- （二）服务内容及要求

## 01包：超声类设备维保服务（一）

1.维保设备情况:

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 已使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声机 | 飞利浦 | Sparq Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 2 | 超声机 | 飞利浦 | iU22 Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 3 | 超声机 | 飞利浦 | iU22 Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 4 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7C Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 5 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7C Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 6 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7C Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 7 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7C Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 8 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7C Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 9 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7C Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 10 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7C Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 11 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7G Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 12 | 超声机 | 飞利浦 | EPIQ 7G Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |
| 13 | 超声机 | 飞利浦 | CX50 Ultrasound System | 1 | ＞5年 |  |

2.服务要求

▲2.1维保服务期内，投标人提供任何由于在保机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配探头故障及损坏的更新。

▲2.2定期巡检保养：在一年内提供≥1次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。定期的维护保养服务包括：设备除尘保养、日志整理分析，协助备份图像等。在一年内提供≥4次的巡检。检查设备的运行情况、安全检查，探头检测，影像质量检查等，并及时排除发现的故障。

▲2.3任何经投标人使用的备件保证经过原厂安全和性能检测合格。

▲2.4投标人的工程技术人员应具有相应设备的维修服务资质，常驻采购人所在地的工程服务人员≥2名，需提供设备制造商或其授权机构颁发的培训合格证书复印件。

2.5投标人设有至少一个库房，其存量要保障90%以上的需用备件国内有库存。

▲2.6投标人应保证设备开机率≥95%（按每年365天计算）。

2.7投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间≥12小时。

▲2.8响应时间要求：投标人应接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。客户服务电话7天×24小时全天候响应：设备发生故障，投标人应接到维修通知后，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，维修工程师现场到达时间≤48小时。需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

2.9投标人应提供应用软件，操作系统及数据库完善和稳定性升级。新增功能软件除外。对服务产品具有持续提供维修诊断、平台升级、软件更新的能力。

## 第2包：超声类设备维保服务（二）

1.维保设备情况:

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 已使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色心脏超声 | GE | Vivid IQ | 1 | ≤5年 |  |
| 2 | 彩色妇产超声 | GE | Voluson E8 | 1 | ＞5年 |  |
| 3 | 彩色心脏超声 | GE | Vivid I | 1 | ＞5年 |  |
| 4 | 彩色心脏超声 | GE | Vivid I | 1 | ＞5年 |  |
| 5 | 彩色全身超声 | GE | Logiq E9 | 1 | ＞5年 |  |
| 6 | 彩色心脏超声 | GE | Vivid E9 | 1 | ＞5年 |  |
| 7 | 彩色心脏超声 | GE | Vivid I | 1 | ＞5年 |  |
| 8 | 彩色心脏超声 | GE | Vivid E9 | 1 | ＞5年 |  |

2.具体服务要求：

2.1投标人在中国境内设有稳定的常驻服务机构。

2.1.1投标人提供服务工程师≥4名。

▲2.1.2 投标人的工程技术人员应具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证（具备可以维修机型列表），应有原厂认证服务资质的工程服务人员≥4名，提供相应清单和原厂认证服务资质文件复印件加盖投标人单位公章。

2.1.3投标人可以合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具。

2.2 投标人应保证设备开机率≥95%（按每年365天计算）。

2.3投标人具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

2.4投标人具备400或800客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通，并有专人接听，每天开通服务时间≥15小时（周一到周日，7:00AM--10:00PM)。

2.5响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时。

2.6投标人提供的零备件应是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

2.7投标人提供在中国境内的备件库仓库面积、库存零件价值的相应仓库清单证明文件（仓库房产证明或租赁合同）。

▲2.8 投标人能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

3.维保服务具体要求：

3.1定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。

3.2定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。

▲3.3维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配探头故障及损坏的免费更新。

▲3.4维修使用配件应为原厂测试合格配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

3.5服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在 48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

第3包：医用血管造影X线系统维保服务（一）

1.维保设备情况:

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 已使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X线系统 | 飞利浦 | Allura Xper FD20 | 1 | ＞5年 |  |

- 服务要求：

- 2.1投标人应提供400/800免费服务电话或免费维修电话，具备24小时×7天服务能力。

- 2.2每天有专人值班服务，同时具备远程故障排除能力，投标人应提供详细应答说明，但不限于在线值班工程师的数量，资质等文件。

- 2.3保修设备发生故障，投标人应接到维修通知后，在线工程师电话响应时间≤30分钟，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，派维修工程师到达维修设备现场≤8工作时。国内备件到货时间≤12小时，国际备件到货时间≤72小时。

- ▲2.4投标人应提供全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

- 2.5 要求能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施(FCO)。

- ▲2.6投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，超过一天顺延二天保修日期；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

- 2.7系统保养要求：

- 2.7.1投标人需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

- 2.7.2投标人应对采购人工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

- ▲2.7.3投标人每年为设备提供高级维护保养服务≥2次，有特殊要求以维保服务设备信息表中要求为准。投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

- 2.8备件和工具要求

- 2.8.1任何经投标人使用的备件应保证经过原厂安全和性能检测合格，提供的每一个备件应具有可通过飞利浦官方400/800查询追溯的序列号。投标人应直接提供设备制造商出具的备件供应证明，若不能提供则需提供备件供应渠道的原厂备件供应证明（设备制造商出具）以及投标人和备件供应渠道之间的合作证明。

- 2.8.2投标人应具有飞利浦DSA专用调试工具各一套，并提供工具清单。

- 2.8.3在国内至少有一家仓库，保证维保设备常用维修所需零配件的95%得到及时提供。

## 第4包：计算机断层扫描系统等设备维保服务

- 1.维保设备情况:

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 已使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光机 | GE | DR-FeiTian | 1 | ＞5年 |  |
| 2 | X光机 | GE | XR656 | 1 | ＞5年 |  |
| 3 | 血管机 | GE | Innova 3100/2100 | 3 | ＞5年 |  |
| 4 | 血管机 | GE | IGS 5系 | 1 | ＞5年 |  |
| 5 | 高端血管机 | GE | IGS 7系 | 1 | ＞5年 |  |
| 6 | 高端CT机 | GE | REVOLUTION | 1 | ＞5年 |  |
| 7 | 核磁 | GE | 3.0T 750W | 1 | ＞5年 |  |

2.X光机服务要求：

2.1 X光机：提供包括设备主机人工和所有备件更换（除外球管）服务，定期保养≥2次/年，原厂系统安全性软硬件改版通知等。

2.2投标人应具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，提供详细文字和图片等说明文件。

2.3投标人应具备客户服务专线电话。全年开通，并有专人接听且全程协调资源，具备中央控制和实时管理能力，每天开通服务时间≥14 小时。

▲2.4投标人的服务工程师需具有所招标设备的原厂培训并考核合格的资质证明。

2.5投标人拥有专业的技术支持团队≥2人，提供姓名，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。

2.6投标人配备全职的应用培训人员≥1人，能以现场的或远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

▲2.7投标人应有合法权限访问维修、保修、保养设备的原厂全球维修经验数据库，提供有效的访问用户名。

2.8服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤1小时，服务工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率≥95%。

▲2.9投标人所有更换的零部件应经上述维修、保修、保养设备的原厂认证/测试合格。

2.10投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

2.11投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂维修密钥才能解决的设备故障。

2.12每年提供设备定期保养，并提供符合原厂技术要求的保养报告。设备定期保养包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，并提供符合原厂技术要求的保养报告。

3.血管机、高端血管机服务要求

3.1血管机：提供包括设备主机人工和所有备件更换，原厂球管保用，定期保养≥4次/年，主机工作站保修，原厂系统安全性软硬件改版通知等。不包含高压注射器等外周第三方设备的维修。

3.2投标人应具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，应提供详细文字和图片等说明文件以供采购人核实。

▲3.3要求投标人应具有全新原装球管更换的能力，并提供1年内球管海关报关单据复印件以证明。

3.4投标人应具备客户服务专线电话。全年开通，并有专人接听且全程协调资源，具备中央控制和实时管理能力，每天开通服务时间≥14 小时。

3.5投标人的服务工程师需具有所招标设备的原厂培训并考核合格的资质证明。

3.6投标人拥有专业的技术支持团队≥2人，提供姓名，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。

3.7投标人配备全职的应用培训人员≥1 人，能以现场的或远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

3.8投标人应具有经校正的维修、保修、保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

▲3.9投标人应有合法权限访问维修、保修、保养设备的原厂全球维修经验数据库，提供有效的访问用户名。

3.10服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤1小时，服务工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率≥95%。

▲3.11投标人所有更换的零部件应经上述维修、保修、保养设备的原厂认证/测试合格。

▲3.12投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

▲3.13投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂维修密钥才能解决的设备故障。

3.14每年提供招标设备定期保养，并提供符合原厂技术要求的保养报告。设备定期保养包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，并提供符合原厂技术要求的保养报告。

4.高端CT机服务要求

4.1高端 CT设备：提供包括设备主机人工和所有备件更换，原厂球管保用，定期保养≥4次/年，主机工作站保修，原厂系统安全性软硬件改版通知等。不包含高压注射器等外周第三方设备的维修。

4.2投标人应具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，应提供详细文字和图片等说明文件以供采购人核实。

▲4.3要求投标人应具有全新原装球管更换的能力，并提供1年内球管海关报关单据复印件以证明。

4.4投标人应具备客户服务专线电话。全年开通，并有专人接听且全程协调资源，具备中央控制和实时管理能力，每天开通服务时间≥14小时。

4.5投标人的服务工程师需具有所招标设备的原厂培训并考核合格的资质证明。

4.6投标人拥有专业的技术支持团队≥2人，提供姓名，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。

4.7投标人配备全职的应用培训人员≥1 人，能以现场的或远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

4.8投标人应具有经校正的维修、保修、保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

▲4.9投标人应有合法权限访问维修、保修、保养设备的原厂全球维修经验数据库，提供有效的访问用户名。

4.10服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤1小时，服务工程师应在 24 小时内到达现场（包括节假日），开机率≥95%。

▲4.11投标人所有更换的零部件必须经上述维修、保修、保养设备的原厂认证/测试合格。

▲4.12投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

▲4.13投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂维修密钥才能解决的设备故障。

4.14每年提供招标设备定期保养，并提供符合原厂技术要求的保养报告。设备定期保养包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，并提供符合原厂技术要求的保养报告。

- 核磁设备服务要求

5.1MR设备：提供包括设备主机人工和所有备件更换，定期保养≥4次/年，包含原厂线圈保用，磁体及制冷系统保用服务，设备主机工作站保修。不包含高压注射器等外周第三方设备的维修。

5.2投标人应具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，应提供详细文字和图片等说明文件以供采购人核实。

5.3投标人应具备客户服务专线电话。全年开通，并有专人接听且全程协调资源，具备中央控制和实时管理能力，每天开通服务时间≥14 小时。

▲5.4投标人的服务工程师需具有所招标设备的原厂培训并考核合格的资质证明。

▲5.5投标人拥有专业的技术支持团队≥2 人，提供姓名，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。

▲5.6投标人配备全职的应用培训人员≥1人，能以现场的或远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

5.7投标人应具有经校正的维修、保修、保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

▲5.8投标人应有合法权限访问维修、保修、保养设备的原厂全球维修经验数据库，提供有效的访问用户名。

5.9服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤1 小时，服务工程师应在 24 小时内到达现场（包括节假日），开机率≥ 95%。

▲5.10投标人所有更换的零部件必须经上述维修、保修、保养设备的原厂认证/测试合格。

▲5.11投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

▲5.12投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂维修密钥才能解决的设备故障。

5.13每年提供招标设备定期保养，并提供符合原厂技术要求的保养报告。设备定期保养包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，并提供符合原厂技术要求的保养报告。

▲5.14提供MR设备制冷保修，应包括液氦及时供应，冷头，氦压机、水冷机、吸附器、氦管等制冷系统部件的维修和部件更换，并提供设备功能拓展服务（磁共振图像处理软件）。

## 第5包：数字化X线摄影系统维保服务

1.维保设备情况:

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 已使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化移动X射线摄影系统 | 岛津 | MobileDaRt Evolution | 2 | ＞5年 |  |
| 2 | 数字化移动X射线摄影系统 | 岛津 | MUX-200D | 3 | ＞5年 |  |

- 2.服务要求：

2.1投标人提供服务工程师≥5名。

2.2投标人的工程技术人员应具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证明（具备可以维修机型列表），有岛津公司认证服务资质的工程服务人员≥5名，提供相应清单和原厂认证服务资质文件。

▲2.3投标人应合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具的证明文件。

2.4投标人应保证设备开机率≥95%（按每年365天计算）。

2.5投标人应具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

2.6投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间≥8小时（周一到周五，8;00AM--17:30PM)。

▲2.7响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

2.9．投标人提供的零备件须是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

▲2.10供应商应能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

2.11定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。

2.12定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等。

2.13维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配球管、平板探测器等故障及损坏的免费更新。

2.14维修使用配件应为原厂测试合格原件，不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

2.15服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在≤4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在 ≤48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。特殊情况，双方协商解决。

▲2.16投标人应有能力提供全新原装球管，必须为全新原装球管，提供球管或整机的注册证。球管经过整机匹配性测试合格。

▲2.17维保范围：无限工时、备件、保证开机率≥95%、安全检查、质量保证、安全升级、服务热线、预防性保养两次/每年、预防性保养耗材、球管、平板探测器、涉及到第三方产品的维修和数字化X射线摄影系统移机除外。

2.18平板故障超过7天，供应商提供代用平板。

第6包：血管造影机等设备维保服务

1.维保设备情况:

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 已使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描设备 | 西门子 | SOMATOM Definition Flash | 1 | ＞5年 |  |
| 2 | 血管造影机 | 西门子 | Artis zee floor | 1 | ＞5年 |  |
| 3 | 数字化X射线摄影系统 | 西门子 | AXIOM Aristos MX | 2 | ＞5年 |  |

2.计算机断层扫描设备服务内容

2.1投标人提供服务工程师≥5名。

2.2投标人的工程技术人员具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证明（具备可以维修机型列表），具有原厂认证服务资质的工程服务人员≥5名，提供相应清单和原厂认证服务资质文件。

▲2.3投标人具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的能力。

▲2.4投标人应可以合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具的证明文件。

2.5投标人应保证设备开机率≥90%（按每年365天计算）。

2.6投标人具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

2.7投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间不少于12小时（周一到周日，8;00AM--8:00PM)。

2.8响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

2.9投标人提供的零备件须是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件，提供报关单或原厂认证的合格文件。

▲2.10供应商能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

2.11定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，向采购人提供维护保养报告。

2.12定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等。

2.13维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配CT球管、CT探测器等故障及损坏的免费更新。

2.14维修使用配件应为原厂测试合格原件，不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

2.15服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在≤4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在≤48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。特殊情况，双方协商解决。

▲2.16投标人须有能力提供全新原装CT球管，必须为全新原装CT球管，提供球管或整机注册证。球管经过整机匹配性测试合格。

▲2.17供应商具有更换原装CT球管的能力。

2.18供应商具有原厂配套探测器更换的能力。

2.19维保范围：无限工时、常规备件、保证开机率≥90%、安全检查、质量保证、安全升级、服务热线、西门子远程服务、预防性保养≥2次/年、预防性保养耗材、CT球管、CT探测器、CT高压油箱。涉及到第三方产品的维修和CT移机除外。

3.导管机服务服务内容

3.1投标人提供服务工程师≥5名。

3.2投标人的工程技术人员应具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证明（具备可以维修机型列表），原厂认证服务资质的工程服务人员≥5名，提供相应清单和原厂认证服务资质文件。

▲3.3投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的能力。

▲3.4投标人应合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具的证明文件。

3.5投标人应保证设备开机率≥90%（按每年365天计算）。

3.6投标人应具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

3.7投标人必须具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间≥12小时（周一到周日，8;00AM--8:00PM)。3.8响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

3.9投标人提供的零备件须是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

▲3.10投标人应能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

3.11定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。

3.12定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等。

3.13维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配球管、平板探测器等故障及损坏的免费更新。

3.14维修使用配件应为原厂测试合格原件，不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

3.15服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在≤4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在≤48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。特殊情况，双方协商解决。

▲3.16投标人应有能力提供全新原装球管，必须为全新原装球管，提供球管或整机的注册证。球管经过整机匹配性测试合格

▲3.17投标人具有更换原装球管的能力。

▲3.18投标人具有原厂配套探测器更换的能力。

3.19维保范围：无限工时、常规备件、保证开机率90%、安全检查、质量保证、安全升级、服务热线、西门子远程服务、预防性保养两次/每年、预防性保养耗材、球管、平板探测器、高压油箱。涉及到第三方产品的维修和导管机移机除外。

4.数字化X射线摄影系统服务内容

4.1投标人提供服务工程师≥5名。

4.2投标人的工程技术人员应具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证明（具备可以维修机型列表），有原厂认证服务资质的工程服务人员≥5名，提供相应清单和原厂认证服务资质文件。

▲4.3.投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的能力。

▲4.4投标人可以合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具的证明文件。

4.5 投标人应保证设备开机率≥90%（按每年365天计算）。

4.6投标人应具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

4.7投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间≥12小时（周一到周日，8;00AM--8:00PM)。

4.8响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

4.9投标人提供的零备件应是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

▲4.10投标人应能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

4.11定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。

4.12定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等。

4.13维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配球管、平板探测器等故障及损坏的免费更新。

4.14维修使用配件应为原厂测试合格原件，不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

4.15服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在≤4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在 ≤48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。特殊情况，双方协商解决。

▲4.16投标人应具有能力提供全新原装球管，必须为全新原装球管，球管或整机须提供注册证。球管经过整机匹配性测试合格。

▲4.17投标人具有原厂配套探测器更换的能力。

4.18维保范围：无限工时、常规备件、保证开机率≥90%、安全检查、质量保证、安全升级、服务热线、西门子远程服务、预防性保养两次/每年、预防性保养耗材、球管、平板探测器、高压油箱。涉及到第三方产品的维修和数字化X射线摄影系统移机除外。

## 第7包：正电子发射计算机断层扫描设备等设备维保服务

- 维保设备情况:

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 已使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描设备 | 西门子 | SOMATOM Force | 1 | ＞5年 |  |
| 2 | PETCT | 西门子 | BIOGRAPH MCT-X128 4R | 1 | ＞5年 |  |
| 3 | SPECT/CT | 西门子 | Symbia Intevo 16 | 1 | ＞5年 |  |

2.计算机断层扫描设备服务内容

2.1投标人提供服务工程师≥5名。

2.2投标人的工程技术人员应具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证明（具备可以维修机型列表），应有原厂认证服务资质的常驻工程服务人员≥5名。

▲2.3投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的能力。

▲2.4投标人应合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具的证明文件。

2.5投标人应保证设备开机率≥95%（按每年365天计算）。

2.6投标人应具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

2.7投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间≥12小时（周一到周日，8;00AM--8:00PM)。

2.8响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

2.9投标人提供的零备件应是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

▲2.10投标人应能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

2.11定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。

2.12定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等。

2.13维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配CT球管、CT探测器等故障及损坏的免费更新。

2.14维修使用配件应为原厂测试合格原件，不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

2.15服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在≤4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在 ≤48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。特殊情况，双方协商解决。

▲2.16投标人须有能力提供全新原装CT球管，必须为全新原装CT球管，提供球管或整机注册证。球管经过整机匹配性测试合格。

▲2.17投标人具有更换原装CT球管的能力。

2.18投标人具有原厂配套探测器更换的能力。

2.19维保范围：无限工时、常规备件、保证开机率≥95%、安全检查、质量保证、安全升级、服务热线、西门子远程服务、预防性保养两次/每年、预防性保养耗材、CT球管、CT探测器、CT高压油箱。涉及到第三方产品的维修和CT移机除外。

▲2.20投标人提供主控台(采集工作站)计算机升级服务。

3.PET CT服务内容

3.1投标人提供服务工程师≥5名。

3.2投标人的工程技术人员具有西门子医疗系统有限公司认证的有效的医疗设备服务资质证（具备可以维修机型列表），有原厂认证服务资质的工程服务人员≥5名，提供相应清单和原厂认证服务资质文件。

▲3.3投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的企业资格（即在营业执照中有注册）。

▲3.4投标人应合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具的证明文件。

3.5投标人应保证设备开机率≥95%（按每年365天计算）。

3.6投标人应具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

3.7 投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间≥12小时（周一到周日，8;00AM--8:00PM)。

3.8响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

3.9投标人提供的零备件应是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

▲3.10投标人应能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

3.11定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。

3.12定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等。

3.13维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，含设备所配晶体探测器等故障及损坏的免费更新。

3.14维修使用配件应为原厂测试合格原件，不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

3.15服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在≤4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在≤48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

▲3.16投标人应有能力提供全新原装晶体探测器，且应保证为全新原装晶体探测器。

▲3.17投标人具有更换原装晶体探测器的能力。

▲3.18维保范围：无限工时、常规备件、保证开机率≥95%、安全检查、质量保证、安全升级、服务热线、西门子远程服务、预防性保养两次/每年、预防性保养耗材、PET晶体探测器。不包括CT球管、CT探测器、CT高压油箱、放射源、第三方产品的维修和BIOGRAPH MCT-X128 4R移机。

4.SPECT/CT服务内容

4.1投标人提供服务工程师≥5名。

4.2投标人的工程技术人员具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证明（具备可以维修机型列表），有原厂认证服务资质的工程服务人员≥5名，提供相应清单和原厂认证服务资质文件。

▲4.3投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的能力。

▲4.4投标人应合法取得有效的维保所需的原厂维修技术，零备件，保养工具的证明文件。

4.5投标人应保证设备开机率≥95%（按每年365天计算）。

4.6投标人应具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

4.7投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间≥12小时（周一到周日，8;00AM--8:00PM)。

4.8响应时间要求：投标人接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时。

4.9投标人提供的零备件应是合法渠道，且是经过原厂认证的合格备件。

▲4.10投标人应能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

4.11定期保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，应向采购人提供维护保养报告。

4.12定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等。

4.13维保服务期内，投标人提供任何由于机器正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修.

4.14维修使用配件应为原厂测试合格原件，不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

3.15服务响应时间：设备发生故障时，投标人应在≤4小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在 ≤48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

▲4.16维保范围：无限工时、常规备件、保证开机率≥95%、安全检查、质量保证、安全升级、服务热线、西门子远程服务、预防性保养两次/每年、预防性保养耗材、CT高压油箱。不包括CT球管、CT探测器、晶体探测器、放射源、第三方产品的维修和SPECT/CT移机。