- 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所附属儿童医院购置医用设备，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 是 |
| 4 | 4-1 | 肌电图仪 | 1 | 是 |
|  | 4-2 | 诱发电位仪 | 1 | 是 |
| 5 | 5-1 | 全自动生化分析仪 | 1 | 否 |
|  | 5-2 | 石蜡切片机 | 4 | 否 |
| 6 | 6-1 | 手术床 | 1 | 否 |
|  | 6-2 | 手术无影灯 | 2 | 否 |
|  | 6-3 | 腹腔镜系统 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 手术床 | 1 | 否 |
|  | 7-2 | 手术无影灯 | 1 | 否 |
|  | 7-3 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 否 |
|  | 7-4 | 手术无影灯1 | 1 | 否 |
| 8 | 8-1 | 全自动过敏原检测系统 | 1 | 否 |
|  | 8-2 | 全自动维生素色谱分析仪 | 1 | 否 |
| 9 | 9-1 | 听觉诱发电位系统 | 1 | 是 |
|  | 9-2 | 宽频中耳分析仪 | 1 | 是 |
| 10 | 10-1 | 电动牙科椅 | 1 | 否 |
|  | 10-2 | 口腔综合治疗台 | 3 | 否 |
| 11 | 11-1 | 染料激光治疗仪 | 1 | 是 |
|  | 11-2 | 无创非剥脱点阵治疗仪 | 1 | 是 |
|  | 11-3 | 皮秒激光治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 11-4 | 超脉冲点阵激光手术系统 | 1 | 否 |
| 12 | 12-1 | 连续血液净化设备 | 1 | 是 |
|  | 12-2 | 一氧化氮治疗仪 | 2 | 否 |
|  | 12-3 | 舌下微循环成像系统 | 1 | 否 |
|  | 12-4 | 多导睡眠呼吸监测仪 | 2 | 是 |
|  | 12-5 | 心输出量测量仪 | 1 | 否 |
|  | 12-6 | 多用途血液处理装置 | 1 | 是 |
| 13 | 13-1 | 高频呼吸机 | 2 | 是 |
|  | 13-2 | 无创呼吸机 | 3 | 否 |
|  | 13-3 | 有创呼吸机 | 1 | 是 |
| 14 | 14-1 | 关节持续被动训练器 | 2 | 否 |
|  | 14-2 | 尿动力学分析仪 | 1 | 否 |
| 15 | 15-1 | 新生儿暖箱 | 10 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：除非在每包技术规格中另有规定外，自签订合同之日起90个日历日。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都儿科研究所附属儿童医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备质量保证期自验收合格之日起不少于5年。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包品目1-1X线电子计算机断层扫描装置（CT）

# 一、数量：1台

二、技术参数

1、机架

▲1.1、孔径≥78cm；

1.2、最快旋转速度≤0.28sec/360°；

1.3、机架可选旋转速度≥8种；

▲1.4、最快有效单扇区时间分辨率≤25ms；

1.5、滑环类型：无接触静音滑环；无碳刷结构；

1.6、具备机架正面内置病人信息显示装置；

1.7、具备机架背面内置病人信息显示装置；

2、球管

2.1、球管热容量≥6.8MHu；

2.2、球管冷却方式：风冷和油冷；

2.3、球管冷却效率≥1700KHU/min；

2.4、单次螺旋连续扫描时间≥60s；

2.5、最高输出管电流≥700mA；

2.6、最低输出管电流≤10mA；

2.7、全程管电流最小增幅≤5mA；

2.8、球管焦点：≥3焦点，动态变焦；

3、高压发生器

▲3.1、高压发生器功率（不含等效）≥100KW；

3.2、输出管电压档位≥5档；

3.3、最大输出管电压≥140kV；

3.4、最小输出管电压≤70kV；

3.5、高压发生器电压切换时间间隔≤0.25ms；

3.6、球管与CT同一厂家生产；

4、探测器

▲4.1、探测器排数≥256排或双源96排探测器；

4.2、轴扫每圈图像采集数≥512层；

▲4.3、探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度≥16cm；

4.4、螺旋扫描探测器使用宽度（）≥8cm；

4.5、能谱扫描探测器使用宽度（）≥8cm；

4.6、每排探测器单元数≥800个；

5、扫描床

5.1、扫描床最大可扫描范围≥2000mm；

5.2、扫描床最大水平移动速度≥300mm/s；

5.3、扫描床最低高度：≤50cm；

5.4、扫描床最大承重：≥200KG；

5.5、扫描床定位精度：±0.25mm以内；

5.6、在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面；

5.7、扫描床具备控制脚踏开关；

6、扫描参数

6.1、螺旋扫描螺距范围：0.5:1-1.5:1，多级可调；

6.2、不受螺距影响的定位像最大长度≥2000mm；

6.3、具备轴扫和螺旋融合扫描功能，可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描；

6.4、轴扫切换至螺旋扫描的切换时间≤3s；

6.5、具备门控和非门控融合扫描功能，可以在一次图像采集中进行门控和非门控的融合扫描；

6.6、阈值触发切换至扫描的时间间隔（提供技术白皮书证明）≤1s；

6.7、高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描；

6.8、最薄图像扫描层厚≤0.625mm；

6.9、能谱扫描最大FOV≥50cm；

6.10、最大DFOV≥50cm；

7、图像质量

7.1、X/Y轴空间分辨率：≥18lp/cm@MTF=10%；

7.2、Z轴空间分辨率：≥12lp/cm@MTF=10%；

7.3、低对比度分辨率：≤5mm@密度差0.3%、5mm重建层厚、CTDI vol9mGy；

8、主控制台

8.1、主控台计算机

8.1.1、扫描工作站计算机主频	≥8×3.0GHz；

8.1.2、扫描工作站计算机内存	≥64GB；

8.1.3、扫描数据存储容量≥1TB；

8.1.4、图像存储量	≥2,000,000幅（512X512不压缩）；

8.1.5、原始数据存储量≥1,500个扫描数据文件；

8.1.6、图像重建速度（FBP）≥65幅/秒；

8.1.7、图像重建速度（迭代）≥25幅/秒；

8.1.8、扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸≥24寸；

8.1.9、扫描工作站医学专用液晶平面显示器个数≥2个；

8.1.10、医学专用液晶超薄平面显示器分辨率≥1920*1200；

8.1.11、具备一体化USB3.0外置硬盘接口；

8.1.12、重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务；

8.1.13、用户操作界面：图文可视化操作界面；

8.1.14、具备多窗口多任务处理功能；

8.1.15、可同时进行操作的病人扫描数量≥3个；

8.1.16、具备低剂量管理功能；

8.1.17、具备扫描剂量预估功能；

8.1.18、具备剂量报告功能；

8.1.19、具备扫描剂量智能监控预警平台；

8.1.20、具备3D自动mA功能；

8.1.21、具备自动kV功能；

8.1.22、具备儿科70kV超低剂量功能；

8.1.23、具备动态灌注超低剂量功能；

8.1.24、具备敏感器官保护自动降低mA功能；

8.1.25、具备儿童彩色编码系统；

8.1.26、具备螺旋扫描起始段剂量智能阻挡功能；

8.1.27、具备宽体容积高清重建算法；

8.1.28、宽体容积高清重建算法支持的轴扫一圈最大探测器Z轴覆盖范围≥16cm；

8.1.29、宽体容积高清重建算法支持的螺旋扫描最大探测器Z轴覆盖范围≥8cm；

8.1.30、全模型实时迭代重建算法可以降低X线辐射剂量的效能≥82%；

8.1.31、具备单圈扫描全器官覆盖功能；

8.1.32、具备单圈扫描覆盖脑部全器官成像功能；

8.1.33、具备单圈扫描覆盖心脏全器官成像功能；

8.1.34、具备单圈扫描覆盖肾脏全器官成像功能；

8.1.35、具备单圈扫描覆盖胰腺全器官成像功能；

8.1.36、具备心脏成像功能；

8.1.37、心脏扫描时间分辨率≤24ms；

8.1.38、具备ECG实时监测；

8.1.39、具备ECG自动毫安调控功能；

8.1.40、具备单心动周期ECG自动毫安调控功能；

8.1.41、单心动周期ECG自动毫安调控功能可进行调控的期相最大数量≥3个期相；

8.1.42、具备不受心率和心律限制的前门控轴扫技术；

8.1.43、具备不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术；

8.1.44、具备房颤病人的单心动周期冠脉成像技术；

8.1.45、具备不受心率和心律限制的单心动周期心功能成像；

8.1.46、具备不受心率和心律限制的单心动周期相对心肌灌注功能；

8.1.47、具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术；

8.1.48、具备自动躲避坏心律功能，自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描；

8.1.49、心脏高清成像模式的Z轴空间分辨率 (MTF 2%)≥18Lp/cm；

8.1.50、具备单器官4D扫描及灌注扫描功能；

8.1.51、无需动床的最大4D扫描范围≥16cm；

8.1.52、无需动床的最大动态灌注扫描范围	≥16cm；

8.1.53、具备单器官灌注非对称采样功能，可以在动脉期进行间隔小于2秒的采样，在静脉期进行间隔小于5秒的采样；

8.2、神经系统一站式成像功能

8.2.1、全脑一站式功能成像：一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像；

8.2.2、具备70kV全脑灌注；

8.2.3、无需动床的骨关节运动成像扫描范围≥16cm；

8.2.4、具备CT能谱成像；

8.2.5、最快能量时间分辨率下的能谱成像双能量切换时间，能够在高压140KV和低压80KV进行瞬时切换，双能量曝光和切换的周期不大于0.25毫秒；

8.2.6、最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV≥50cm；

8.2.7、主控台上同时自动重建多组能谱图像；

8.2.8、能重建出单能量图像；

8.2.9、能重建出基物质图；

8.2.10、能重建出虚拟平扫图像；

8.2.11、主控台上重建后直接发送能谱图像至PACS；

8.2.12、具备原始数据空间能谱分析功能；

8.2.13、具备能谱肌腱韧带成像；

8.2.14、具备能谱结石分析功能；

8.2.14、具备能谱钙化斑块去除功能；

8.2.15、具备能谱痛风分析功能；

8.2.16、具备能谱肺结节分析功能；

8.2.17、具备能谱肺栓塞分析功能；

8.2.18、具备能谱骨密度测量功能；

8.2.19、具备能谱软组织类MR成像；

8.2.20、具备能谱甲状腺摄碘率定量分析功能；

8.2.21、具备能谱尿路造影成像；

8.2.22、具备能谱下肢静脉优化显像功能；

8.2.23、具备能谱胸水分析工具；

8.2.24、具备能谱肝脏含铁量成像	；

8.2.25、具备能谱斑块成分成像；

8.2.26、具备能谱放化疗疗效分析工具；

8.2.27、具备能谱多物质分离技术；

8.3、高级独立三维图像处理工作站

8.3.1、具备工作站软件；

8.3.2、工作站数量：1套；

8.4、计算机硬件平台

8.4.1、主频≥6×3.0G；

8.4.2、内存≥64G；

8.4.3、显卡：GPU架构；

8.4.4、硬盘类型：固态硬盘；

8.4.5、图像存储硬盘容量≥1024G；

8.4.6、图像存储数	≥1,900 ,000幅（512x512矩阵）；

8.4.7、监视器≥19"LCD高分辨率彩显，2台；

8.4.8、所有接口（DICOM3.0）与主机一致；

8.4.9、具备全自动心脏分析软件；

8.4.10、具备零键式心脏工作流程；

8.4.11、具备心脏全自动分析；

8.4.12、具备冠状动脉树自动提取；

8.4.13、具备冠状动脉名称自动标识；

8.4.14、具备冠状动脉长度；

8.4.15、具备冠脉横断面积测量；

8.4.16、具备冠脉狭窄度测量；

8.4.17、具备冠脉官腔体积测量；

8.4.18、具备冠脉平均直径测量；

8.4.19、具备冠状斑块彩色编码定性分析；

8.4.20、具备冠脉斑块体积定量分析；

8.4.21、具备冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划；

8.4.22、具备类血管内超声功能；

8.4.23、具备多期相重建；

8.4.24、具备心脏彩色透明显示；

8.4.25、具备心导管介入式显示；

8.4.26、具备心脏主动脉瓣膜、二尖瓣运动分析；

8.4.27、具备心功能自动分析软件；

8.4.28、具备自动探测心腔；

8.4.29、具备自动测量射血分数；

8.4.30、具备一键去骨技术；

8.4.31、具备尿路造影技术；

8.4.32、具备头颈部CTA同步数字减影技术；

8.4.33、具备神经系统动静脉融合软件；

8.4.34、具备脑出血测量工具；

8.4.35、具备脑表面积分分析；

8.4.36、具备腹部诊断软件包；

8.4.37、具备肝脏多期相融合技术；

8.4.38、具备肝体积测量工具；

8.4.39、	具备腹腔脂肪测量软件；

8.4.40、具备骨科软件包；

8.4.41、具备骨骼内固定支架透视技术；

8.4.42、具备骨科畸形矫正评估；

8.4.43、具备内耳多功能成像技术；

8.4.44、具备全景齿科成像；

8.4.45、具备高级融合软件包；

8.4.46、具备灌注模板；

8.4.47、具备标准灌注模板；

8.4.48、具备脑卒中灌注模板；

8.4.49、具备脑卒中全自动灌注模板；

8.4.50、具备脑肿瘤灌注模板；

8.4.51、具备脑肿瘤全自动灌注模板；

8.4.52、具备体部肿瘤灌注模板；

8.4.53、具备肝肿瘤灌注模板；

8.4.54、具备胰腺灌注模板；

8.4.55、具备前列腺灌注模板肾；

8.4.56、具备脾脏灌注模板；

8.4.57、具备软组织灌注模板；

8.4.58、具备骨灌注模板；

8.4.59、具备全心动态心肌灌注软件包；

8.4.60、具备心脏重构：图像自动定位、识别并呈短轴位和长轴位视图；

8.4.61、具备自动分段：定义瓣膜平面和心脏顶点。然后，软件将计算心内膜和心外膜边界，并提供心肌的17个分段的地图，以及每个分段的图形视图；

8.4.62、具备用伪彩色覆盖图和牛眼图产生血流量、血容量、平均增加斜率和平均通过时间的定量数据；

8.4.63、具备全自动肺结节分析软件；

8.4.64、具备自动肺组织提取重建；

8.4.65、具备自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶；

8.4.66、具备定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间；

8.4.67、具备全自动呼吸系统分析软件包；

8.4.68、具备全自动肺叶及气道自动分离技术；

8.4.69、具备全自动气道壁和管腔内外壁的直径测量；

8.4.70、具备全自动肺气肿分析；

8.4.71、具备全自动去骨软件；

8.4.72、具备全自动结肠自动分析软件包；

8.4.73、具备自动结肠提取；

8.4.74、具备结肠中心线跟踪技术；

8.4.75、具备全结肠内镜电影；

8.4.76、具备自动去小肠功能；

8.4.77、具备360°结肠平铺；

8.4.78、具备全自动高分辨率内镜飞行；

8.4.79、具备虚拟活检；

8.4.80、具备仰卧位、俯卧位 息肉自动定位；

8.4.81、具备自动清除含对比剂标记的粪便和液体（包括对比剂）；

8.4.82、具备血管4D动态分析功能；

8.4.83、具备快速脑卒中分析软件包；

8.4.84、具备工作流程线性优化：简化多个系列的载入、显示与回看，自动对一个系列进行分类并使用有适当后处理的目标布局显示系列情况；

8.4.85、具备侧支循环查看，彩色VR增强；

8.4.86、具备能谱容积分析平台；

8.4.87、具备单能量图像分析平台；

8.4.88、具备单能量图像查看工具；

8.4.89、具备单能量图像比对功能；

8.4.90、具备最佳信噪比工具；

8.4.91、具备单能量血管成像工具；

8.4.92、具备单能量硬化效应消除工具；

8.4.93、具备能谱金属伪影消除工具；

8.4.94、具备能谱曲线归一化比对工具；

8.4.95、具备新物质标准衰减曲线添加功能；

8.4.96、具备基物质分析平台；

8.4.97、具备直方图、散点图分析软件；

8.4.98、具备能谱基物质比对功能；

8.4.99、具备能谱虚拟平扫功能；

8.4.100、具备能谱肺栓塞分析功能；

8.4.101、具备能谱骨密度分析功能；

8.4.102、具备能谱甲状腺摄碘能力分析功能；

8.4.103、具备有效原子序数分析平台；

8.4.104、具备有效原子序数数据库添加功能；

8.4.105、具备有效原子序数结石定性分析功能；

8.4.106、具备感兴趣区域能谱图像叠加功能；

8.4.107、具备能谱三维重建功能；

8.4.108、具备感兴趣区数据导出和存储功能；

8.4.109、具备多物质能谱肝脏脂肪分析软件包；

8.4.110、通过使用脂肪、健康肝组织、血液和造影剂的多物质分离来准确测量，直接以体积百分比反映肝脂肪含量。

三、交付期：自签订合同后三个月。

四、质保期：≥4年。

第3包品目3-1彩色多普勒超声诊断仪

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

- （一）彩色多普勒超声诊断仪

1.功能要求：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及血管（外周、腹部、脑血管）、腹部等临床应用;并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。

（二）主要技术规格及系统概述：

1.主机成像系统包括

1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080个像素，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。

1.2操作面板：

1.2.1液晶触摸屏≥12英寸,具备多点触控功能。

1.2.2、触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。

1.2.3、操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

▲1.3、通用成像探头接口≥4个，可任意互换，并可同时支持多支矩阵三维探头。

1.4、集束精准波束发射技术和并行处理技术，系统进行全程动态聚焦。

1.5、斑点噪声抑制技术，支持所配探头。

1.6、数字化二维灰阶成像及M型显像单元。

1.7、解剖M型技术：可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

1.8、脉冲反向谐波成像单元。

1.9、彩色多普勒成像技术。

1.10、彩色多普勒能量图技术。

1.11、方向性能量图技术。

1.12、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)。

1.13、动态范围≥300dB。

1.14、主机配有儿童及成人心电导联线各一副。

2.二维灰阶成像单元

2.1侧向增益补偿技术≥4段，可视可调，支持相控阵、矩阵探头。

2.2具备双幅对比显示。

2.3分辨率和帧频可视可调，且支持所配相控阵、矩阵探头。

2.4全屏高清显示，分辨率≥1080p。

3.彩色多普勒血流成像单元：

3.1具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式。

3.2彩色实时同屏双幅对比显像。

3.3具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像。

3.4具备冠脉血流成像模式，支持所配心脏成像探头。

4.频谱多普勒成像单元：自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置。

5.组织多普勒成像单元：

5.1具备TDI测量软件包。

5.2可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析。

5.3提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。

6.超声造影成像单元：

6.1造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

6.2造影技术支持所配相控阵、矩阵探头。

6.3支持负荷超声成像下的心肌灌注造影。

6.4具有实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术。

6.5具备二维、实时三维心脏造影技术。

6.6具有心肌造影成像。

6.7具备在机造影定量分析，可提供≥8种参数；且造影连续采集时间≥5分钟。

7.负荷超声成像单元：支持运动负荷、药物负荷。

8.主机：

8.1数字化通道≥7,000000。

8.2、经胸及经食道心脏实时三维成像单元：

8.2.1所配实时矩阵探头均支持二维、彩色、PW、CW、M型、智能旋转、实时任意多平面、造影、实时三维放大、实时三维血流放大成像等多种模式。

8.2.2原始三维数据采集、切割、旋转。

8.2.3系统支持平移、方位角和仰角多平面视图。

8.2.4系统支持二维及三维成像模式任意切换。

8.2.5单心动周期全容积成像模式： 一个心动周期的实时容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像。

8.2.6多心动周期全容积成像；且支持经胸三维成像与经食道三维成像。

8.2.7 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、周长、面积。

8.2.8、实时三维成像模式：

8.2.8.1实时三维血流成像。

8.2.8.2实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频。

8.2.8.3实时三维单心动周期和多心动周期容积成像。

8.2.8.4实时三维放大成像。

8.2.8.5实时三维血流放大成像。

8.2.8.6实时双容积视野成像内面观，可同时实现动态显示心脏的前后两个容积切面，包含心房、心室四个腔室的完整显示。

8.2.8.7实时双容积视野成像 对面观，可实时双容积视野成像对面观，可实现同时动态显示心房观视野和心室观视野。

8.2.8.8实时三维智能切割，可以从多个方向观察感兴趣区。

8.2.8.9实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可以从任意角度切割感兴趣区，且可以任意角度观察感兴趣区。

8.2.8.10实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面。

8.2.8.11实时三维Z轴智能旋转。

8.2.8.12实时三维MPR显示支持任意平面调整。

8.3、实时三维造影成像：

8.3.1实时多平面切割三维图像，可在任意平面随意切割，更加直观便利、快速获取所需解剖结构，协助医生正确选择介入装置。

8.3.2实时任意多平面成像。

8.3.3同屏显示任意相交互的两幅图像，支持侧向、旋转、仰俯三种模式。

8.3.4支持二维及彩色、负荷、心腔造影、心肌造影模式。

8.3.5同步左心室、左心房、自动心功能、ROI功能定量。

8.4、实时智能旋转成像：

8.4.1矩阵探头实现0－360度任意平面显像。

8.4.2支持二维及彩色、M型、TDI、负荷、自动心肌运动定量、心腔造影、心肌造影模式。

▲8.5、触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可手触触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等。

9.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)包括：

9.1一般常规测量：可测量直径、面积、体积、狭窄率、压差等。

9.2多普勒血流测量及分析。

9.3心脏功能测量与分析：

9.3.1可支持Simpson 三点法快速描记心内膜。

9.3.2心功能定量、半定量技术。

9.3.3自动二维左心室功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV。

9.3.4、提供包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、左室峰值排空率、左室峰值快速充盈率、左房充盈分数。

9.3.5、自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。

9.4、感兴趣区定量：

9.4.1≥10个用户自定义的区域。

9.4.2像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影）。

9.4.3自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析。

9.4.4平均值、中位数和标准差计算。

9.4.5时间－密度曲线。

9.4.6具有多种曲线拟合工具。

9.4.7分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度。

9.5心肌应变定量：

9.5.1实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、32个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。

9.5.2各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。

9.5.3心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

9.5.4同一时相任意节段数据对比。

9.6血管中内膜厚度自动测量脱机数据可输出。

9.7自动心肌运动定量。

▲9.7.1根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

9.7.2自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化 定量分析，快速评估心脏整体功能。

9.8二尖瓣容积定量结合解剖智能技术。同时具备全面的报告菜单。

10.图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元：

10.1数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。

10.2硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1000帧。

10.3具备主机硬盘图像数据存储。

10.4病案管理单元

10.4.1、具备病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等工能。

10.4.2、超声图像，与实时超声影像对照。

10.4.3、具备成人小儿心脏及血管结构化报告。

12.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。

（三）技术参数及要求：

1探头：

▲1.1配置：≥3把，至少包括儿童单晶体心脏相控阵1把、成人单晶体心脏相控阵1把、经食道单晶体矩阵探头1把。

1.2超声频率：

1.2.1儿童单晶体心脏相控阵1把： 2－9MHz。

1.2.2成人单晶体心脏相控阵：1－5 MHz。

1.2.3经食道单晶体矩阵探头：2.0-7.0MHz。

1.3、儿童纯净波探头成像角度：≥120°。

2二维成像主要参数：

2.1增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节。

▲2.2 TGC分段≥8，LGC分段≥4。

3、三维成像主要参数：

3.1支持心脏单探头解决方案。

3.2具备2D、M模式、彩色模式、PW、CW、TDI、实时双平面成像，智能角度旋转。

3.3智能旋转技术：通过智能电子偏转声束发射，获取感兴趣切面实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像。

3.4具备实时三维、全容积成像、彩色实时3D、3D 放大、3D彩色放大、多平面成像、智能剪切、超声断层、负荷超声。

4频率多普勒：

4.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF。

4.2多普勒探头与频率：PW，CW。

4.3最大测量速度：

4.3.1 PW：血流速度≥8m/s。

4.3.2 CW：血流速度≥25m/s。

4.4最低测量速度≤1mm/s(非噪声信号)。

4.5多普勒取样容积宽度：1.0-20.0mm。

三、交付期：自签订合同之日起90天。

四、质保期：保修期不少于60个月（主机包含探头）设备版本升级免费(只包含已购软件，新版本新功能软件单独报价)，提供产品培训，设备配件、维修等保修期内免费。

第3包品目3-2便携式彩色多普勒超声诊断仪

# 一、数量：1台

二、产品用途说明：满足成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及血管（外周、腹部、脑血管）等临床应用;以超声临床诊断应用和相关科研为主。

三、系统技术规格及概述：

1.主机系统包括：

1.1彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。

1.2全数字高集成宽频带声束形成器。

1.3数字化通道数≥500,000。

1.4 LGC侧向增益补偿技术。

1.5二维灰阶成像单元：

1.5.1 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多级别可调。

1.5.2 斑点噪声抑制技术，高清晰斑点噪声抑制，分多级别可调。

1.5.3 可一键实时自动优化动态范围、TGC、增益调节等参数。

1.5.4实时解剖M型：360度范围内可调可移动，可用于二维，彩色血流及多普勒模式。

1.5.5双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像。

1.5.6 具有穿刺针增强技术。

1.6 频谱多普勒显示及分析系统：

1.6.1智能多普勒技术：自动调节声束角度，自动调整范围。

1.6.2 自适应多普勒技术。

1.6.3 自动多普勒分析：支持心脏探头。

1.6.4 智能优化技术：自动优化Doppler频谱。

1.6.5 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像。

1.6.6取样容积宽度及位置范围：宽度 1.0mm-25.0mm，多级可调。

1.7彩色血流成像（部件）单元：

1.7.1 自适应彩色多普勒技术。

1.7.2 智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。

1.7.3 实时彩色血流M型。

1.7.4 彩色能量调制成像。

1.8 组织多普勒成像：

1.8.1组织多普勒测量软件包。

1.8.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示。

1.8.3 在机心肌应变及应变率定量分析。

1.9 造影成像：

1.9.1 低机械指数造影成像。

1.9.2 组织谐波、能量调制及脉冲反向谐波支持造影成像。

1.9.3斑点噪声抑制技术：支持造影谐波成像。

1.9.4 支持凸阵及线阵探头。

1.9.5 具备感兴趣区造影定量分析软件。

1.9.6 具备微血管造影成像功能 。

1.10 负荷超声成像。

1.11、原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量。

2、测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)：

2.1 一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等。

2.2 特殊测量:距离、面积、体积等。

2.3 多普勒血流测量及分析：自动多普勒频谱包络计算。

2.4外周血管测量。

2.5心脏功能测量与分析。

2.6 自动、实时Doppler 频谱波形分析:实时和冻结状态下都可以进行分析。

2.7 心脏定量技术：

▲2.7.1 自动心肌运动定量技术，包括长轴应变，应变率，圆周应变及应变率，径向位移，短轴缩短率以及旋转角度。可分析内中外三层心肌应变。

2.7.2 感兴趣区定量：

2.7.2.1像素灰度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量。

2.7.2.2具备时间－密度曲线，曲线拟合工具。

2.7.3 心肌应变定量：

2.7.3.1 节段心肌取样，最多可到16个亚节段。

2.7.3.2 相同时相任意节段数据对比，包括峰值及达峰时间。

3.图像存储与（电影）回放重显单元。

4.参考信号：

4.1 外接三导联心电信号输入，配有成人及儿童心电导联线各一副。

4.2 外接其它设备（如监护仪）心电信号输入。

4.3生理信号输入通道≥2个。

5.DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式。

6.记录装置：

6.1 硬盘存储≥500GB。

6.2 内置DVD/CD刻录。

6.3主机具备USB接口，支持快速存储屏幕图像。

四、技术参数及要求：

1 台车探头接口≥3个。

2.探头：

▲2.1配置：≥4把，至少包括单晶体相控阵阵探头1把、儿童相控阵探头1把、血管小器官线阵探头1把、单晶体凸阵腹部探头1把。

2.2超声频率：

2.2.1单晶体相控阵阵探头：1-5MHz。

2.2.2儿童相控阵探头：3-8MHz。

2.2.3血管小器官线阵探头：3-12MHz。

2.3.4、单晶体凸阵腹部探头：1-5MHz。

3、二维灰阶成像：

3.1、扫描速率：

3.1.1、相控阵：≥60帧/s@全视野、17cm深度时。

3.1.2、凸阵：≥25帧/s@全视野、17cm深度时。

3.2、扫描深度：≥30cm。

▲3.2、增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥2。

4 主机配有充电电池，待机时间≥40min。

5.超声图像及病案管理系统：

5.1可连续存储动态录像最长时间≥400s。

5.2 具备报告存储、检索、统计功能柜。

6.专用推车：高度可调，可旋转锁定，配备电源模块。

五、备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求：投标人应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

  - 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

  - 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能支持。

六、交付期：自签订合同之日起30天。

七、质保期：60个月。

第4包品目4-1肌电图仪

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

# （一）肌电图仪

1.功能要求：运动传导、F-波、感觉传导、MEP、H-反射、瞬目反射、重频神经刺激(衰减试验)、交感皮肤反应(植物神经功能）插入电位、定量肌电图。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：设备送至用户指定地点安装，后期仪器如需要搬迁，负责免费移机并安装到位。维修提供专业维修工具、详细维修手册（中文）、电路图、系统安装软件及进入维修诊断程序口令，软件终身免费升级。产品进场安装调试及使用的所有手续均有售后服务人员办理。交付给用户的设备及所有零部件保证是全新的合格正品，并提供正规的全套报关单，商检证等进口证明文件，在保证使用寿命期内，对制造商由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何故障负责。

3.各项指标要求：

（一）硬件技术规格

1.放大器

▲1.1外置放大器通道数：≥3通道；

1.2输入阻抗：≥1000MΩ；

1.3噪声水平：≤0.5μV；

1.4共模抑制比：≥120dB；

1.5高频滤波：20Hz-13KHz；

1.6低频滤波：0.01Hz-3KHz；

2.电刺激器

2.1刺激类型：恒流；

2.2刺激强度：0-100mA；

2.3刺激频率：0.1Hz-200Hz；

2.4刺激时限：40μs-1ms；

2.5刺激分辨率：0.1/0.02mA；

2.6输出极性：正相、负相、双相；

3.计算机系统要求

3.1计算机主机：酷睿处理器，≥8G内存，硬盘≥1T，光驱刻录机；

3.2 Windows 操作系统；

3.3 键盘、鼠标；≥22寸液晶显示屏；

三．软件功能要求

1.神经电图：运动传导速度测定；感觉传导速度测定；微移定位；F-波；H-反射；重复频率电刺激；瞬目反射；交感皮肤反应。

2.肌电图：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析；全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取六组不同的MUP；每组含有多个重复发放同类型MUP可选。

3.原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理自动提取MUP。

4.正常值数据库，可自动判定检查结果是正常还是异常。

5.原厂全中文软件系统，包括数据库、检测界面、设置菜单。

6.全中文病历管理和中文报告生成系统，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。

四、交付期：自签订合同之日起30天。

五、质保期：整机保修≥5年。

第4包品目4-2诱发电位仪

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

1.功能要求：

（1）放大器：8通道一体化放大器，具备不少于20个国际10-20标准电极接口；

（2）采样率：≥95KHz/通道；

（3）数模转换：≥22bit；

▲（4）灵敏度：0.02μV/格-90mV/格；

（5）扫描速度：0.1ms/格-15ms/格；

（6）控制面板：独立控制面板，具备单击、右击、光标移动等操作；

（7）刺激器：具备双路电刺激、听觉刺激、视觉刺激等；

（8）手柄刺激器：多功能手柄刺激器，具备5个多功能按键，按键功能可以在软件中自定义；

▲（9）电刺激类型：恒定电流与恒定电压两种电刺激输出模式；

（10）电刺激强度：0-100mA和0-400V；

（11）听觉刺激类型：Click，Tone Pips，Tone Burst；

（12）听觉刺激强度：最高可达136dB spl；

（13）视觉刺激模式：棋盘格，水平条，垂直条，Bitmap图像，双刺激，翻转，闪烁等；

（14）视觉刺激视野：全视野，半视野，1/4视野，1/8视野等；

（15）软件内置截屏、录屏等功能；

（16）听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位，客观听阈测定，中潜伏期反应，长潜伏期反应，耳蜗电图，40HZ，前庭诱发电位等；

（17）体感诱发电位：上肢体感诱发电位，下肢体感诱发电位，脊髓体感诱发电位，最高可进行8通道体感诱发电位检查，对于感觉通路实现更为细致的检查；

（18）视觉诱发电位：棋盘格翻转诱发、闪烁刺激诱发、半视野视觉诱发、1/4视野视觉诱发、1/8视野视觉诱发，最高可实现8通道视觉诱发电位检查，实现全面的视觉通路检查；

（19）运动诱发电位：恒定电压电刺激运动诱发电位检查、经颅磁刺激运动诱发电位检查（需外接磁刺激器）。

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：整机保修≥60个月。

第5包品目5-1全自动生化分析仪

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.整体要求：

▲1.1 模块组合式全自动生化分析仪同时配备免疫模块一套，免疫模块可开展：炎症因子IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10等；

2.在线全自动生化分析仪招标参数；

2.1 分析类型：终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法（ISE）；

2.2 样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液；

▲2.3 比色法速度：≥4000测试/小时，单个电解质检测单元：≥900 测试/小时，总速度：≥4900测试/小时；

2.4 同时测定项目双试剂测试≥50项；

2.5 离子选择电极测试：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换；

2.6 急诊测试：通过独立的急诊进样区（口）和独立的急诊进样轨道进行急诊样本进样；

2.7 样本管可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等；

2.8 5孔或10孔样本架，持续追加进样；

▲2.9 样本容量：样本架轨道式进样，同时可容纳样本数量≥350管；

2.10 提篮式进样，保证样本持续加进样；

▲2.11 样本量最小样本体积≤1.0μL（0.1μL步进）；

2.12 单个模块试剂仓在机试剂位≥100 个；试剂仓均为冷藏；

2.13 单个模块生化反应杯数≥406个；

2.14 最小总反应体积≤80μL；

2.15 反应时间，最长反应时间≤10分钟；

▲2.16 采用永久性石英玻璃反应杯，无需定期更换；

2.17 孵育方式：固体直热、干式孵育，零日常使用维护成本；

▲2.18 波长同时提供＞12 个固定波长，可进行单/双波长测试；

2.19 分光系统采用凹面蚀刻光栅或衍射光栅；

2.20 钾钠氯电极寿命：≥6 个月或≥9000样本；

2.21 试剂全开放，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证试剂完整溯源性；

3.全自动免疫分析仪技术参数要求

▲3.1 可开展项目：炎症因子IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10等；

▲3.2 检测速度：≥400测试/小时/最小反应单元，总速度≥800测试/；

▲3.3 单模块冷藏试剂位：≥49个，可随时切换；

3.4 样本位≥120 个，可随时添加；

▲3.5 具有预分杯冷藏样本位或提供分杯系统；

4. 配置要求

4.1 样本进样单元：单模块装载样本量≥500 管，可连续抽屉式进样；

4.2 离心机模块：离心机总处理能力≥480 管/小时，具有低温自动平衡功能；

▲4.3 去盖模块：单个去盖模块处理能力≥1000管/小时，支持多种类型的样本管盖的去盖；

4.4 出样后处理模块：存储出样模块内样本能根据要求被自动寻找和提取，并自动返回仪器进行重检或追加项目测试，重检后的样本试管能自动放回存储出样模块并记录，出样容量≥500标本管；

▲4.5 轨道系统：连接前处理到后处理的主轨道为双向多轨的轨道传输系统，可以急诊标本优先运输，支持样本在多节点的返回及回转，提高样本的传输效率，缩短样本的传输；

4.6 中文数据管理系统：具有结果自动审核功能；数据管理系统具有大屏幕管理功能，支持危急值管理，样本TAT管理、仪器质控状态及样本工作量管理等功能，及时提醒危急值、TAT超时、异常质控状态；

4.7 以上模块可以连接成自动化检测系统，实现一管血从样本上机到完成生化，免疫检测中间无需人工操作，全程自动完成样本检测；

4.8 主机一套（包括：主控电脑、打印机）；

4.9 UPS 一套；

4.10 水机一台；

三、交付期：自签订合同之日起10个工作日内。

四、质保期：本合同项下设备产品、配套产品、零配件以及软件的维保期为≥60个月。

第5包品目5-2石蜡切片机

# 一、数量：4台

# 二、技术参数

1.功能要求：主要用于临床外检石蜡切片诊断使用。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：

2.1.保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务；

2.2.保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费；

2.3.提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%。

三、技术参数：

1.切片厚度	1－10μm，以1μm递进，10-20μm，以2μm递进，20－60μm，以5μm递进；

2.切片范围：0.5-60µm；

3.垂直距离：≥55mm；

4.快速修块设定：10μm和50μm；

▲5.水平进样：≥25mm；

6.单手操作的通用样本夹；

7.样本定位：水平8°，垂直8°；

8.手轮有安全锁定系统；

9.刀片刀架具备安全防护装置；

10.粗进：通过粗进轮手动操作；

四、交付期：自签订合同之日起30天。

五、质保期：整机保修≥5年。

第6包品目6-1手术床

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：电动调节床面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、平移、刹车6个主要动作组。

- 2.各项指标要求：

2.1、手术床具备头板、背板、臀板及可分开式腿板；

▲2.2、电动液压驱动，可电动调节床面升降、头脚倾、左右倾、背板上下、刹车、平移等主要动作；

2.3、调节功能：

2.3.1、腿板（标准模式）：

2.3.1.1、可在-90°～+20°范围内任意上下折；

2.3.1.2、最大外折角度：≥90°；

2.3.2、最低台面高度：≤500mm；

2.3.3、手术床升降行程：≥500mm；

2.3.4、纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥25°；

2.3.5、侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°；

2.3.6、背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥80°、下折≥40°；

2.3.7、具备一键屈曲体位、反屈曲体位和一键复位功能；

2.4、腿板按钮式一键拆卸；

2.5、头板腿板可前后互换；

2.6、具备有线遥控器以及床身立柱应急控制面板，可独立操控；

2.7、手术床台面框架、边轨和立柱以及底座均为不锈钢材质；

2.8、手术床整体通过油路透析，出厂时油路系统洁净并提供证明文件。

2.9、电源：交直流两用，具备充电电池，满足≥1周的手术需要。

2.10、手术床承重：≥350kg。

2.11、手术床长度：≥2000mm。手术床宽度≥500mm。

2.12、手术床床垫：

▲2.12.1、双层记忆海绵，厚度≥70mm。

2.12.2、表面无缝隙，防水、防褥疮、防静电、透气。

三、主要配置：

1、手术床主体：1台。

2、头板：1块。

3、背板：1块。

4、臀板：1块。

5、分体式腿板：1对。

6、台柱应急控制面板：1个。

7、遥控器：1个。

8、床垫：1套。

四、质保期：整机保修≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起30天。

第6包品目6-2手术无影灯

# 一、数量：2套

# 二、技术参数

1.功能要求：灯头无限位调节、5档色温可调功能

- 2.各项指标要求：

▲2.1、双灯悬吊系统，灯头带C臂组件，延伸臂可绕中心轴无限位旋转、弹簧臂可绕延伸臂无限位旋转范围、C臂可绕弹簧臂无限位旋转。

2.2、模块化设计，后期可在无影灯旋转体基础上升级第三臂显示器或第四臂摄像头悬挂系统，安装时不需要拆卸天花且不改变层流结构。

2.3、灯头操作把手与灯头一体成型，灯头无螺钉，无拼接缝隙。

2.4、LED冷光源。

2.5、双母灯的最大中心照度：≥150,000Lx，照度可调范围≥10档。

▲2.6、双母灯光斑直径调节范围：150mm-300mm。

2.7、色温：3000K-6000K范围内≥5级可调。

▲2.8、扰流指数≤20%。

2.9、深腔照明率≥100%。

▲2.10、偏置单遮板+深腔无影率≥70%；双遮板深腔无影率≥50%。

2.12、显色指数Ra≥99，显色指数R9≥97。

2.13、辐照度/中心照度：≤3.5 mW/(m2·lx)

2.14、具备照度稳定设计技术。

2.15、腔镜模式：

2.15.1、照度：3000lux±10%；

2.15.2、直径：≤60cm；

2.16、控制系统：

2.16.1、可调节光斑、照度、色温、腔镜照明模式。

2.16.2、可快速切换≥6种手术模式。

▲2.17、手术灯灯头外壳防护（防水防尘）等级：≥IP55。

三、主要配置：

1、双灯悬吊系统：1套。

2、C臂组件：2套。

3、灭菌手柄、可调节手柄：各2套。

4、天花吊顶装饰组件：1套。

5、控制系统：1套。

四、质保期：整机保修≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起30天。

第6包品目6-3腹腔镜系统

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

- 4K内窥镜摄像主机：

（一）内窥镜图像处理主机：

▲1、可处理和输出分辨率≥3840×2160；

2、具有光谱电子染色功能，可以对黏膜层血管网进行深度透视。

3、液晶触摸显示屏≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

4、内置刻录功能：

4.1、具备4K刻录功能，支持书签标记功能。

4.2、具备USB3.0接口，支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，可在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

4.3、录像格式多种可选，最大录像码率≥120Mbps。

5、具备细节增强、颜色增强、亮度均衡功能。

6、具有画幅自适应调控功能，腹腔镜图像能够自动全屏显示。

7、可同时输出4K超高清信号≥3路、高清信号≥1路。

8、具备去网格功能。

9、防电击程度：防除颤CF级别I类。

（二）摄像头：

▲1、传感器分辨率：≥3840×2160。

2、摄像头重量：≤250g。

3、摄像头自定义按键≥3个，可自定义功能包括但不限于自动对焦、白平衡、拍照、4K录像。

▲4、具有自动对焦功能，摄像头可一键对焦。

5、摄像头环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。

6、防电击程度：防除颤CF级别I类。

7、防水等级：IPX7。

（三）医用内窥镜冷光源：

1、液晶触摸显示屏≥7英寸，可调整LED光源参数。

2、光源：LED，工作寿命≥60000h。

3、输出总光通量≥2000lm。

4、光输出最大中心照度≥3000000LUX。

5、色温：3000-7000K。

▲6、具备主机光源联动功能，可根据手术视野的情况自动调节互联光源亮度。

7、能自动检测光纤插入，无光纤插入时，主机能提示，光源不发光。

8、具备一键待机功能。

9、具备高温报警、灯泡寿命提示功能。

10、正常运行时最大噪音≤55dB（A）。

11、防电击程度：Ⅰ类除颤CF型。

（四）导光束：

1、直径：≥直径4.8mm。

2、长度：≥长度3000mm。

（五）内窥镜

1、视向角：30°。

2、视野角度：≥80°。

3、直径：≤10mm，长度≥320mm；

4、视场中心角分辨率：≥7.0C/(°)；

▲5、有效景深：3mm-190mm。

6、消毒灭菌方式：可压力蒸汽灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌。

（六）监视器：

1、彩色液晶显示器≥32英寸；分辨率：≥3840×2160@60Hz。

2、4K超高清接口：HDMI、12G-SDI；高清接口：SDI或DVI。

3、最大背光亮度≥800cd/m2，最大对比度≥1400：1。

4、可视角度≥175°

（七）气腹机：

1、流速调节范围：0.1-45L/min。

2、压力范围：1mmHg-30mmHg，误差：±2mmHg以内。

3、液晶触摸显示屏，可显示参数和故障信息。

4、工作模式：少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式、自定义模式。

5、具备气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高报警，可声音、文字提示。

6、气压过高时，具有自动排气功能。

7、具有排烟功能，最大排烟流量≥8L/min@负压吸力0.04-0.06MPa下。

8、具有CO2气体加热功能。

9、设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。

（八）台车：可放配套监视器。

三、主要配置：

1、内窥镜图像处理主机：1台。

2、摄像头：1个。

3、医用内窥镜冷光源：1台。

4、导光束：1条。

5、内窥镜：1条。

6、监视器：1台。

7、气腹机：1台。

8、台车：1辆。

四、质保期：整机保修≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起30天。

第7包品目7-1手术床

# 一、数量：1张

# 二、技术参数

1.功能要求：电动液压手术床，具备电动升降、电动头脚倾、电动左右侧倾、电动背板上下折、腿板手动上下折功能。

- 2.各项指标要求：

▲2.1、电动液压手术床，具备电动升降、电动头脚倾、电动左右侧倾、电动背板上下折功能。

2.2、调节范围：

2.2.1、纵向倾斜(头脚倾)：不少于±25°。

2.2.2、侧向倾斜(左右倾):不少于±15°。

2.2.3、背板(上下)：+75°～-40°。

2.2.4、腿板上下折:0°～-90°。

2.2.5、腿板外展：≥120°。

2.2.6、床面最低高度：≤600mm。

2.2.7、垂直移动距离：≥350mm。

▲2.2.8、具备一键式折刀位、一键式沙滩位。

2.2.9、在坐姿手术体位中，床面可低至≤550mm。（提供证明材料）

2.3、手术床在前后倾到极限体位时，可进行左右倾斜调整。

2.4、手术床电动控制系统：

2.4.1、两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，每套系统均可显示电池电量。

2.4.2、有线遥控器：

2.4.2.1、夜光型触摸键盘，遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护。

2.4.2.2、可通过遥控器按键切换正反向位。

2.4.3、台柱控制面板：用于应急或辅助控制手术床调节。

2.5、电源：充电电池供电，充电一次至少可用≥5天，充电电池无需保养和维护，可长时间使用。

2.6、结构、材质：

2.6.1、床板：由透X光的高分子材料制成。

2.6.2、底座外壳：高分子材料凹形底座，符合人体工程学。

2.6.3、床垫：

2.6.3.1、采用分层泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm；

▲2.6.3.2、可依照病人体温和体形重新自然塑型；

2.6.3.3、接缝采用焊接工艺；

2.6.3.4、可透X光、导静电，模块式，可拆卸；

2.6.4、腿板：

2.6.4.1、分体腿板，可拆卸；

▲2.6.4.2、腿板上下折采用气弹簧助力结构；

2.6.5、手板：万向关节手板，可实现手板的上折、下折以及各个角度的调整。

2.6.6、背板：上、下背板两部分组成。

2.6.7、手术床配有4个万向轮和中央锁定机构。

2.7、手术床最大载重：≥350Kg。

2.8、手术床长度(含有头板)：≥2000mm。

2.9、手术床宽度：≥540mm（不含边导轨）。

2.10、生产厂家通过ISO 13485:2016质量体系认证和ISO 14001:2015环境管理体系认证，提供证书复印件。

三、主要配置：

1、手术台主体：1台。

2、头板：1个。

3、上背板：1个。

4、下背板：1个。

5、座板：1个。

6、腿板：2个。

7、手板：2个。

9、分体式麻醉布帘架：1套。

四、质保期：整机保修≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起30天。

第7包品目7-2手术无影灯

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：LED手术无影灯，双灯头。

- 2.各项指标要求：

2.1.光学系统：采用白色LED多光源结合高效透镜聚光叠加的设计；

2.2．母灯光照强度≥160,000lx；子灯光照强度≥160,000lx；

2.3．母灯和子灯标准模式下的最大中心照度≥130,000lx，增强模式下的最大中心照度≥160,000lx；

2.4．具有色温可调功能，在3900K-4500K范围内至少三档可调；

2.5. 光斑直径可调，调节范围≥20-25cm；

2.6.光斑分布直径d50/d10≥0.55；

2.7．20%中心照度的照明深度≥110cm，60%中心照度的照明深度≥52cm；

2.8．灯泡使用寿命≥60,000小时；

2.9．色彩还原指数：Ra≥95；R9≥90；

2.10．红外辐射：母灯≤ 3.5mW/m²/lx，子灯≤ 3.5mW/m²/lx；

2.11．无影灯灯头防水防尘等级≥IP44；

2.12．万向关节悬吊系统≥6个；

2.13. 具备LED环境灯照明系统设计,最大光照度≤500lx且照度5档可调；

2.14. 标配墙式控制面板，控制界面与灯头控制界面一致，并具备子母灯头同步调节功能；

2.15. 通过灭菌手柄可调节光照度、光斑直径和色温。

三、每套手术灯配置

1、双头子母灯：1个；

2、墙装控制面板：1个；

3、无摄像头灭菌手柄：1包；

四、交付期：签订合同后30天内。

五、质保期：整机保修≥5年。

第7包品目7-3压力蒸汽灭菌器

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

1.功能要求：用于医疗行业对器械、织物类物品的灭菌处理。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：

厂家要求：灭菌设备生产厂家应通过ISO9001、ISO13485、ASME、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；生产厂家应具有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）资质；应提供相应证明材料。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：保修期内，售后服务人员在接到报修电话后，2小时内响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位。一般故障当日解决，特殊故障48小时内解决；设备终生免费软件升级更新；应在项目所在地设有配件库，常用配件须有配件。

- 4.各项指标要求：

- 1.主体

- 1.1容积：≥800L。

- ▲1.2主体结构：环形加强筋结构，多点进汽，多段加热。

- ▲1.3主体材质：夹套材质为304不锈钢，厚度≥5mm；内壳材质为304不锈钢，厚度≥5mm。

- 1.4设计压力：夹层压力0.3MPa，内室压力-0.1/0.3MPa。

- 1.5设计温度：≥144℃。

- 1.6使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环。

- 1.7主体保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃。

- 2.密封门

- 2.1门数量：双门

- 2.2动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

- 2.3门胶条：医用透明高抗撕硅橡胶材质圆形门胶条，压缩气密封。

- 3 管路系统

- 3.1管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。

- 3.2泵：单级直连式水环真空泵，附带有节水降噪装置。

- 3.3水回收装置：带有换热冷凝水回收系统。

- 3.4阀：品牌气动阀和电磁阀。

- 3.5具备压力变送器。

- ▲3.6蒸汽源：自产蒸汽。

- ▲3.7压缩气压力检测装置：设备自带压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序。

- 4 控制系统

- 4.1屏：真彩触摸屏，屏幕尺寸≥8寸。

- 4.2记录方式：触摸屏记录、热敏打印机记录。

- 4.3安全保护：具备超压保护和门关位检测保护。

- 5 程序系统

- 5.1程序种类及数量：灭菌类程序≥8套；测试类程序≥3套。

- 5.2程序运行时间：标准循环≤55分钟。

- ▲5.3脉动方式：脉动次数可设。

- 5.4灭菌温度：105-138℃可设。

- 6 整体参数

- ▲6.3外形尺寸：≤1350mm×2100mm×1750mm（W×H×L）。

- 6.4腔体尺寸：≥600mm×900mm×1450mm（W×H×L）。

- 6.5设备安装方式：地上安装。

三、交付期：签订合同30天内到货，到货3天内完成安装调试。

四、质保期：整机保修≥5年。

第7包品目7-4手术无影灯1

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：供医疗机构手术照明使用。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：通过电磁兼容性测试，符合YY 9706.102-2021要求。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：负责原设备拆除，负责新设备安装所需工程施工，免费进行软件更新，提供备品备件。

- 4.各项指标要求：

▲4.1、LED冷光技术，每组LED光源具有单独透镜聚光，符合DIN1946-4层流标准。（提供扰流度检测报告）

4.2、光源数量：母灯灯珠≥70个，子灯灯珠≥40个。

4.3、中心照度（Ec）：

4.3.1、母灯：40000lx～160 000 lx范围内≥10级可调。

4.3.2、子灯：40000lx～160 000 lx范围内≥10级可调。

▲4.4、色温调节范围：3600-5100K范围内≥5档可调。

4.5、母灯及子灯光斑直径调节范围（d10）：160mm-300mm。

▲4.6、子母灯光柱深度≥1500mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）

4.7、腔镜照明模式：最高照度500lux±5%，颜色≥3种可选。

▲4.8、光斑均匀性：d50/d10实测值≥65%@最大光斑；d50/d10实测值≥58%@最小光斑。

4.9、母灯深腔照明率：100%，子灯深腔照明率：100%。

4.10、子母灯Z垂直方向移动的作用力≤35N，X、Y水平方向移动的作用力≤20N。

▲4.11、母灯具备阴影管理系统，单遮挡深腔无影率实测值≥100%，双遮挡深腔无影率实测值≥95%。

4.12、子母灯显色指数Ra≥97，子母灯显色指数R9≥93。

4.13、具备照度稳定技术，照度固定时，调节光斑大小，照度变化值：±20000lux图内。

4.14、辐照度/中心照度实测值：≤3.5mW/(m2·lx)。

4.15、可自定义临床模式，可保存≥3组照明参数，可一键切换。

4.16、液晶触摸显示屏≥5英寸，可对照度、色温、光斑进行调节。

4.17、独立摄像系统：

4.17.1、像素：≥210万。

4.17.2、光学变焦：≥30倍。

4.17.3、数字变焦：≥12倍。

三、售后服务：

1、负责原设备拆除、新设备安装所需工程施工。

2、质保期：整机保修≥5年。

四、交付期：合同签订后30日内，工期30天。

第8包品目8-1全自动过敏原检测系统

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

- 1.功能要求：能够开展过敏原血清学诊断的相关检测。

- 2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：

- 2.1、提供后续运营维护、升级更新服务；

- 2.2、提供备品备件清单；

- 3.各项指标要求：

- ▲3.1、检测功能：开展过敏原血清学诊断相关检测；

- ▲3.2、检测原理：全自动化学发光法；

- 3.3、检测模式：支持批量、连续及随机等检测模式；

- 3.4、样本位：样本位≥24个；

▲3.5、样本稀释：支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测；

- 3.6、检测速度：连续检测速度≥100测试/小时；

3.7、试剂冷藏：支持24小时不间断试剂冷藏；

- 3.8、试剂识别及项目管理：标配试剂条码扫描功能，自动获取试剂信息；

- 3.9、试剂位≥24个；

- 3.10、试剂位拓展功能：过敏原项目试剂位可拓展至64个；

- 3.11、软件系统：中文操作软件，windows图形化操作界面，支持LIS双向通讯；

- 3.12、支持试剂组分：支持3-5组分试剂项目；

- 3.13、反应杯类型及加载方式：使用一次性反应杯，自动加载和卸载，余量不足自动报警；

3.14、试剂加样方式：永久性钢针加样，具备液面探测、随量跟踪、凝块检测、余量监测；

3.15、单测试样本需求量:≤20uL；

- ▲3.16、检测项目：支持总IgE和过敏原特异性IgE定量检测，单项过敏原≥41项，混合过敏源≥2项，大疱性皮肤病检测项目≥5项。可支持过敏原项目、自身免疫项目、新血栓相关项目、细胞因子项目检测；

3.17、定标方法：内置主定标曲线、可2点定标校准，支持6点定标；

三、交付期：自签订合同之日起15天。

四、质保期：整机保修≥60个月。

第8包品目8-2全自动维生素色谱分析仪

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

- 1.功能要求：能够通过液相色谱技术开展脂溶性维生素的相关检测。

- 2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：

- 2.1、提供后续运营维护、升级更新服务；

- 2.2、提供备品备件清单；

- 3.各项指标要求：

3.1、预期用途：与配套的检测试剂共同使用，可定性或定量检测血液中维生素A,D2,D3,E浓度。

3.2、样本类型：静脉血、末梢血。

3.3、方法学：高效液相色谱法。

▲3.4、前处理自动化：全自动前处理与进样，可采血管直接上样，具备自动采样、加液、吹打混匀、正压打气、固相萃取等功能，完成全自动分析检测。

▲3.5、进样方式：自动进样，进样针内壁与外壁自动清洗。

3.6、兼顾急诊检测功能：需要支持试剂检测急诊位。

▲3.7、样本位≥20个，拓展样本位≥100个。

3.8、进样体积：0-1000ul。

3.9、携带污染：≤0.2%，转移性能：转移回收率≥95%;转移精密度≤5%。

3.10、泵梯度误差：梯度误差≤±2%。

3.11、进样量准确度：±1%以内；进样量精密度RSD：≤0.3% (50uL)。

3.12、泵最高耐受压力：≤40MPa。

3.13、泵流量：设定值误差±1%，流量稳定性≤1.0%。

3.14、系统操作模式：支持一维、二维液相色谱操作模式，可选择中心柱切割模式与在线固相萃取模式。

3.15、设备联检拓展：仪器具备多检测项目联检功能，一次进样可实现1-3个项目检测出结果。

3.16、设备检测属性：仪器具备不同检测项目一次性上样，无需更换试剂与色谱柱，同序列下可完成不同检测项目的自动检测，自动清洗管路，无需人工干预。

3.17、检测器：具备全波长测定，检测多种波长（多通道模式），峰纯度分析及峰识别功能。

3.18、定性测量重复性：RSD≤1.0%；定量测量重复性：RSD≤3.0%。

3.19、数据分析软件：全中文操作菜单，人性化操作界面，具备满足GMP要求的用户权限管理，审计追踪功能，具备批处理功能，可一键完成全部的样品测试，检测完成后可设置自动清洗，智能关机，实现无人值守。

三、交付期：自签订合同之日起15天。

四、质保期：整机保修≥60个月。

第9包品目9-1听觉诱发电位系统

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：

1.1、耳蜗电图（EcochG）；

1.2、耳蜗微音电位（CM）；

1.3、听性脑干反应（ABR）；

1.4、Chirp声刺激ABR（iChirp）；

1.5、40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP）；

1.6、中潜伏期诱发反应（MLR）；

1.7、长潜伏期诱发电位（LLR）；

1.8、多频听觉稳态反应（ASSR）；

▲1.9、前庭诱发肌源性电位（VEMP）；

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合《GB9706.1-2007标准要求》；

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：定期巡检，保证八年备品备件供应。

- 4.各项指标要求：

4.1、通道数：双通道采集；

4.2、输入阻抗：≥500MΩ（患者电缆输入端，50Hz）；

4.3、A/D分辨率：≥24比特；

4.4、分析时窗：≥5ms-8000ms；

4.5、增益范围：5K-200K；

4.6、滤波方式：高通滤波器、低通滤波器、陷波滤波器；

4.7、采集叠加：1-50000次；

▲4.8、共模抑制比：≥100dB；

4.9、最大刺激声强:125dB-132dB(SPL峰值)；

▲4.10、刺激频率：0Hz-10kHz；

4.11、刺激速率：0-1000次/秒；

4.12、掩蔽信号：白噪声（宽带噪声）或自定义；

4.13、最大掩蔽声强：105—115db(SPL峰值)；

4.14、多频稳态反应ASSR：

4.14.1测试频率：250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz；

4.14.2叠加次数：40-4000次，叠加分组：20，40，60，80，100；

4.14.3测试方式：

4.14.3.1单耳6个频点或双耳12个频点分别测试；

4.14.3.2单耳4个频点或双耳8个频点同时测试；

4.14.3.3双耳同时测试时，左右耳可设置不同刺激声强和刺激频率；

4.15、刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、短音（Tonepip）、Chirp声；

4.16、可对刺激声参数进行自定义设置和调整：脉冲宽度、周期和包络波形可选；

4.17、听性脑干反应ABR：可标记I，II，III，IV，V，VI，VII的潜伏期；

4.18、耳蜗电图EcochG：可标记SP，AP，Base的潜伏期，耳蜗电图振幅比和面积比；

三、配置要求

1、USB通用控制器：1个；

2、插入式耳机 ：1个；

3、骨导耳机：1个；

4、诱发电位功能软件包：1套；

（EcochG、CM、ABR、40Hz、MLR、LLR、iChirp、SN10、ASSR、VEMP）

5、文件管理软件包：1套；

6、鼓膜贴附式耳蜗电片：2片；

7、鼓膜贴附式耳蜗电极线：1根；

8、磨砂膏：1支；

9、纽扣电极片：1包；

10、纽扣电极线：5根；

11、Y型电缆：1根；

12、4孔导联线：1根；

13、5孔导联线：1根；

14、说明书：1本；

15、图文工作站：1套；

四、交付期：自签订合同之日起60天。

五、质保期：整机保修≥5年。

第9包品目9-2宽频中耳分析仪

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

1.功能要求：

1.1、具备筛查型鼓室声导抗+声反射组合模块，快速获得鼓室图结果与声反射阈值。

1.2、具备自动/手动鼓室声导抗测试。

1.3、具备声反射阈测试。

1.4、具备声反射衰减测试。

1.5、具备咽鼓管异常开放的咽鼓管功能测试。

1.6、具备声反射潜伏期测试。

1.7、多频扫描声导抗（多频鼓室图），中耳共振峰检测。

1.8、宽频声导抗测试，检测中耳吸收率，进行临床科研。

1.9、操作方式：可触摸屏操作。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合YY0505-2012《医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：定期巡检、保证备品备件八年供应。

4.各项指标要求：

4.1、系统参数

4.1.1、探测音强度：226 Hz±1%,85dBSPL(69 dBHL)±1.5dB；

4.1.2、高频：1kHz±1%,69dBSPL(69 dBHL)±1.5dB；

4.1.3、其他频率：678Hz,800Hz±1%；

4.1.4、压力范围：-600to+400daPa；

4.1.5、精度：±5%or±10daPa；

4.1.6、信号声级精度：±1.5dB SPL；

4.2、声反射：灵敏度

4.2.1、鼓室声导抗测试模块：0.1mmho或5%，以较高者为准；

4.2.2、声反射测试模块：0.02mmho或5%，以较高者为准；

4.2.3、步进大小：1、2、5dB；

4.3、声反射测试：

▲4.3.1、测试信号 :500，1k，2k，4k，BBN，LBN，HBN，短声，脉冲音，外部刺激信号；

▲4.3.2、强度范围:50至110 dB；

4.3.3、刺激信号声级控制精度:≤+0.5 dB；

4.3.4、频率精度:≤+3%；

4.3.5、谐波失真( THD ) :总谐波失真(THD)：100 dB HL以下<5%； 110 dB HL以上<10%；

4.3.6、宽带噪声刺激信号:输出最小值：35 dB HL 最大输出：108dB H；L

4.4、宽带噪声刺激信号:

4.4.1低频段：400至1600Hz；

4.4.2高频段：1600至4000Hz；

4.4.3宽频段：400至4000Hz 频谱反应为相对于1kHz±10dB；

4.4.4频段边缘精度±15%以内；

4.4.5速率：> 12dB/倍频程；

4.5、Click声刺激信号：

4.5.1最小输出：35dB SPL；

4.5.2最大输出：同侧：110，对侧：120dB SPL；

4.5.3速度：50-300/秒±1/秒；

4.6、压力扫频速率： 50、 100、 200、 400、 600 daPa/s ；

4.7、扫描精度：±10% 或 ±10 daPa( 取两者中的较大者)；

5、配置要求：

5.1、主机：1台

5.2、探头组件（包括信号封传耳塞机）：1套

5.3  头戴式耳机：1副

5.4、标准尺寸耳塞：1盒

5.5、校准件：1个

5.6、清洁套件：1套

5.7、探头固定装置（肩部、衣夹处）：1套

5.8、说明书 ：1本

5.9、电源线：1条

- 5.10、图文工作站：1套

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：整机保修≥5年。

第10包品目10-1电动牙科椅

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1、主要电气参数

1.1 额定电压、频率：AC220V±10%，50Hz。

2、结构组成参数

▲2.1 分体式结构，病人椅、医生位治疗单元、助手侧治疗单元各自独立，医生位治疗单元及助手侧治疗单元均为移动小车式。

2.2 最低椅位≤600mm，最高椅位≥800mm。

2.3 靠背俯仰可调：≥0-80°、座垫倾斜可调：≥0-30°，腿部支撑可调：≥0-90°。

3、移动式医生位治疗单元

▲ 3.1、移动独立推车，内置集成的静音无油压缩机、独立供水系统，插电即用。

3.2、耗气量：35-55升/分钟。

▲ 3.3、内置独立供水系统：≥0.75L水瓶2个。

▲ 3.4、内置压缩机。

4、病人椅

▲ 4.1 升降系统为电机驱动式。

▲ 4.2 具有一键展平定位的功能，可进行全麻插管手术。

4.3 无缝椅垫，平躺后最大长度≥180cm。

4.4 配备脚控、手控牙椅体位调节面板,可编辑多个常用椅位。

4.5 最大载重：≥200kg。

5、助手侧治疗单元

5.1 自动运行的独立移动推车，内置式负压抽吸系统，插电即用。

5.2 负压抽吸系统参数：

5.2.1 转速：≥2800r/min。

5.2.2 最大真空度：<-12kPa。

5.3 配备强吸弱吸管路各1套。

5.4 脚踏控制。

6、手术灯

▲6.1 手术灯采用悬吊式安装。

6.2 手术灯三轴定位、可水平旋转540°、垂直旋转120°、对角线旋转80°。

6.3 ≥3级亮度选择；光固化模式亮度≥23000LUX。

6.4 调节到治疗椅位时手术灯自动开启，离开治疗位时手术灯自动熄灭，还可通过医生位及助手位的触控面板进行调节。

7、医生椅和护士座椅：配备医师椅及护士座椅各1把。

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：整机保修≥60个月。

第10包品目10-2口腔综合治疗台

# 一、数量：3台

# 二、技术参数

1工作条件

1.1电源要求：额定电压：单相 220V±10%，标称频率：50Hz；标称功率：≤500W；

1.2工作时间：每天连续工作时间不少于8小时；

1.3工作气源：压力0.5Mpa—0.7Mpa；

1.4工作水源：压力200—400Kpa；

2结构形式

2.1治疗台提供≥3种安装方式供选；

2.2器械盘采用下挂式；

3病人椅

3.1 电动液压驱动系统，承载重量≥200公斤；

3.2 自动紧急制动系统：具备；

3.3 头枕，高度可调节；

4器械盘治疗单元

4.1 一体化地箱，链接水气调节装置及过滤；

4.2 手机管线采用双侧快插；

4.3 手机污油收集系统：具备；

4.4 治疗台配6个器械挂架，内置预留洁牙机、光固化机的插口，并为安装其他辅助器械预留插口；助手位配3只器械挂架；

4.5器械托盘最大宽度≥55厘米；

4.6具备手机管线冲洗消毒程序键；

4.7 快插式防回吸三用枪，枪头枪柄可拆卸进行蒸气消毒；

4.8 内置手机废油收集系统；

4.9 内置2升手机独立供水系统；

5痰盂及牙科助手工具托架

5.1 随椅升降高级陶瓷痰盂一体成型，可拆卸，表面光滑不会溅出唾液；

5.2 内置固体废物收集器；

5.3 可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护；

5.4 口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水；

5.5 随椅升降三孔助手工具挂架每个挂架都可以单独旋转≥180°；

5.5 1支强吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

5.5 2支弱吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

6 手术灯

6.1 手术灯与牙椅连体式，当调节到治疗椅位时手术灯自动开启，离开治疗位时手术灯自动熄灭；

6.2 采用≥4头冷光源LED手术灯，三轴定位；

6.3 灯光照射区亮度、颜色、呈现和均匀性都达到ISO 9680 标准；

6.4 无阴影渐进照明模式，照明使用寿命≥40000小时；

6.5 长方形照明区，可调焦距，焦距范围40-75cm；

6.6 色温5,000K，显色指数(CRI)94；

6.7 2级亮度选择(8,000-25000 LUX)；光固化模式亮度8000LUX；

7医生椅：升降高度可调、靠背高度可调；

8护士椅：升降高度可调，手枕扶手高度和打开收缩角度可任意调整；不锈钢脚环高度可调；

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：整机保修≥60个月。

第11包品目11-1染料激光治疗仪

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：用于治疗良性皮肤血管损伤和皮肤损伤。

- 2.各项指标要求：

2.1、主机要求：

2.1.1由主机、导光系统、手柄、脚踏开关组成；

2.1.2主机由脉冲染料激光器、激光电源及控制装置、水循环冷却系统、动态冷却系统组成；

2.2、性能参数要求：

▲2.2.1激光类型：脉冲染料激光；

2.2.2工作激光波长≥500nm；

2.2.3激光输出脉冲频率≥1.5Hz；

2.2.4最大输出激光能量≥8J；

2.2.5光斑大小（直径）：3-12mm  能量密度范围:≤40J/cm2；

2.2.6脉冲持续时间≤40ms，脉冲个数：1-8个；

2.2.7传输系统：透镜耦合1-2.5m光纤,带手具；

2.2.8脉冲控制：手控开关，脚踏开关；

三、交付期：自签订合同之日起90个工作日内供货。

四、质保期：整机保修≥3年。

第11包品目11-2无创非剥脱点阵治疗仪

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

1.功能要求：

（1）用于无创治疗外伤疤痕、手术疤痕、痤疮瘢痕等；

（2）治疗良性血管性疾病如鲜红斑痣、红血丝、蜘蛛痣、炎性痤疮；

（3）预防早期疤痕增生；

- 2.各项指标要求：

2.1、设备临床可用于治疗：

（1）用于无创治疗外伤疤痕、手术疤痕、痤疮瘢痕等；

（2）治疗良性血管性疾病如鲜红斑痣、红血丝、蜘蛛痣、炎性痤疮；

（3）预防早期疤痕增生；

2.2、治疗模式：点阵形式输出；

2.3、穿透深度：200-1000um；

2.4、激光波长：1500-1930nm；

2.5、激光介质：铒玻璃激光或铥激光；

2.6、光斑形状：方形、圆形；

2.7、治疗光斑图形：需具备≥2种大小光斑面积；

2.8、能量：每微孔能量≥68mJ；

2.9、治疗头面积直径：10-15mm之间；

2.10、主机需满足可同时配备其他波长激光功能；

2.11、预留升级空间：在两种激光波长配置基础上具备可升级强脉冲光模块条件；

2.12、强脉冲光治疗模式更换形式：采用更换手具形式；

2.13、具备血管治疗功能；

2.14、强脉冲光具备≥2种治疗面积；

2.15、血管功能脉宽可调范围：1-100ms，；

2.16、脉宽调节方式：脉宽可递进调节，且脉宽可调节数量≥4种；

2.17、血管治疗功能具备双波段截取技术，波长＞1100nm；

2.18、血管治疗功能最高能量≥70J/cm²；

2.19、参数调控方式：触摸屏选择参数；

2.20、能量发射方式：脚踏发射；

2.21、手具具备恒温冷却功能；

三、交付期：自签订合同之日起30天内。

四、质保期：整机保修≥5年。

第11包品目11-3皮秒激光治疗仪

# 一、数量：1台

# 二、主要用途：用于色素性疾病治疗。

# 三、技术参数

1、光源：ND:YAG激光器。

2、激光波长：1064nm±10nm。

▲3、最小脉冲宽度：≤350ps。

▲4、最大单脉冲输出能量：500mJ±5%，单脉冲输出能量可调。

5、重复频率：≥10Hz。

6、激光瞄准：红色指示光，亮度可调。

7、冷却系统：具备净水过滤装置的内循环水制冷和外循环风冷却。

8、控制系统：

8.1、具备参数修正、治疗参数存储、出光计数、氙灯使用次数计数等功能。

8.2、具备脚踏开关智能识别功能。

8.3、具备故障提示功能。

8.4、具有激光器光闸保护功能。

9、传输方式：

9.1、导光臂≥7关节。

9.2、具备光斑调节器，光斑调节与能量密度调节同步。

▲9.3、光斑直径：最大光斑直径≥8mm，光斑大小可调；可输出不聚焦的平行光；

四、质保期：整机保修≥60个月。

五、交付期：自签订合同之日起30天。

第11包品目11-4超脉冲点阵激光手术系统

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

1.功能要求：用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的，在点阵模式可以治疗痘坑及皮肤光老化。

2.各项指标要求：

2.1、激光器类型：二氧化碳激光器；

2.2、激光波长：10600nm；

▲2.3、最小脉冲宽度：≤0.1ms；

2.4、最小光斑直径：≤0.5mm；

2.5、传输方式： 多关节导光臂，配光学图形扫描器；

2.6、连续模式下输出功率： 0-25W可调；

2.7、调制脉冲模式下输出功率：0-15W可调；

2.8、点阵扫描模式输出功率： 10mj-160mj 可调；

2.9、至少具有50mm，100mm两种焦距模式，不少于4种治疗头；

2.10、扫描器：≥6种的图形输出，且图形大小、间距、扫描程度可调；

2.11、扫描方式：至少需有离散、顺序、隔点加重三种及以上方式；

2.12、图形尺寸：最大扫描尺寸≥20mm*20mm，且纵横双向大小可调；

2.13、瞄准光系统： 红色指示光，亮度强弱可调；

2.14、冷却方式：至少具备水冷、风冷两种冷却方式；

2.15、控制系统： 至少需具备触摸屏控制，且软件具有参数修正、存储记忆及故障显示、密码设置等功能；

▲2.16、具备安全保护功能；

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：整机保修≥60个月（含激光器）。

第12包品目12-1连续血液净化设备

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

1.功能要求：适用于多脏器功能替代：包括并不仅限于肾功能替代治疗、肝功能替代治疗，血浆治疗和体外CO2清除的全功能设备

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：CFDA、CE认证；报警报知功能：静脉压报警、动脉压报警、滤过压报警、滤器压降、TMP警报、气泡检知警报、补液空警报、透析液空警报、漏血警报、装置异常警报。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：免费升级和软件维护，备品备件详见附件。

- 4.各项指标要求：

- ▲（1）≥12寸彩色触摸屏；中文操作系统；版面提示操作步骤、管路安装指南；具备异常情况的在线帮助功能；

- （2）远距离显示重要参数，参数包括：动脉压，滤器前压，跨膜压，静脉压，血泵流量，CRRT实际治疗剂量；

- （3）可同屏显示CRRT设置治疗剂量和CRRT实际治疗剂量；

- （4）漏血检测器：光学检测，双通道评估，32%HCT及最大废液流量时报警下限≤0.35ml/min；

- （5）一体化管路和滤器；

- （6）具备条形码扫描系统；

- （7）具备自动预冲功能；

- （8）万向轮车架设计；

- （9）加温范围：CRRT为30℃-40℃，报警限值40.5℃；TPE为30℃-38℃，报警限值39.0℃；精度±0.5℃；

- （10）具备ECCO2R体外CO2清除功能，设置血流量范围：10-500ml/min±10%；设置气体流速范围：100-7500ml/min；最大气/血流量比15：1；

- （11）压力监测：具备≥6种压力监测；

- （12）具备血泵、废液泵、透析液泵、置换液泵、注射泵、枸橼酸泵，泵速均可调节

- （13）具备称重体统；

- （14）多种血液净化治疗模式：CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF；CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间无需调整管路，可一键切换；CVVH模式可选择：前稀释CVVH，后稀释CVVH，前-后稀释CVVH，后-后稀释CVVH； CVVHDF模式可选择：后稀释CVVHDF；

三、交付期：自签订合同之日起90天。

四、质保期：整机保修≥60个月。

第12包品目12-2一氧化氮治疗仪

# 一、数量：2台

# 二、技术参数

1.功能要求：用于辅助治疗成人及小儿肺动脉高压症。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：每年提供2次定期回访，软件终身免费升级，保证10年（含）以上的备品备件供应。

- 3.各项指标要求：

3.1.设备适用于辅助治疗成人及小儿肺动脉高压症。

3.2.治疗用一氧化氮(NO）气体来源：设备即时发生。

3.3.NO生成方式为电化学方法，不产生对病人有危害的臭氧、金属颗粒物等。

3.4 主屏幕显示：彩色液晶显示屏≥9英寸。

3.5.屏幕可显示设置的NO浓度，以及实时监测的NO浓度、NO2浓度、O2浓度。

3.6.可以实时显示治疗时间。

▲3.7.NO输出浓度范围：0-80ppm。

3.8. NO输出浓度最低可达到1ppm。

3.9.NO输出浓度精度：误差不超过±2ppm或者±10%(取较大数值)。

3.10.具有流量传感器，支持采集呼吸机流量，每秒钟支持采样≥200次。

3.11.具备同步功能。通过实时监测呼吸机吸入流量，只在吸气相实时配置输注 NO流量，实现NO输出浓度稳定的目标。

3.12.内置传感器，可监测相关参数浓度。

3.13.NO浓度监测范围：0-100ppm，分辨率为≤0.1ppm。

3.14.NO₂浓度监测范围：0-50ppm，分辨率为≤0.1ppm。

3.15.O₂浓度监测范围：21%-100%，分辨率为≤1%。

3.16.报警控制：仪器支持用户对各参数（NO、NO₂、O₂)报警限制进行设置。

3.17.报警分为高、中、低三挡。可区分生理报警和技术报警。

3.18.具备数据导出功能。

3.19.内置锂电池，可在断电情况下提供不低于20分钟的正常运行时间。

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：整机保修不少于60个月。

第12包品目12-3舌下微循环成像系统

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：用于对脓毒症患者早期监测，结合大循环血流动力学指标进行连续动态评估，指导临床医生及时干预，能有效地降低脓毒症休克患者的死亡率。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：免费提供系统软件更新；备品备件可供应时间≥10年。

- 3.各项指标要求：

3.1、实际物方观察视野面积：≥0.85 mm²；

3.2、LED光源：≥6个灯珠；

3.3、光源照明：频闪方式，频闪时间≤20ms；

3.4、光源波长范围：510nm-540nm；

3.5、光学分辨率：≥280 LP/mm；

3.6、图像分辨率：≥140万；

3.7、录像帧率：≥50帧/秒；

3.8、入射光源角度：≤75度汇聚；

3.9、触摸屏：≥20英寸，内置备用锂电池，断电情况保持正常工作≥4小时；

3.10、软件采用模拟ICU床位的模块化设计，可设置床位数量、病人信息，以及自动标记每一床位的上次采集时间；

3.11、软件具有图片及参数报告界面，支持保存、打印和导出报告，支持导出视频及图片功能；

3.12、软件可自动计算出各类血管长度与直径；并将血管自动分成大、中、小血管；

3.13、软件具有趋势图功能：可选择同一患者至少3个时间点的数据，按照时间生成趋势图，趋势图中不同参数采用不同颜色和图标区分；

3.14、软件具有病例对比功能：提供同一/不同患者的微循环图像、动图及报告的同屏对比，便于对比分析患者微循环情况；

3.15、软件具有趋势图功能：可选择同一患者至少3个时间点的数据，按照时间生成趋势图，趋势图中不同参数采用不同颜色和图标区分；

3.16、免费提供系统软件更新；

3.17、配备一体式移动工作站，工作站配有USB外部接口数量≥2个；

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：整机保修≥5年。

第12包品目12-4多导睡眠呼吸监测仪

# 一、数量：2套

# 二、技术参数

1.功能要求：多导呼吸睡眠描记系统用于有成人或婴儿患者需要记录各种睡眠或其他生理障碍的医院、护理机构、睡眠中心、诊所或其他实验环境。多导睡眠监测系统可以同时进行下列参数的设置：脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏和压力可同时测量）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、体位、肢体运动、鼾声、脉搏波及8个通道以上的呼吸机压力滴定参数，并且可以添加扩展通道，包括：呼末CO2、PH值、食道压、灯光、流速、压力的监测。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：分析软件免费升级更新，提供产品培训，设备配件等，维修保修期内免费。

- 3.各项指标要求：

（一）硬件系统：

1、头盒：

1.1、生理电信号监测通道：

1.1.1、参考电极通道： EEG≥6通道、EOG≥2通道；

▲1.1.2、下颌肌电采集通道≥3个，可自动检测出阻抗值最低的通道进行采集；

1.1.3、RR间期≥1通道；

1.2、呼吸血氧运动监测通道：

1.2.1、呼吸气流：压力≥1通道、热敏≥1通道；

1.2.2、差分式气流：气流≥1通道、压力≥1通道；

1.2.3、鼾声：麦克风≥1通道、气流压力≥1通道；

▲1.2.4、呼吸努力度≥1通道，基于感应式体积描记技术，可测量胸部、腹部努力度以及胸腹努力度之和；

1.2.5、体位≥1通道；

1.2.6、肢体运动≥1通道；

1.2.7、脉搏血氧≥1通道，可测量血氧数值、脉搏；

1.3、附加监测通道：≥8通道，可测量PH值、NPT、经皮CO2、分贝、心电监护、食道压、潮气（呼）末CO2等；

1.2、输出：

1.2.1、实时阻抗显示。

1.2.2、CO2 分压数值、波形趋势。

1.2.3、呼吸机治疗压力参数≥10种。

1.3、头盒具备防水功能，液体滴入不受影响。

1.4、可同时连接热敏型和压力型口鼻气流传感器。

1.5、可联机同品牌的3类CPAP和BiPAP呼吸机做压力滴定，同时可在工作站电脑进行远程调压，并可生成CPAP和BiPAP呼吸机压力滴定处方报告；

2、基站：

2.1、内置硬盘容量≥80G，在没有连接工作站电脑和运行采集软件的条件下，也可以进行信号的采集和存储。

3、工作站：

3.1、CPU：i5或以上性能。

3.2、内存≥8G；硬盘≥500G。

3.3、彩色液晶显示器≥21英寸。

3.4、打印机：彩色激光打印机。

（二）软件功能

1、全中文软件操作平台，软件终身免费升级。

2、可对所有信号通道选择自动或人工分析。

3、具备滤波功能，可实现交流50Hz或60Hz滤波、指定频率滤波，抗混淆滤波等。

4、软件窗口可任意摆放，也可以悬浮窗口，分屏显示。

5、可以设置多个操作人员，并可分配不同的操作权限。

6、可实现在线实时监测，数字化数据采集、存储和回放；

7、具备脑电图监测功能，睡眠各期纺锤波、K复合波、Delta波和a波等特征波以不同颜色显示。

8、具备SQL数据库，控温多参数检索病例。

9、可将生理数据采用EDF数据格式导出和导入。

10、原始信号可以输出EXCEL格式，再进行MATLAB数据分析。

11、可生成PSG、压力滴定、MSLT、者间判读和分夜等模式的报告，报告基于word格式，可以编辑；

12、数据存储频率可调，最大≥500Hz。

13、配备高清网络摄像机，并可远程控制。

三、主要配置（2套）：

1、头盒：2个。

2、基站：2台。

3、工作站：1套。

4、摄像头：2个。

5、采集分析软件：1套。

四、质保期：整机保修≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起60天。

第12包品目12-5心输出量测量仪

# 一、数量：1台

二、后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：装机后，厂家专业技术人员至少4次/年常规巡检、维护，保证设备运营正常；不涉及功能增项的软件版本免费升级更新；厂家设有专门的备件库房，保证及时维修使用。

- 三、各项指标要求：

- 产品用途：床旁血流动力学检测设备，无创测量心脏功能､前负荷､后负荷、以及颈部和外周血流动力学指标等多窗口综合循环指标，帮助临床医生全面实时、动态评估患者的循环状态。

- 技术原理和基本性能

  - 可测量左右心室流出道的每搏流速和流量等多项血流动力学指标；

  - 可实时测量颈部动脉、静脉血管、以及外周血管的血流频谱和功能性血流动力学指标；

  - 信号输出或输入:≥4 个USB2.0 接口,≥1个TF卡接口,≥1个以太网接口；

  - 信号增益 ≥5 档可调节；

  - 显示屏: ≥12 英寸彩色触摸屏；

  - 存储空间：≥120G，外部可扩展；

  - 供电方式：具有电源和可充电电池两种供电方式；

  - 电池工作时间:电池充满电可不间断工作≥3个小时,并显示余电量；

- 可同步测量和输出多项血流动力学参数,包括：

- 颈动脉峰值流速；

- 最大血流速度变化速率；

- 颈动脉血流速度时间积分；

- 平均流速；

- 颈动脉校正流动时间；

- 颈动脉峰值速度变异度；

- 搏动指数；

- 颈动脉阻力指数；

- 每搏输出量；

- 每搏输出量指数；

- 每搏射血量变化；

- 舒张期最低流速；

- 心输出量；

- 心输出量指数；

- 外周血管阻力；

- 外周血管阻力指数；

- 心肌收缩力；

- 心肌收综力指数；

- 氧输送；

- 氧输送指数；

- 每搏量氧饱和度；

- 血流峰值速度；

- 血流速度时间积分；

- 血流分钟距离；

- 射血流动时间；

- 校正射血流动时间；

- 正规化射血时间；

- 每搏功量；

- 每搏功指数；

- 心脏输出功率力；

- 心脏输出功率力指数；

- 心室做功势动能比；

- 平均压力梯度；

- 血管弹性指数。

- 系统功能

- 实时同步显示多项血流动力学参数数值和动态血流频谱图；

- 实时外周血管多项血流动力学参数数值；

- 实时主动脉、肺动脉血流动力学参数数值；

- 多种趋势和回顾：

- 测量中可随时回顾患者信息、测量任意时间点的测量数值、事件信息和同步多参数动态趋势和频谱信息；

- 实时动态三参数同步趋势图和频谱图，可快速获得并同屏显示测量中的任意两点间变化差值和变化率指标；

- 测量中同屏显示单参数趋势图，且参数可随时切换；

- ▲可随时对参数基线进行设定，实时显示各参数的基线变化数值和趋势。

- 具有容量反应性测试工具。

四、交付期：自签订合同之日起15天。

五、质保期：整机保修≥5年。

第12包品目12-6多用途血液处理装置

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：

▲1、治疗模式：单重血浆置换(PE)治疗模式、双重血浆置换(DFPP)模式、血浆吸附(PA) 模式、连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)模式、连续性静脉-静脉血液滤过(CVVHF)模式、连续性静脉-静脉血液透析滤过 (CVVHDF)模式、血浆透析滤过(PDF)模式、缓慢持续超滤(SCUF)模式、血液灌流（HP）模式、体外二氧化碳清除治疗（ECCO2R）；

2、治疗参数设置范围

▲2.1、血液泵流速：1-250mL/min，调节幅度≤1ml/min，可满足新生儿（早产儿）血流速。

2.2、滤液泵/弃浆泵流速：10-6000mL/h。

2.3、置换液泵/返浆泵流速：10-3000mL/h。

2.4、透析液泵/分离泵流速：10-4000mL/h。

2.5、肝素泵

2.5.1、流速：0.1-15.0mL/h。

2.5.2、快推流速 10.0ml/min±10%。

2.5.3、可适配注射器规格：20、30、50mL注射器，可自动检测注射器规格。

▲2.5.4、抗凝剂可自动计入补液。

3、监测参数

3.1、动脉压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.2、静脉压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.3、滤过压/血浆压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.4、血浆入口压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.5、TMP（跨膜压）监测范围：-500mmHg～+500mmHg。

3.6、采血压（负压）监测范围：-250mmHg～0mmHg。

3.7、外部压（双膜滤器压）监测范围：-400mmHg-+400 mmHg。

4、室容量计：

4.1、额定容量≤20mL。

▲4.2、误差精度≤1%，适合患者最小体重≤2kg。

4.3、可在设备转运、移动、震动中正常开展治疗且无误差。

5、加温器≥2个，温度就控制范围：30～38℃。

6、具备备用电源，断电后支持血泵工作时间≥15min。

▲7、适用管路规格：小儿回路血容量≤40mL，成人回路血容量≤60ml。

三、质保期：整机保修≥5年。

四、交付期：自签订合同之日起30个工作日。

第13包品目13-1高频呼吸机

# 一、数量：2台

# 二、技术参数

（一）新生儿内科：1台

1.功能要求：适合新生儿和儿童的无创、常频、高频一体机器，具备三种通气方式。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合欧盟CE认证，符合中国食品药品监督管理局要求的SFDA认证；

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：装机后，厂家专业技术人员至少2次/年常规巡检、维护，保证设备运营正常；免费升级软件；厂家设有专门的备件库房，保证及时维修使用。

- 4.各项指标要求：

▲4.1、适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童使用。

▲4.2、无创通气模式：无创持续正压通气（nCPAP）、无创间歇正压通气（nIPPV）；无创高频通气（nHFO）；

4.3、常频通气模式：

▲4.3.1、常频通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV)+Psupport（压力支持）、压力支持通气PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气（CPAP）。

4.3.2、常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证VTG和和容量限制（VTLimit）功能。

4.4、高频模式：具备容量保证（VTG）功能。

4.5、无创nIPPV和nCPAP模式下，可自动、手动调节吸气流量和呼气流量。

4.6、参数设置：

4.6.1、nIPPV模式：PIP峰压≥25cmH2O。

4.6.2、可设置最小常频通气容量：≤1mL。

4.6.3、触发方式：流量触发和容量触发。

4.5.4、可设置最小流量触发：≤0.1L/min。

4.6.4、高频通气平均压：上限≥35cmH2O，下限≤4cmH2O。

4.6.5、高频振荡频率： 下限≤5Hz,上限≥18Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰。

4.6.6、高频振荡振幅：下限≤5cmH2O，上限≥90cmH2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O）。

4.6.7、高频振荡负压：≤-50cmH2O。

4.6.8、吸气流量：可调下限≤2L/min，上限≥25L/min。

4.6.9、呼气流量：可调下限≤2L/min，上限≥15L/min。

▲4.6.10、高频模式容量可设置保证最小值：≤0.5mL。

4.6,11、高频模式吸呼比：≥3种可选。

4.7、高频可实现手动肺复张和机控肺复张。

4.8、SIPPV和SIMV模式均具备容量限制Limit功能。

4.9、监测功能：

4.9.1、可以同屏显示三道呼吸波形（压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形）和两个肺功能环。

4.9.2、监测参数： Spont%、Tispont、肺泡过度膨胀系数 (C20/C)、CO2弥散系数(DCO2)、泄漏率 (Leak)、时间常数（t）、VHFO等参数。

4.9.3、肺功能环：具备P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环。

▲4.10、流量传感器：非耗材，可重复使用。

4.11、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。

4.12、湿化系统：

4.12.1、可调节温度和湿度。

4.12.2、可兼容第三方管路。

三、主要配置（单台）：

1、高频呼吸机主机（含触摸屏）：1台。

2、湿化主机：1台。

3、重复性呼吸管路：2套。

四、质保期：整机保修≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起15天。

（二）新生儿外科：1台

1.功能要求：适合新生儿和儿童的无创、常频、高频一体机器，具备三种通气方式。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合欧盟CE认证，符合中国食品药品监督管理局要求的SFDA认证；

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：装机后，厂家专业技术人员至少2次/年常规巡检、维护，保证设备运营正常；免费升级软件；厂家设有专门的备件库房，保证及时维修使用。

- 4.各项指标要求：

▲4.1、适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童使用。

▲4.2、无创通气模式：无创持续正压通气（nCPAP）、无创间歇正压通气（nIPPV）；无创高频通气（nHFO）；

4.3、常频通气模式：

▲4.3.1、常频通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV)+Psupport（压力支持）、压力支持通气PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气（CPAP）。

4.3.2、常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证VTG和和容量限制（VTLimit）功能。

4.4、高频模式：具备容量保证（VTG）功能。

4.5、无创nIPPV和nCPAP模式下，可自动、手动调节吸气流量和呼气流量。

4.6、参数设置：

4.6.1、nIPPV模式：PIP峰压≥25cmH2O。

4.6.2、可设置最小常频通气容量：≤1mL。

4.6.3、触发方式：流量触发和容量触发。

4.5.4、可设置最小流量触发：≤0.1L/min。

4.6.4、高频通气平均压：上限≥35cmH2O，下限≤4cmH2O。

4.6.5、高频振荡频率： 下限≤5Hz,上限≥18Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰。

4.6.6、高频振荡振幅： 下限≤5cmH2O，上限≥90cmH2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O）。

4.6.7、高频振荡负压：≤-50cmH2O。

4.6.8、吸气流量：可调下限≤2L/min，上限≥25L/min。

4.6.9、呼气流量：可调下限≤2L/min，上限≥15L/min。

▲4.6.10、高频模式容量可设置保证最小值：≤0.5mL。

4.6,11、高频模式吸呼比：≥3种可选。

4.7、高频可实现手动肺复张和机控肺复张。

4.8、SIPPV和SIMV模式均具备容量限制Limit功能。

4.9、监测功能：

4.9.1、可以同屏显示三道呼吸波形（压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形）和两个肺功能环。

4.9.2、监测参数： Spont%、Tispont、肺泡过度膨胀系数 (C20/C)、CO2弥散系数(DCO2)、泄漏率 (Leak)、时间常数（t）、VHFO等参数。

4.9.3、肺功能环：具备P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环。

▲4.10、流量传感器：非耗材，可重复使用。

4.11、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。

4.12、湿化系统：

4.12.1、可调节温度和湿度。

4.12.2、可兼容第三方管路。

三、主要配置（单台）：

1、高频呼吸机主机（含触摸屏）：1台。

2、湿化主机：1台。

3、重复性呼吸管路：2套。

四、质保期：整机保修≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起90天。

第13包品目13-2无创呼吸机

一、数量：3台

# 二、功能要求：用于新生儿（含早产儿）患者进行通气辅助及呼吸支持。

三技术参数要求

1.通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。

2.NCPAP模式：气道压力设定范围≥1cmH2O-15cmH2O。窒息唤醒设定范围≥2cmH2O-30cmH2O，窒息时间设定范围：OFF、1s–60s。不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能。

3.NIPPV模式：呼末正压PEEP设定范围≥1cmH2O-15cmH2O，吸气压力Pinsp设定范围≥2cmH2O-30cmH2O，呼吸频率设定范围≥1-120bpm，吸气时间设定范围≥0.1-15s。

4.SNIPPV模式：具有窒息监测以及备用通气功能。呼末正压PEEP设定范围≥1cmH2O-15cmH2O，吸气压力Pinsp设定范围≥2cmH2O-30cmH2O，呼吸频率设定范围≥1-120bpm，吸气时间设定范围≥0.1-15s，后备频率设定范围≥1-120bpm。

5.HFNC高流量氧疗模式：流量设定范围≥0.5L/min-20L/min，具有压力监测功能。

6.彩色LED显示屏≥12英寸。

7.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度≥±2%。氧传感器自动校准，校准程序无需手动启动。

8.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度≤±3%。

9.提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，同时兼容其他品牌压力发生器，提供近鼻端压力监测。

▲10.可测量自主呼吸频率。

11.提供系统自检功能，图形化提示操作流程。

12.提供增氧功能：通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

13.提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力设定范围≥2cmH2O-30cmH2O。

14.具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。

15.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

16.数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储10000条事件日志

17.可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。

18.可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

19.具备锂电池，充满可使用≥4小时。

20.屏幕分辨率≥1280x800像素，触控操作。参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力-时间波形、流量柱状图。

21.气源压力范围：280-650kPa。

四、交付期：自签订合同之日起30天。

五、质保期：整机保修≥5年。

第13包品目13-3有创呼吸机

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

1.功能要求：非涡轮/活塞型供气方式，用于早产儿，新生儿到儿童的呼吸支持和治疗。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：

1）整机免费保修期≥3年，维修响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时；

2）所有软件协议、数据接口免费开放。

3）保证零配件供应≥10年。

- 4.各项指标要求：

- 1）技术参数：

- ▲1.1潮气量：2ml-300ml；

- ▲1.2呼吸频率：4—200BPM；

- 1.3峰值流量：0—33 L/min；

- 1.4氧浓度：21—100%可调；

- 1.5PEEP/CPAP：1—50㎝H2O；

- 1.6 PEEP:0—80㎝H2O；

- 1.7吸气时间：0.1—5s；

- 1.8吸气上升时间:0-0.2s；

- 1.9呼气触发灵敏度：1%-70%；

- 1.10具备压力触发/流量触发；

- 1.11 I:E：1:10-4:1；

- 1.12 CPAP 压力:0-20cmH2O；

- 1.13压力触发灵敏度：-1~-20㎝H2O；

- 1.14流量触发灵敏度：0-0.5；

- 1.15 气道压力：0-125cm㎝H2O；

- 1.16窒息通气：15-45s；

- 2）通气模式：

- 2.1 VC(容量控制通气)；

- 2.1.1 PC（压力控制通气)；

- 2.1.2 PRVC（压力调解容量保证通气）；

- 2.1.3 SIMV(PC+PS);

- 2.1.4 SIMV(VC+PS);

- 2.1.5 SIMV(PRVC+PS);

- 2.2 PS(压力支持通气);

- 2.2.1 VS(容量支持通气);

- 2.2.2 SPONT/CPAP;

2.3 具备神经调节辅助通气功能或跨肺压监测功能或智能脱机功能;

- 2.4 Nasal CPAP;

- 2.5 NIV PS

- 3）监测和显示的参数及功能：

- 3.1监测参数内容：

- 3.1.1吸入和呼出潮气量；

- 3.1.2分钟通气量；

- 3.1.3自主呼吸潮气量；

- 3.1.4自主呼吸分钟通气量；

- 3.1.5峰压；

- 3.1.6平台压；

- 3.1.7呼气末正压；

- 3.1.8平均压；

- 3.1.9峰值流速；

- 3.1.10平均流速；

- 3.1.11呼吸频率；

- 3.1.12自主呼吸频率；

- 3.1.13呼吸比；

- 3.1.14吸气时间；

- 3.1.15氧浓度监测；

- 3.1.16 Edi最大值/Edi最小值；

- 3.1.17潮气量/ 理想体重；

- 3.2肺功能参数：

- 3.2.1肺顺应性；

- 3.2.2肺弹性；

- 3.2.3吸气及呼气阻力；

- 3.2.4呼吸功；

- 3.2.5内源性PEEP；

- 3.2.6呼吸时间常数；

- 3.2.7 浅快呼吸指数；

- 3.2.8 P0.1压力检测；

- 3.3 具备≥15英寸TFT-LCD 触摸屏；

- 3.3.1中文界面；

- 3.3.2 屏幕布局视图提供显示的波形，呼吸环和呈现的数值的特定组合。多种界面可选（例如基础视图， 高级视图，呼吸环视图，距离视图，家庭视图）；具备参考环。

- 3.3.3可提供72小时内的所有监测参数；

- 3.3.4报警记录及设置参数的72小时历史记录；

- 4）报警功能：

- 4.1具有供气压力报警；

- 4.1.2气道压力报警；

- 4.1.3分钟通气量报警；

- 4.1.4氧浓度报警；

- 4.1.5窒息报警时间报警；

- 4.1.6 呼吸频率报警；

- 4.1.7供电、硬件故障等参数报警；

- 4.2智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾。

- 5）其他：

- 5.1内置人机交互学习系统；

- 5.2具备USB接口；

- 5.3具备VGA接口；

- 5.4可储存波形记录和屏幕截图共不少于80条，可导出；

- 5.5后备电池最少60分钟；

- 5.6流量传感器，非耗材；

- 5.7完善的自检系统，可测算管路顺应性以及弹性，可跳过自检紧急通气；

- 5.8氧浓度监测无需更换配件；

三、交付期：自签订合同之日起90天内。

四、质保期：整机保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。

第14包品目14-1关节持续被动训练器

# 一、数量：2台

# 二、技术参数

1.功能要求：用于对患者下肢关节进行被动康复训练。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：每年保养维护一次，备品备件供应10年。

- 3.各项指标要求：

▲3.1、可同时训练髋、膝、踝关节，实现三关节同步训练。

3.2、关节活动范围：

3.2.1、膝关节：0°-130°。

3.2,2、髋关节：最大≥90°。

3.2.3、踝关节：-15°-45°。

▲3.3、角速度： 80°/min～245°/min范围内≥10级可调。

3.4、最大治疗时间：≥480分钟。

▲3.5、安全保护：具备遇阻反向功能。

3.6、遇阻反向力调节范围：70N-170N，调节步长≤20N。

3.7、具备末端暂停功能，伸展、屈曲末端暂停时间设置范围：0-30s。

3.8、大腿调节行程：≥200mm.小腿调节行程≥200mm。

3.9、液晶触摸显示屏≥5英寸。

三、售后服务：

1、质保期：整机保修≥5年。

2、每年保养维护：≥1次。

3、备品备件：≥10年。

四、交付期：自签订合同之日起30天。

第14包品目14-2尿动力学分析仪

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

1.功能要求：

1.1、完善的病历管理系统和图文数据库管理，可建立包含病人个人资料、测定曲线及分析结果等内容的完整病人档案;可进行病历的查询、回顾、修改及删除;可为网上信息交流和远程医疗提供方便；

1.2、打印图文病历报告，包括病人个人资料、测定曲线及分析结果等内容；

1.3、可对参量的标准设定值实现用户自选设置，通过系统设置进行参量值的重新设定;

1.4、系统校准功能，可选择进行仪器的校准，对各压力传感器、尿流率传感器、牵引器、灌注泵和推注泵实现校准；

▲1.5、急诊快速检查功能，对急迫性患者，先检查后置患者信息，争分夺秒，为患者争取急救时间；

1.6、同步测定影像功能、检查界面弹窗方式显示实时影像信号，对采集图像的模式进行设置，采集的图像信号与曲线上的插入点一一对应，在输出报告时，可以根据需要选择性输出图像；

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：

2.1、全中文操作界面，测量参数符合国际尿控协会ICS标准，菜单提示的人机对话方式进行操作，完成各项检测。

▲2.2、设备安全性符合GB 9706.1-2020医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求（提供检测报告)。

2.3、所提供产品无涉及知识产权纠纷，核心技术提供发明专利，且不低于五项。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：

3.1、保证10年的零配件供应及维修、保养。设备保修期后，维修、保养时免收人工费、工时费，零部件保证按成本价供应。

3.2、软件五年免费升级。

3.3、保修期内服务：保修5年，如属设备质量问题，免费维修上门服务。负责免费维修及免费提供更换配件。

4.各项指标要求：

4.1、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步测定；尿道功能测定；压力/流率分析；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。

▲.2、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。

4.4、压力测定范围:-2.45kPa～+19.61kPa(-25cmH2o～+200cmH2o),误差≤3％。

4.5、尿流率：

4.5.1排尿量测定范围:0mL-800mL，误差≤3%；

4.5.1排尿时间测定范围:0s-200s，误差≤3%；

4.5.1尿流率测定范围:0-40mL/s，误差≤3%；

4.6、牵引机：

4.6.1牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤3%；

4.6.1牵引长度：≥280mm；

▲4.7、灌注泵：

4.7.1 灌注率设定范围，分为两档：

4.7.2  2mL/min-10mL/min；

4.7.3  10mL/min-80mL/min；

4.7.4 灌注率误差：2mL/min-80mL/min时：误差≤2％；

4.8、推注泵：

4.8.1推注率设定范围：2mL/min～5mL/min 误差≤2％；

4.9、EMG单元：

4.9.1测量信号幅度范围: 20µV-1000µV；

4.9.2频率范围：通频带不窄于20Hz-500Hz(-3dB),不包括限波波段；

4.9.3共模抑制比（CMRR）：≥100dB；

4.9.4差模输入阻抗≥5MΩ；

4.10、控制台、主机、EMG单元、通道单元、尿流率传感器单元、尿道压传感器、腹压传感器、膀胱压传感器、灌注单元、推注泵、牵引器、支架、漏斗、量杯、量筒。

4.11、压力传感器、压力传感器套装、尿动力测压管连接套装、直肠测压导管、尿道测压导管。

三、交付期：自签订合同之日起30天。

四、质保期：5年。

第14包品目14-3多用途血液处理装置

# 一、数量：1套

# 二、技术参数

▲1、治疗模式：单重血浆置换(PE)治疗模式、双重血浆置换(DFPP)模式、血浆吸附(PA) 模式、连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)模式、连续性静脉-静脉血液滤过(CVVHF)模式、连续性静脉-静脉血液透析滤过 (CVVHDF)模式、血浆透析滤过(PDF)模式、缓慢持续超滤(SCUF)模式、血液灌流（HP）模式、体外二氧化碳清除治疗（ECCO2R）；

2、治疗参数设置范围

▲2.1、血液泵流速：1-250mL/min，调节补偿≤1ml/min。

2.2、滤液泵/弃浆泵流速：10-6000mL/h。

2.3、置换液泵/返浆泵流速：10-3000mL/h。

2.4、透析液泵/分离泵流速：10-4000mL/h。

2.5、肝素泵

2.5.1、流速：0.1-15.0mL/h。

2.5.2、快推流速 10.0ml/min±10%。

2.5.3、可适配注射器规格：20、30、50mL注射器，可自动检测注射器规格。

▲2.5.4、抗凝剂可自动计入补液。

3、监测参数

3.1、动脉压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.2、静脉压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.3、滤过压/血浆压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.4、血浆入口压监测范围：-400mmHg～+400mmHg。

3.5、TMP（跨膜压）监测范围：-500mmHg～+500mmHg。

3.6、采血压（负压）监测范围：-250mmHg-0mmHg。

3.7、外部压（双膜滤器压）监测范围：-400mmHg-+400mmHg。

4、室容量计：

4.1、额定容量≤20mL。

▲4.2、误差精度≤1%，适合患者最小体重≤2kg。

4.3、可在设备转运中正常开展治疗且无误差。

5、加温器≥2个，温度就控制范围：30～38℃。

6、具备备用电源，断电后支持血泵工作时间≥15min。

▲7、适用管路规格：小儿回路血容量≤40mL，成人回路血容量≤60ml；

三、质保期：整机保修≥5年。

第15包品目15-1新生儿暖箱

# 一、数量：10台

# 二、功能要求：适用于新生儿、低体重早产儿、危重症患儿的治疗。集婴儿培养箱功能、辐射保暖台功能“二合一”。既可作为婴儿暖箱使用，又可作为辐射暖台使用。

三、技术参数要求

1.集婴儿培养箱功能、辐射保暖台功能“二合一”。

▲2.≥10.4吋LCD彩色液晶显示屏，屏幕分辨率≥1024*768，触摸操作模式，全中文操作界面。

3.采用双层暖箱侧壁，垂直风帘设计，前后出风、左右回风的空气循环系统。

4.采用微电脑控制系统。

5.屏幕亮度可调节，可设置夜间模式。

6.具备双通道婴儿肤温监测功能。

7.具有两种工作模式：，一键快速切换。

8.具有湿度控制功能，湿度控制范围：≥30%RH-95%RH。

9.具有亲子模式。

10.具有肤温控制功能，肤温控制范围：≥32.0℃-38.0℃。具有箱温控制功能，箱温控制范围：≥20.0℃-39.0℃。

11.箱温和肤温显示温度范围:≥5℃-65℃。

12.具有婴儿床倾斜角度电动调节功能。

13.箱门挡板采用阻尼装置，无需手扶，静音落下。

14.采用防水释压床垫床垫尺寸：长≥600mm，宽≥450mm。具有内置X光射线拍片盒。

15.具有床体旋转功能，婴儿床托架可360°双向旋转。

16.前置透明水箱，可徒手轻松拆卸。

17.远红外辐射加热器采用合金钢金属材料。

18.具有APGAR评分计时功能和CPR 计时功能。

19.具有趋势图表记录功能，方便临床跟踪回顾患儿监测数据。

20.具有内置称重系统，电子秤测量范围：200克-8000克，测量精度±10克。

21.具有氧浓度控制系统，可实时监测培养箱内氧气浓度，并伺服控制自动调节氧浓度。氧浓度控制范围：20%-65%O2。

22.两侧立柱，便于各角度安仪器托盘、黄疸光疗灯等。

23.具有环境温度、湿度监测功能。

24.具有床体电动升降功能。

25.支持患者信息录入，具有RS-232接口，方便数据传输。

26.采用红外感应报警静音设计，具有非接触式报警静音功能。具有多级声光报警，报警音量可调。提供报警日志显示，具有断电记忆功能。

27.具备暖箱罩电动升降开启功能。

四、交付期：自签订合同之日起30天。

五、质保期：整机保修≥5年。