- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7-1 | 动态心电血压记录仪（1拖15） | 1 | 否 |
| 28 | 28-1 | 多关节等速训练与测试系统 | 1 | 否 |
|  | 28-2 | 磁刺激治疗系统 | 1 | 否 |
| 29 | 29-1 | 耳鸣综合诊断治疗仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：除非在每包技术规格中另有规定外，自合同签订后60天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）：详见各包技术规格中质保要求。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第7包 品目7-1动态心电血压记录仪（1拖15）

# 一、数量：1台

二、技术参数

（一）采集盒：

1、≥3.5英寸彩色屏幕显示；

2、屏幕支持≥3通道心电波形；

3、支持type C数据传输接口；

4、心电导联线具有卡扣设计，能有效固定在记录盒上，有效避免接口不稳造成的干扰；

▲5、防水等级：支持≥IP22防水等级；

6、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况；

（二）测量参数

▲1、心电采样率≥25600Hz；

2、心电A/D转换精度≥24位；

▲3、心电频率响应范围：0.05-500Hz；

4、心电起搏信号：±1.0 -±200mV,0.1-2.0ms；

5、心电输入阻抗：≥50MΩ；

6、心电共模抑制比：≥100dB；

7、血压量程：0mmHg-300 mmHg；

8、压力测量范围：10mmHg-290mmHg；

9、脉率测量范围：40bpm-240bpm；

（三）分析软件

1、心电、血压同步显示，总结数据支持一键切换，心电血压数据结论可分开描述，提供诊断术语库，一键同步打印血压，心电报告；

2、支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息；

3、支持血压数据界面回看心电波形，可查看每一条血压数据测量对应时刻的心电波形图；

4、散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象；

5、散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类；

6、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析等功能；

7、支持血压波形记录功能；

8、相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间；

三、配置要求：

1、动态心电血压监测仪分析软件1套；

2、动态心电血压采集盒15个；

3、电脑主机（Intel i5、8GB内存及以上）1台；

4、显示器（28 英寸及以上）1台；

四、质保期：维保不小于8年。

五、交付期：自签订合同之日起30天。

第28包 品目28-1多关节等速训练与测试系统

# 一、数量：1套

二、技术参数

▲1、设备功能及用途：人体各主要关节的肌肉力量测试、评估和训练。

2、具备多种测试和训练运动模式，包括等速、等长、等张、被动运动。

3、配有可进行肩，肘，腕，髋，膝，踝等各关节的专用测试和训练配件。

▲4、扩展器可在主机中收纳，随主机一起移动。

5、需包含测试与训练以下关节动作的扩展器：

1)踝关节扩展器：胫骨内旋外旋：外旋：0°-40°；内旋：0°-30°；踝关节跖屈背屈：跖屈：0°-45°；背屈：0°-20°；

2)下肢扩展器：需同时包含膝关节屈曲伸展和髋关节屈曲伸展；膝关节屈曲：屈曲：0°-130°，膝关节伸展：0；髋关节屈曲：0-120°，髋关节伸展：0°-30°；髋关节外展内收：外展：0-45°；内收：0°-35°；

3)肩关节扩展器：肩关节屈曲伸展：屈曲：0°-170°，伸展：0°-60°；肩关节外展内收：外展：0°-180°；内收：0°；肩关节水平外展内收：水平外展：0°-30°；水平内收：0°-135°；肩关节外展90°位内外旋：外旋0°-90°；内旋：0°-70°；肩关节修正中立位内外旋：外旋：0°-90°；内旋：0°-70°；

4)肘关节扩展器：肘关节伸展屈曲：伸展：0°；屈曲：0°-145°；

5)前臂扩展器：前臂旋前旋后旋前：0°～90°；旋后：0°-90°。

6、训练速度：0°/s-180°/s连续可调。

7、动力头功率：最大向心扭矩≥190牛米。

8、动力头高度可以调节，具有高度调节助力装置、高度调节范围≥0-45厘米。

9、动力头可以无级调节纵向倾斜，倾斜范围≥0-85度。

10、动力头顶端具有急停按键，而且带有测试时受试者可手持的急停开关。

11、系统具有测试数据管理功能具备。

12、运动参数评估：峰值力矩、最大做功量曲线以及力矩峰值、单位体重的力矩峰值、达到最大功值的循环、方差系数、平均能量、总功值、运动范围、平均力矩峰值、耐力疲劳值、强势肌肉/弱势肌肉比率表单信息。

13、双侧对比评估：对比健患侧生理参数，实现个性化评估。

▲14、快速部署：系统可自动识别搭载扩展器的种类。

▲15、触摸屏≥21寸。

16、提供标准测试和训练模板，可以根据客户需求人工定义新的测试和训练模板。

17、可提供训练历史存储，可以进行训练效果比较。

18、痉挛监测防护功能：在训练过程中，痉挛检测≥0-4级可调，系统自动辨别痉挛；

19、交互训练：等速、等张、等长模式下可选择训练交互游戏进行游戏训练，实现沉浸式交互训练。

20、内置电池：电压51.2V，容量8.0Ah，充电规格电压最高58.4V，电流最大：5A，充电时间约2小时。

21、质保期：维保不低于5年。

22、交付期：自签订合同之日起30天。

第28包 品目28-2磁刺激治疗系统

# 一、数量：1套

二、主要用途：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定和对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

三、技术参数：

1、主机：

1.1、一体式整机结构，具备静音脚轮和线圈支架。

▲1.2、磁刺激强度：1.0-6Tesla，连续可调；误差：±5%以内。

1.3、磁感应强度变化率调节范围：40kT/s-70kT/s；误差：±5%。

1.4、脉冲上升时间： 60μs±10μs。

1.5、输出脉冲宽度：340μs±20μs（如为双向波单边输出，脉冲宽度≥260μs）。

1.6、刺激频率调节范围：0.1-100Hz；脉冲频率＜1Hz时调节步长：≤0.1Hz；脉冲频率≥1Hz时调节步长：≤1Hz；脉冲频率误差：±2%以内。

1.7、可在100%设备强度下使用模式化脉冲(TBS)。

2、MEP模块：

▲2.1、MEP检测通道：≥2通道，采样率≥100KHz。

2.2、频率测量范围：1Hz-25KHz。

2.3、最小分辨率：≤0.2μV。

3、控制系统：

3.1、CPU：i3或以上性能。

3.2、内存：≥8G；硬盘≥256G。

3.3、彩色液晶显示屏≥14英寸。

3.4、配专用打印设备。

3.5、中文界面，具备机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

3.6、当冷却系统发生故障时，可提示或停止磁场输出。

3.7、具有电容计数功能，当计数达到10,000,000次后可提示，同时设备停止工作。

3.8、具备触发输入输出通用接口。

3.9、可与肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

4、刺激线圈：

4.1、线圈全封闭一体式设计，双面双向无孔。

4.2、线圈内含液态内循环冷却系统。

4.3、磁刺激线圈表面温度≤40℃。

4.4、具有电动吸液和电动排液功能。

4.5、可选配成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈。

5、软件功能：

5.1、检测项目：具备运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测功能。

5.2、具备运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

5.3、可自动计算神经传导时间功能。

5.4、刺激模式

5.4.1、具备单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激模式。

5.4.2、可双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，两线圈可同时输出脉冲。

5.4.3、刺激方案自定义，可设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

5.4.4、治疗时间可设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出。误差：±10%以内。

5.4.5、可显示阈值强度、相对输出强度、刺激序列、刺激时间、刺激数量。

5.5、具备专家方案管理、病历管理以及病历打印输出功能。

5.6、具备刺激图形显示、温度显示与控制保护功能。

5.7、内置压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎等多种临床治疗方案。

6、盆底磁刺激电动座椅：可电动调节座椅角度，角度调节范围≥180°，刺激线圈可直接作用于骶神经和盆底肌。

7、随动定位辅助系统：

7.1、具备专用电动座椅，可电动调节座椅角度，角度调节范围≥180°。

7.2、具备适形头枕，可根据头型大小自动调节。

7.3、具备磁刺激随动支架，非电子传感模式，无延时，无噪音。刺激线圈可跟随患者头部一起移动。

8、生产厂家通过ISO13485质量体系认证并提供证书复印件。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、成人圆形刺激线圈：1套。

3、成人八字形刺激线圈：1套。

4、冷却系统：1套。

5、MEP模块：1套。

6、控制系统：1套。

7、操作软件：1套。

8、刺激定位帽：10套。

9、盆底电动座椅：1套。
10、定位辅助系统：1套。

五、质保期：维保不低于5年。

六、交付期：自签订合同之日起30天。

第29包 品目29-1耳鸣综合诊断治疗仪

# 一、数量：1台

# 二、技术参数

（一）、主机：

1、频率调节：1Hz-1000Hz范围内≥4档可选；倍频：1/2-1/24范围内≥4档可选；频率准确度：±0.1%以内。

2、强度调节最小调节步长≤1dB。

3、总谐波失真：气导耳机≤1.5%；骨导耳机（振动）≤3%。

▲4、基准等效阈声压级和基准等效阈力级准确度：±3dB以内。

5、听力检测频响范围及强度：

5.1、气导耳机：125-8000Hz，强度：-10-120dB HL（即0-135dB SPL）。

5.2、骨导耳机：250-6000Hz，强度：-10-70dB HL（即0-85dB SPL）。

5.3、高频耳机：8000-16000Hz，强度：-10-100 dB HL（即0-115dB SPL）。

6、耳鸣测试频响范围及强度：

6.1、气导耳机：125-8000Hz，强度：-10-120 dB HL（即0-135dB SPL）。

6.2、高频耳机：8000-16000，强度：-10-100 dB HL（即0-115dB SPL）。

7、测试信号：纯音、脉冲纯音、啭音、脉冲啭音、窄带噪音、言语噪音、白噪音、现场实时言语信号、录制音频信号、方言测试言语信号。

8、掩蔽信号：白噪音、窄带噪音、言语噪音、多种自然声等。

9、音频输入装置：外部音频输入插口、医生对讲麦克风、患者回讲麦克风。

10、音频输出装置：气导耳机、骨导耳机，可选配插入式耳机、高频耳机、监听耳机。

（二）、软件功能：

▲1、纯音测听功能：在全听力图范围下检测纯音听阈、舒适阈和不舒适阈、言语接受阈、言语察觉阈以及言语分辨率，并可进行声场助后阈值的测定。

▲2、耳鸣检测功能：具备耳鸣主调声类型匹配、耳鸣主调声频率匹配、耳鸣主调声强度匹配、最小掩蔽级测试、佛德曼曲线分型以及残余抑制试验。所有检测结果均可存储，并能够预览报表和打印。

▲3、耳鸣主调测试可靠性检验功能：具备倍频程混淆测试功能，可根据患者听力阈值，自动计算和设置高倍频、低倍频强度，达到等响度倍频的要求。

▲4、可提供蜗后鉴别测试（SISI、ABLB、MBLB、Stenger、Tone Decay等），所有测试结果及其患者详细的病史信息能够实时存储、查询和分析。

▲5、具备音衰测试功能，可通过测量听阈与测试声信号终止强度之差提示听觉能力的下降程度。

6、具备伪聋测试功能，可鉴定假性耳聋。

7、具备骨导偏向试验，可比较两耳的骨导听力。

8、可通过鼠标实现左键给声、右键存储的听力检测功能。

9、耳鸣治疗功能：

9.1、具备声治疗、习服治疗、心理咨询、助听器验配等方法。

9.2、可自定义耳鸣治疗配方，并可自动存储和打印配方。

9.3、耳鸣治疗配方可无损输出到便于患者携带的个人声治疗器，实现高保真无损格式音源的播放和治疗。

10、可预设和自定义多种耳鸣问诊表、耳鸣评估表，能够预览和打印。包括：耳鸣残疾度量化表THI、葛礼高耳鸣量化表、耳鸣烦躁程度量化表等。

11、具备数据统计分析功能，可指定患者信息、问诊表、评估表、听力检测数据、耳鸣检测数据等条件，进行综合查询分析，统计出符合条件的人次和耳数。

12、患者档案信息管理功能更，可新增、编辑、删除和查询患者基础信息，可以统计患者数量并查看所有历史检测结果。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、工作站：1套。

3、测试软件：1套。

4、气导耳机：1副。

5、骨导耳机：1副。

6、高频耳机：1副。

7、专用打印设备：1套。

四、质保期：≥5年。

五、交付期：自签订合同之日起30天。