| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 数量（台/套） | 单价最高限价（万元） | 分包最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 六分钟步行试验设备等设备 | 六分钟步行试验设备 | 4 | 8 | 410.8 | 否 | 否 |
|  |  | 心肺运动测试系统 | 2 | 65 |  | 是 | 是 |
|  |  | 智能双心评测系统 | 1 | 25 |  | 否 | 否 |
|  |  | 抗阻运动训练设备 | 2 | 10 |  | 否 | 否 |
|  |  | 能量代谢车 | 1 | 40 |  | 是 | 否 |
|  |  | 气囊式体外反搏装置 | 1 | 30 |  | 否 | 否 |
|  |  | 平衡测试及训练管理系统 | 1 | 20 |  | 否 | 否 |
|  |  | 体外膈肌刺激仪 | 2 | 1 |  | 否 | 否 |
|  |  | 神经肌肉电刺激仪 | 2 | 1 |  | 否 | 否 |
|  |  | 功率车 | 6 | 4 |  | 否 | 否 |
|  |  | 凝血分析仪（ACT）1 | 4 | 7.5 |  | 是 | 否 |
|  |  | 凝血分析仪（ACT）2 | 8 | 1 |  | 否 | 否 |
|  |  | 凝血分析仪（ACT）3 | 2 | 7.5 |  | 是 | 否 |
|  |  | 医用绝缘测试仪 | 1 | 2.8 |  | 否 | 否 |
|  |  | 骨动力系统 | 1 | 30 |  | 否 | 否 |
| 02 | 表面沾污仪等设备 | 表面沾污仪 | 4 | 1 | 154.35 | 否 | 否 |
|  |  | 伽马计数器 | 1 | 40 |  | 是 | 否 |
|  |  | 活度计 | 1 | 6 |  | 是 | 否 |
|  |  | 恒温混匀仪 | 1 | 1.5 |  | 否 | 否 |
|  |  | 涡旋仪 | 1 | 1 |  | 否 | 否 |
|  |  | 冷冻干燥机 | 1 | 3.85 |  | 否 | 否 |
|  |  | 氮吹仪 | 1 | 2 |  | 否 | 否 |
|  |  | 放射性薄层扫描仪 | 1 | 19 |  | 是 | 否 |
|  |  | 高效液相色谱仪 | 1 | 67 |  | 是 | 是 |
|  |  | 环境剂量报警仪 | 4 | 2.5 |  | 否 | 否 |
| 03 | 氩气刀工作站等设备 | 氩气刀工作站1 | 1 | 50 | 659 | 是 | 否 |
|  |  | 氩气刀工作站2 | 5 | 50 |  | 是 | 否 |
|  |  | 内镜消毒机 | 4 | 30 |  | 否 | 否 |
|  |  | 纯水系统1 | 1 | 15 |  | 否 | 否 |
|  |  | 纯水系统2 | 1 | 15 |  | 否 | 否 |
|  |  | 水刀 | 1 | 90 |  | 是 | 是 |
|  |  | 内镜转运车 | 15 | 0.4 |  | 否 | 否 |
|  |  | 集成式医疗器械清洗系统 | 4 | 20 |  | 否 | 否 |
|  |  | 冲洗泵 | 5 | 4 |  | 是 | 否 |
|  |  | 内镜清洗干燥台 | 6 | 2 |  | 否 | 否 |
|  |  | 异形喉镜 | 1 | 1 |  | 否 | 否 |
| 04 | 脑氧饱和度监测仪 | 脑氧饱和度监测仪 | 5 | 25 | 125 | 否 | 单一产品采购包 |
| 06 | 微创换瓣手术器械包 | 微创换瓣手术器械包1 | 2 | 95 | 950 | 是 | 是 |
|  |  | 微创换瓣手术器械包2 | 1 | 95 |  | 是 | 否 |
|  |  | 微创换瓣手术器械包3 | 1 | 95 |  | 是 | 否 |
|  |  | 微创换瓣手术器械包4 | 3 | 95 |  | 否 | 否 |
|  |  | 微创换瓣手术器械包5 | 3 | 95 |  | 否 | 否 |
| 07 | 微创搭桥手术器械包 | 微创搭桥手术器械包1 | 4 | 160 | 1600 | 否 | 否 |
|  |  | 微创搭桥手术器械包2 | 4 | 160 |  | 是 | 是 |
|  |  | 微创搭桥手术器械包3 | 2 | 160 |  | 否 | 否 |

# 01包：六分钟步行试验设备等设备

## 标的名称1：六分钟步行试验设备

▲1.仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测≥7导心电、血压、血氧、心率、呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

2.传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米；

3.心率监测范围：15-300次/分，允许误差≤±1bpm；

4.血压测量：

4.1成人范围：收缩压30-255mmHg，平均压20-235mmHg，舒张压15-220mmHg；

4.2测量精度：≤5mmHg；

4.3分辨率：1mmHg。

5.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；

6.支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义；

7.血氧测量：

7.1测量原理：光学测量法；

7.2测量范围：70-100%；

7.3分辨率：≤1%；

7.4精度范围：2-3%；

8.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；

9.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看；

10.支持六分钟步行试验过程中异常心电的手动记录，可升级为自动识别；

11.工作站软件实时显示七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5、1.0、2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；

12.具有统计步数、手动计圈及测算距离的功能；

13.具有疲劳/呼吸等级自评定功能；

14.具有医疗监测移动工作站，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；

15.具有紧急停止功能，

16.具有 6 分钟步行试验功能：

17.具有自动生成6分钟步行试验报告功能：

18.根据患者试验检测结果，

19.可扩展肺功能评测功能，

20.支持工作站对监测背包1拖≥3管理模式；

21.配置要求:集成化、智能化、自动化设备；

22.建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、保密性；

23.可以升级对接康复路径管理系统，实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD评级、borg呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等。

## 标的名称2：心肺运动测试系统

（一）系统功能

1．运动心电功能

1.1测试过程中能够实时显示：运动过程中心率、血压和运动功率趋势图；12导联ST段变化的趋势图；ST段幅度和ST段斜率变化的图表等。

1.2 测试过程中可实时输入：Borg值；患者的症状信息。可实时手动改变运动踏车的功率或运动平板的速度坡度。可输入结束运动时患者的指征，有模板可供选择，并且模板可自行编辑。

1.3 具有最大血压×心率，最小血压×心率，DP 因素，PFP-静息信息。

1.4 可使用PWC150，PWC170，PWCrel等参数进行PWC（踏车）运动机能评估功能。

1.5 具有QT离散度分析功能，具有最小QT间期、最大QT间期、平均QT间期的数值。

1.6 具有运动过程中目标心率提醒功能。

1.7 可提供横向和竖向多种格式的打印报告；内置210mm热敏打印机，可打印心电图报告。

1.8 具有长时间节律记录分析功能。

1.9 全中文操作系统，全中文打印报告。

1.10 可选择或自定义运动协议，并可通过软件控制踏车或平板运动协议的执行

1.11 可自定义测试画面显示颜色。

1.12心电采集盒能够单独使用，内置分析功能能够当做单独的心电图机使用，并且能够通过热敏打印纸打印12导联心电报告。

1.13运动心电测试系统主要核心部件配有有线传输方式的主机，不接受蓝牙、无线、无线遥测传输方式。

2．运动肺功能

2.1 校准

2.1.1 具有BTPS（身体温度，环境压力，饱和水蒸汽值）、STPD（标准温度压力干燥）自动补偿校准功能，提供补偿校准的计算公式。

2.1.2 可采用不同容积（500ml到4000ml）的校准泵进行流速容量校准，校准时有动画提示抽拉气泵的速度 。

2.1.3 气体定标：采用标准的混合气体进行自动气体定标，可按照实际值调整定标气体的浓度，具有校准成功提示功能。

2.1.4 自动温度压力标定；对于海拔高度和湿度可以进行标定，湿度标定为0至100%。

2.1.5 自动对流速进行系统零点和增益校正。

2.2 具有通气功能测试。

2.2.1 可实现1秒呼气量FEV1、1秒吸气量FIV1、最大肺活量VC max、用力呼气肺活量FVCex、吸气肺活量IVC、1秒呼气量与最大肺活量比值 FEV1/VCmax、1秒呼气量与最大呼气肺活量比值 FEV1/FVCex、1秒呼气量与吸气肺活量比值 FEV1/IVC等相关参数的测试。

2.2.2 具有测量结果对比功能，

2.3 具有分钟最大通气量（MVV）测量功能。

2.4 运动心肺测试

2.4.1 具有标准Wasserman9宫格图形化的心肺运动试验结果的图表显示；图形显示内容可自行编辑，如配置不同的9宫图显示，显示的参数内容同样可自行编辑，如横纵坐标参数的变换，测量画面中显示不同的测量信息。

2.4.2 提供不同的无氧阈值的评估方法，均可按照设置自动评估无氧阈值，并且可手动调整评估内容并保存；可以自动评估无氧阈值、呼吸补偿点。

3．整体功能

3.1 心肺功能一体化设计。

3.2 心肺同步测量，同步分析。

3.3 使用同一主机实现心肺运动试验的控制。

3.4 使用运动心电软件为主软件，控制其他运动附属部件，如运动踏车，运动血压等设备，同时控制肺功能软件实现同步数据的采集。

3.5 运动心电、运动肺功能数据共享：

3.5.1能够在运动心电软件中实时显示运动肺功能数据，如摄氧量，代谢当量等；

3.5.2心电软件能够实时的将心率、血压、运动功率的数据传送到肺功能测试系统中，与气体代谢数据实时同步；

3.5.3肺功能系统软件能够实时自动处理接收的心电数据进行实时统计处理，形成测试分析数据。

3.6运动心肺测试系统使用期限≥10年。

（二）技术参数

1．心电模块

1.1 心电采样率：≥20000 Hz。

1.2 抗干扰滤波：具有交流滤波、基线滤波、平滑滤波，肌电滤波等功能。

1.3 用户可自定义导联顺序，支持Cabrera导联体系。

1.4 共模抑制比：≥100 dB。

1.5 输入阻抗：≥100 MΩ。

1.6 患者漏电流：≤5 µA。

1.7 除颤保护：具有5000 V抗除颤电击保护功能。

2.肺模块

2.1 流量测量范围：0-20 L；

2.2 容积测量范围：0-300 L；

2.3流量传感器采用双向压差式流量传感器；

2.4采用数字超声式二氧化碳分析器。

3．运动踏车

3.1 功率控制精度：1W/分钟；

3.2 功率控制范围：--999W

3.3 最大承重：≥160 kg；

3.4 心肺主机可直接控制踏车功率。

4．运动血压

4.1 软件可直接控制运动血压计自动或手动测量；

4.2 可当做血压测量设备，单独进行血压测量，可自动保存血压记录；

4.3通过串口直接与本系统连接，数据可实时上传到控制软件；

4.4 不用使用任何触发信号即可进行运动血压测量。

5．血氧模块

5.1 血氧饱和度测量范围: 70 -100%；

5.2 血氧饱和度测量精度：≤±2%。

## 标的名称3：智能双心评测系统

1.设备可提供独立诊断评测移动医疗推车，双屏高清 1080P 显示触控一体机；

2.多参数一体机实现对患者心理评测过程中的7导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等实时监测；

3.七导联心电图：

3.1可实现单个心电导联图增益：0.5、1.0、2.0 倍；

3.2心率监测范围：15-300 次/分，允许误差±1bpm；

3.3成人血压测量范围：收缩压：30-255mmHg，平均压：20-235mmHg，舒张压：15-220mmHg，测量精度：≤5mmHg；

3.4血氧：光学测量法，测量范围：70-100%，精度：≤3%；

4.医疗监测工作站全程智能语音指导提示患者做评测及智能计时；

5.采用二级权限管理，管理员可以进行医患信息追踪，医生可以登录账户进行报告电子签名；

6.具有心理评测：具有认知、生活质量、精神心理状态、个性特征、睡眠质量评测分析，同时结合答题时间、反应速度、面部表情分析、心率变异分析等综合判定评测有效性、精准性；

7.具有认知功能的评测；

8.具有精神心理状态评估：通过常用量表症状自评量表（SCL-90）、汉密尔顿抑郁量表评测（HAMD）、汉密尔顿焦虑焦虑量表评测（HAMA）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等等对患者进行精神心理状态评估；设备可自添加其他精神心理生活量表；

9.具有生活质量/人格/睡眠评估：通过生活质量测定量表（WHOQOL）、艾森克个性测验（EPQ-RSC）及匹兹堡睡眠质量指数量表检查（PSQI），可实现对患者在生活质量/人格/睡眠方面的评测；

10.报告系统：可生成专业的评测报告及打印，包括生理指标分析、生理参数记录分析图谱、心理评测分析、心理评估时间趋势、心理评估表情变化趋势、评测有效性分析、神经调节能力分析、心率变异性分析、心电图等；

▲11.系统具有面部分析：面部表情变化、微笑程度、黑眼圈、色斑指数等可直接分析情绪变化和疲劳程度；

12.情景模拟：提供α脑波、原野、天空、清晨、初雪等环境模拟；

▲13.具有心率变异分析功能：出具 HRV 分析报告，散点图、时域与频域分析指标、RR 间期分布直方图；

14.便捷可视化功能：支持双屏显示，医生可全过程观察患者检测过程中的生理心理参数变化及心电变化；

15.建立本地医学数据库，数据不上传院外服务器试验监测数据具有独立性、保密性；

16.系统可扩展接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。

## 标的名称4：抗阻运动训练设备

（一）抗阻运动训练设备、1套

1.阻力系统:微电脑控制的气阻式柔性阻力系统；

2.阻力:通过运动处方直接设置、调节阻力大小；

3.训练阻力范围:10-520N(±10%)；

4.训练精度控制:采用高精度的传感器；

▲5.应用模式:具有等张评估、快速开始等模式。

6.显示屏:≥8英寸电容触摸屏；

7.语音功能:要求具有语音调节功能；

8.通过无线网络的方式与配套的康复管理系统相连，在训练过程中，设备端可将包括阻力、时间、次数、心率、血压和血氧在内的数据实时传输至康复管理系统:在训练结束后，可在管理系统生成运动报告；

9.训练过程中具有安全保护功能。

10.具有无线心率监控功能，在设备屏幕上实时显示患者的心率,能设定目标心率和报警心率，可通过不同颜色的柱状图，动态显示目标心率和报警心率。

11.设备配备单道心电监护仪、指夹式血氧仪、臂式血压计，监护设备与患者一一对应，输入患者生理编号后可以与任意一台设备进行连接，方便患者训练；

12.可在屏幕上实时显示运动的阻力、时间、次数、血氧以及心率的变化，可以根据康复患者的需要控制运动强度和时间。

13.支持设备端刷卡，自动调取系统软件处方，进行调整处方或直接进行训练；

14.可通过刷卡将患者评估后的数据上传到配套的康复管理系统，医护人员根据评估数据制定运动处方；

15.训练时间:每组1-60分钟；训练间隔时间：10-60秒，

16.训练组数:可设置1-5组；

17.训练次数:可设置每组范围为 5-200次；

18.训练部位：增加下肢伸膝肌力以及膝关节的控制运动，增加膝关节稳定性。

（二）抗阻运动训练设备、1套

1.阻力系统:微电脑控制的气阻式柔性阻力系统;

2.阻力:通过运动处方直接设置、调节阻力大小；

3.训练阻力范围:10-480N(±10%)；

4.训练精度控制:采用高精度的传感器；

5.应用模式:具有等张评估、快速开始等模式；

6.显示屏:≥8英寸电容触摸屏；

7.语音功能:要求具有语音调节功能；

8.设备通过无线网络的方式与配套的康复管理系统相连，在训练过程中，设备端可将包括阻力、时间、次数、心率、血压和血氧在内的数据实时传输至康复管理系统；在训练结束后，可在管理系统生成运动报告；

9.训练过程中具有安全保护功能:

10.具有无线心率监控功能，在设备屏幕上实时显示患者的心率,能设定目标心率和报警心率，可通过不同颜色的柱状图，动态显示目标心率和报警心率；

11.设备配备单道心电监护仪、指夹式血氧仪、臂式血压计，监护设备与患者一一对应，输入患者生理编号后可以与任意一台设备进行连接，方便患者训练;

12.可在屏幕上实时显示运动的阻力、时间次数、血氧以及心率的变化，可以根据康复患者的需要控制运动强度和时间。

13.支持设备端刷卡，自动调取系统软件处方，进行调整处方或直接进行训练；

14.可通过刷卡将患者评估后的数据上传到配套的康复管理系统，医护人员根据评估数据制定运动处方;

15.训练时间:每组1-60分钟;训练间隔时间:10-60秒；

16.训练组数:可设置1-5组;

17.训练次数:可设置每组范围为 5-200次；

18.训练部位:增强患者腹肌，背肌力量，牵伸躯干的屈肌群和伸肌群。

## 标的名称5：能量代谢车

1.测量参数：

静息能量消耗量REE、静息能量代谢预计值REE pred、呼吸熵RQ、碳水化合物消耗占比CHO/REE*100%、脂肪消耗占比FAT/REE*100%、蛋白质消耗占比PRO/REE*100%、每分钟摄氧量VO2、每分钟产生二氧化碳量VCO2、非蛋白呼吸熵NPRQ、呼吸频率RR、变异系数REE-COVAR*100%、用力肺活量FVC、慢肺活量SVC、最大通气量MVV

2.技术要求

2.1流量传感器

2.1.1传感器类型：涡轮流量传感器：

2.1.2分辨率： ≤0.002L/s

2.1.3精确度：≤±3%

2.1.4流量范围：0-20L/s

2.1.5当流量为12L/s，阻力：≤0.7cmH2O s/L

2.2流量传感器

2.2.1传感器类型：金属筛网压差式传感器：

2.2.2流量测量范围：0-16L/s；流量精确范围：≤±5%；分辨率：≥0.01L/s。

2.2.3容量测量范围：0-10L；容量精确范围：≤±3%；分辨率：≥0.01L。

2.2.4气流阻力：流量测量范围内不超过0.35Kpa/（L/s）。

2.2.5频率响应：≤±12%或。

2.2.6呼吸频率：0-120BPM，测量误差≤±5%。

2.2.7 双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线。

2.3氧分析器

2.3.1传感器类型：电化学传感器

2.3.2测量范围：0-100%

2.3.3测量误差：≤±0.03%

2.3.4分辨率：≤0.01%

2.3.5响应时间：≤120ms

2.4二氧化碳分析器

2.4.1传感器类型：非分散红外传感器

2.4.2测量范围：≥0-20%

2.4.3测量误差：≤±0.03%

2.4.4分辨率：≤0.01%

2.4.5响应时间：≤120ms

3.自定义设置检测时间，测量结束具有有效提示；一键定标检测，实时显示过程曲线和数据

4.主机尺寸≤40×30×25cm，主机重量≤5KG，配备≥10英寸触摸屏。具备便携提手使用，也可配备台车工作台使用

5.内置锂电池持续使用时间≥4小时

6.不需要预热，开机即可以进行测试

7.可选择多种预计值公式进行评估代谢状态

8.可选择热敏纸打印报告和A4报告打印，可设置多种预制报告格式

9.存储用户测试信息≥十万条测量记录，可导出数据，可对接医院his系统，可对接第三方平台

10.安全具有D.C ≤20V电源输入

11.具备完整患者数据管理，查看检测详细报告及对比分析。

## 标的名称6：气囊式体外反搏装置

1.压力部分

1.1在心率为 80bpm 时，最大工作压力值≥43kPa。

▲1.2实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa。

2.脉搏部分

2.1脉搏血氧部分符合YY0784的要求。

2.2血氧饱和度波形增益调节范围：1-32级。

2.3血氧饱和度监测模块通过 ISO80601-2-61 检测。

3.心电部分

3.1心率测量和显示范围：35-165bpm，测量误差≤±1bpm。

3.2心电波形增益调节范围：1-32级。

3.3患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤15μV(p-v) RTI。

4.软件部分

▲4.1显示界面上有控制电磁阀信号的独立图形（提供治疗界面截图加盖投标单位公章）。

4.2序贯模式手动可调。

4.3具有演示模式功能。

4.4治疗时间设置范围：1-60min；设置步进：1min。

4.5配备病员信息管理软件，数据库能够存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，具有数据回放功能。

5.机械部分

5.1具有反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间≤40ms。

5.2具有体外反搏气路系统。

5.3具有体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。

5.4囊套覆盖面积≥0.3㎡，可根据需要增配上肢囊套。

5.5气囊能承受≥55kPa的压力，保压≥10s，压降≤2kPa。

6.安全部分

6.1反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。

6.2反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。

6.3早搏能触发反搏装置排气。

6.4有压力泄气功能。

6.5具备触控平板电脑。

6.6具备隔离变压器。

6.7具备谐波专用滤波器。

7.压缩机

7.1压缩机最大功率≥1700VA。

7.2压缩机最大流量≥45m3/h。

8.其它

8.1整机最大功率≥2200VA。

8.2使用期限≥9 年。

## 标的名称7：平衡测试及训练管理系统

（一）系统功能

1.可用于赤足或穿鞋状态下的动静态平衡能力测试。

2.采用数据库模式，方便用户进行数据云存储及操作。

3.无体重限制，儿童或肥胖成人均可测试。

4.可进行≥5种类型的平衡能力测试。

5.可进行站立时摇摆倾角的测试。

6.可进行≥4种角度的膝关节站立平衡能力测试，并进行不同角度测试之间的数据对比。

7.可进行单足站立状态下睁眼及闭眼时的平衡能力测试，并可进行不同类型测试之间的数据对比。

8.可进行双足站立状态下睁眼及闭眼时的站立摇摆角的测试，并可进行不同类型测试之间的数据对比。

▲9.可进行≥8种测试方向的极限平衡能力测试判断是否有方向性的平衡缺失，提前预测平衡障碍的发生。所有采集数据均支持回放。

▲10.可进行mCTSIB：进行感觉整合试验，了解患者如何利用“平衡三联”维持平衡，制定个性化前庭康复（VRT）方案，评价前庭代偿状态及康复疗效。

11.所有测试类型均可一键生成并打印报告。

12.系统主要分析数据参数包括：压力分析、重心偏离、重心偏向、椭球分析、重心距离、X轴距离、Y轴距离、包络面积、角度分析。

13.系统可进行重心稳定性能力的评估，包括重心移动速度，相邻帧之间重心在X轴、Y轴上的移动距离。

14.系统可直观显示测试者相关测试能力正常与否，以颜色注以标识。

15.系统可进行≥4种类型的平衡能力训练。

（二）硬件参数

1.传感器数量：≥2200个。

2.传感器密度：≥4个/cm²。

3.采集频率：≥400Hz。

4.量程：≥200N/cm²。

5.重心测试位置偏移精确度：≤2mm。

## 标的名称8：体外膈肌刺激仪

▲1.脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。

2.脉冲宽度：≤200us。

3.起搏次数范围：5-15次/分钟可选择。

4.刺激强度范围：0-30单位（0-27V）可选择。

5.吸气时间范围：0.8-2.4秒可调

6.治疗时间范围：5-120min可选择。

7.脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度≤30V。

8.开路测量，输出峰值电压≤500V。

9.适配器电源：AC100-240V，50Hz。

10.电源要求： DC 3.8V±10%（专用锂电池）。

11.波形：双向对称波，可实现能量对冲。

12.电池充满所需时间≤4小时, 满电后可持续工作≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置。

13.有电量提示功能。

14.理疗电极片的导电阻抗应≤2000Ω。

15.工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。

16.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。

17.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。

## 标的名称9：神经肌肉电刺激仪

- 1.适用于重症患者及心肺功能障碍患者刺激神经功能，促进患者的康复。

- 2.同时提供神经肌肉电刺激模式。

▲3.脉冲频率范围：1-110 Hz，允差±15%。6个模式应用不同频率，同一模式下应用规律变化的频率，而非恒定频率。

▲4.脉冲宽度范围：20-1000us，允差±15%。6个模式应用不同脉宽，同一模式下应用规律变化的脉宽，而非恒定脉宽。

5.脉冲幅度：

5.1输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，每一档增量不大于1V。

5.2负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度应不大于60V。

6.刺激时间:在5-30min内可调，允差±10%。

7.治疗模式：废用性肌肉萎缩模式、运动功能障碍模式、感觉功能障碍模式、肌肉萎缩及疼痛模式、软瘫及疼痛模式、混合模式并有模式说明显示。

8.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。

9.工作时有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示。

10.具有电量提示功能。

11.内置高性能充电芯片，充电≤3.5小时；可持续工作≥6小时，且不受限于网电插孔的数量和位置。

## 标的名称10：功率车

1.阻力类型：高精度微处理器控制的电磁涡流阻力系统，提供精确阻力。

2.负荷调节范围：6-999 瓦，不由速度决定。

▲3.负荷递增幅度：最低每1瓦可调；可以根据需求选择设定递增调节幅度为1瓦、5瓦、10瓦或者25瓦。

4.转速范围：30–130转/分，误差≤±2转/分。

5.车把位置调整可360°旋转。

6.车座高度可连续调节，调节范围85-115cm；适合用户身高范围：120-210厘米；承重≥160kg。

7.接口：设有USB和RS-232两种通用接口，可单独使用，也可以连接相应的软件系统。

8.功率车带控制面板液晶显示屏，控制面板上实时显示以下训练指标：训练负荷、功率车转速、训练时间；

9.有单独的LED显示灯显示：功率车转速，并通过上下箭头和不同颜色指示灯，指导患者按照要求转速踩踏功率车。

10.功率车自带程序：≥5种固定运动负荷测试方案，≥10种用户可编辑运动负荷测试方案；≥4种体能测试方案（斜坡递增负荷测试方案、PWC-130、PWC-150、PWC-170）；≥10种用户可编辑训练方案（心率控制训练模式、恒定负荷训练模式、间歇训练模式）；用户手动控制负荷模式。

## 标的名称11：凝血分析仪（ACT）1

1.测试项目：ACT、APTT、PT/INR、ACT-LR

（监测中高浓度肝素的ACT+和静脉血的PT/INR功能、监测中低浓度（0-2.5单位/ML）肝素的ACT-LR、监测低浓度（0-1.5单位/ML）肝素的APTT功能）

2.测试精度：C.V.≤10%。

3.样本类型：新鲜全血（无抗凝）。

4.每次测试用血量≤50微升。

5.加样方式：注射器。

6.自动定量吸样，血样和试剂自动混合。

7.测试通道：1-2

8.测试范围 0-1000秒。

9.出结果时间：≤5分钟。

10.开机自动自检，无需预先标定。

11.反应温度 37±1℃。

12. 耗材无菌单独包装，一次性使用。

13.带锂电池，电池满电工作时间≥2小时，电池寿命可充电≥500次。

14.存储量≥600个患者记录和≥600个QC记录。

15.内置条码阅读器，可网络上传数据。

## 标的名称12：凝血分析仪（ACT）2

1.试管井内温度应保持在36.5±0.5℃

2.检测角为90±15°

3.检测仪液晶显示计时器的计时精度应优于100s±1s

4.声讯提示：血液凝固时测试管停止转动，声响器发提示声。

## 标的名称13：凝血分析仪（ACT）3

1.检测原理：采用经典凝固法。

2.整机构成：一体机，无需另外配置电脑，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动。

▲3.测定项目：机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等检测项目。

▲4.通道数量：单台机器具有≥12个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。

5.样本检测：检测通道间相互独立，样本检测过程中可随时增加待测样本。

6.样本摇匀：机械臂模拟人手操作，支持样本上下颠倒混匀。

7.试剂位：≥10个试剂位。试剂位具有定时旋转摇匀功能保证试剂在机性能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。

8.反应杯：反应杯间相互独立，可根据检测需求使用反应杯，单次可装载≥60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添加。

9.样本位：可一次性装载≥30个样本，并支持不停机，连续不间断进样。

10.进样方式：原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。

11.通道间差异：R、Angle、MA CV≤5%。

12.测量重复性：R、Angle、MA CV≤5%。

13.配套试剂：试剂均为多人份包装，有效期不小于24个月

14.联网功能：支持无线联网及有线联网，USB接口支持U盘、打印机、键盘、鼠标等直接连接。

15.信息传输：内置条码扫描，无需外接扫码枪，可进行试剂和病人信息扫描录入，保证信息安全，无缝对接医院HIS/LIS系统，实现报告结果自动上传，远程管理。

16.自动移液器：支持自动移液器，内置程序自动完成移液操作。

## 标的名称14：医用绝缘测试仪

1.主要用途：

为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测。

2.技术参数：

2.1可预先设置≥4个常用测量电压模式，满足常规器械的绝缘测试的需要；

2.2控制系统界面：彩色触控屏；

2.3输出电压：0-5000V可调；

2.4输出电流：≤0.1 mA；

2.5平均功耗：≤0.8 W；

2.6输出电压精度:±0.1%；

2.7聚合物锂电池：3.7V，10000mAh；

2.8具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间；

2.9具有声、光、影三种方式同时报警提示；

2.10具有休眠功能；

2.11正常工作时间：≥48h；

2.12交流电源：220V±10% 50Hz；

3.配置要求：

主机一台、电源适配器一个、脚踏开关一个、连接线一根、转换接头一个、探测手柄一个、探测环和探测刷各一个、导通短接器一个、三孔探测板一个、尖嘴接线夹一个、操作手册一份、铝制包装箱一个。

## 标的名称15：骨动力系统

1.主机：LED彩色液晶屏自动显示及提示，电源主机可双输出，双输入，工作状态双模式选择，具备智能控制系统，实时记录主机工作状态。

2.动力手柄：

2.1全封闭稀土马达：启动扭矩强≥1600g.cm，运行转速≥60000rpm，温升≤15°，在负载情况下，转速衰减≤5%，噪音≤65dB

▲2.2可实现笔式操作，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径≤24mm

2.3马达直接驱动工作头

3.微动力手柄：

3.1全封闭稀土马达：启动扭矩强≥1600g.cm，运行转速≥60000rpm，温升≤15°，在负载情况下，转速衰减≤5%，噪音≤65dB

3.2.微型马达流线型设计，可实现笔式操作，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径≤20mm

3.3.马达直接驱动工作头

4.脚踏开关：

4.1.≥IP68防水等级，防侧翻

4.2.采用无接触内部调节技术

5.电源：AC220V±10%，50Hz±2%，功率≤200W

6.线缆：柔性线缆可任意弯曲

7.安装方式：

7.1.马达与工作手柄安装为滚簧四维锁紧结构。

7.2.磨钻手柄与磨头安装为滚簧推拉结构。

7.3.刀头具有快装接口（非抱紧式）。

8.可用于磨钻、开颅钻、开颅铣。

9.消毒方式：工作手柄、马达及连线可耐132度高温高压消毒

10.最高转速：≥60000rpm

11.速度调节：无极调速

12.最高扭矩：≥1600g.cm

13.增力器：最大直径≤25mm，噪音≤65dB。扭矩≥1600g.cm。四维旋转锁式接口。

14.开颅铣：最大直径≤25mm。可把握式和持笔式操作，转弯半径≤5mm。铣刀针更换为快装接口。最高转速≥60000rpm/min，噪音≤65dB，切削量≥160mm³/s。四维旋转锁式接口。

15.开颅钻头：三齿设计，自动定心。钻头硬度≥HRC58,可重复使用。转速≥1500rpm/min，切削量≥800mm³/s，直径φ9mm和φ11mm。

16.直磨钻：

16.1.转速≥60000 rpm，切割量≥5mm3/s。

16.2.刃具安装为推拉接口。

16.3.机头结构设计为无油设计，噪音≤65dB。

17.弯磨钻：

17.1.转速≥60000 rpm，切割量≥5mm3/s。

17.2 ≥20度弯曲，刃具安装为推拉接口。

17.3.机头结构设计为无油设计，噪音≤65dB。

18.显微镜磨钻：

18.1.四维旋转锁式接口，可高温高压消毒。

18.2.切削量≥5mm³/s,转速范围0-60000rpm/min。

18.3.≥20度弯曲，推拉式刀具安装，磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能。

18.4.加长超细手柄可用于经蝶垂体瘤等深部手术应用。

19.悬吊硬脑膜钻头：

19.1.杆径≤2.5mm。

19.2.运转径向跳动≤±0.01mm。

19.3.刀具硬度≥HRC58,可重复使用

20.西瓜式切削头：

20.1直径φ≤5mm,运转径向跳动≤±0.02mm。

20.2刀具硬度≥HRC58,可重复使用。

21.金刚砂式打磨头：

21.1直径φ≤5mm,运转径向跳动±0.02mm。

21.2刀具硬度≥HRC58,可重复使用。

22.铣刀头：铣刀头头部直径≤2.0mm，骨缝间隙范围2.0-2.2mm。螺旋状铣针具有螺旋切削槽，反螺旋分屑槽。

二、配置

1.主机：1台

2.脚踏开关：1个

3.电源线：1根

4.动力手柄：1支

5.微动力手柄	：1支

6.增力器	：1支

7.开颅铣	：1支

8.弯磨钻	：1支

9.弯磨钻（显微镜磨钻）：1支

10.直磨钻：1支

11.开颅钻头：1支

12.开颅钻头：1支

13.铣刀头	：1支

14.金刚砂磨头：5支

15.西瓜磨头：5支

16.悬吊硬脑膜钻头：1支

17.卡棍、颅钻扳手：1套

# 02包：表面沾污仪等设备

## 标的名称1：表面沾污仪

▲1.检测射线种类：α、β、γ射线。

2.显示屏：液晶显示器

3.平均显示周期：每3s更新一次显示，显示标准强度下前面30s的平均值。平均周期随着辐射强度的增大而缩短。

4.测量范围：mR/hr: 0.001~110.0；Sv/hr: 0.001~1,100；CPM: 0~350,000；CPS: 0~5,000。

5.灵敏度：≤3500 CPM/mR/hr referenced （to Cs-137）。

▲6.射线能量：α射线 ≥2.0 MeV；β射线 ≥40 keV；γ射线≥10 keV。

7.精度：±10%~±15%。

8.警报设置范围：Sv/hr: 0-500；mR/hr: 0-50；CPM: 0-160,000。

9.指示灯：每探测到一次计数（一个电离过程），指示灯就会闪动一次。

10.定时器：1分钟~40小时自定义（一分钟增量）。

11.声音报警器：内置蜂鸣器（可关闭可实现静音操作）。

12.输出：CMOS/TTL微型插孔，输出到计算机或数据记录器端口。Submini插孔输入允许电子校准。

13.电源：9V的碱性电池。正常情况下电池寿命≥2000小时，在1mR/hr时≥700小时。

14.温度范围：-20ºC~50ºC。

## 标的名称2：伽马计数器

1.进样系统：链式驱动样品自动传输，上样量≥550个，机械手自动样品转换，并允许人工操作介入。

2.探头：≥1组井型探头，探头与样品架之间具有≥30mm的连续屏障；具有≥2048通道的线形多道分析器。

3.γ核素测定范围：15-1000keV。

▲4.本底去除：自动对数据库中的同位素进行标准化，自动本底去除。

5.背景噪音：125I≤12CPM ，129I≤6CPM，57Co≤ 90 CPM，全通道≤452CPM

6.探测效率：137Cs≥26%，125I≥78%，129I≥58%，51Cr≥3%， 58Co≥3.5%

7.能量分辨率：125I≤30% ，129I≤30% ，51Cr≤14% ，137Cs≤12% ，58Co≤8%。

8.数据库：配有优化测定数据库，内含包括18F、11C、64Cu、13N、99mTc、123I、131I等在内的，≥40种放射性同位素数据，无需手动添加。

9.衰变校正：能对设定的日期和时间进行半衰期校正。

10.报告：能自动生成含测量时间、核素种类、放射性计数、CPM等信息的报告，可导出用excel等软件处理。

11.显示器：LCD触屏显示器。

12.配件要求：内置计算机，USB3.0端口。

13.样品管：≥1000个配套样品管。

## 标的名称3：活度计

1.探头类型：井型探头。

2.探头分辨率： 0.01μCi。

▲3.探头准确度、线性：准确度2%，线性2%。

4.探头低剂量响应时间≤2秒（低至0.1uCi)。

5.显示器：彩色触摸屏显示器。

6.显示活度单位：在Ci和Bq中直接读取。

7.Ci/Bq读数：用户选择或固定。

8.显示器显示：核素名称（原子符号、原子量）、校准数值。

9.标准源数据：≥3种标准源数据。

10.24小时测量误差：24小时测量误差≤1%。

11.控制器：≥8英寸彩色触摸液晶屏，菜单驱动。

12.可探测核素：≥80个核素（标定号和半衰期）。

13.测量范围：≥活度250GBq(2Ci)。

14.电源要求：100-240VAC（50/60Hz）。

15.控制软件：内置自动调零和本底扣除实现自动质量控制测试和自诊断。

16.扩充接口：RS-232 和 USB接口，兼容USB 核医学管理系统。

## 标的名称4：恒温混匀仪

1.恒温方式：强制对流。

2.振荡方式：回旋。

3.温度范围：4-60ºC（环境25ºC时）。

4.旋转频率：40-300rpm。

5.频率精度：≤1rpm。

6.温控精度：≤0.1ºC。

7.内胆材质：抗腐蚀304不锈钢。

8.控制方式	：P.I.D微电脑处理芯片。

9.设定方式：触摸式按键设定。

10.显示方式：LCD液晶显示。

11.加热方式：U型加热管。

12.附加功能：偏差修正，菜单按键锁定，停电补偿，停电记忆，P.I.D可调。

13.安全装置：超温报警，短路保护，过热保护，声光报警。

14.最大容量：≥2000ml*10支。

## 标的名称5：涡旋仪

1.工作方式：连续、点触、调速

2.工作台：配碗型、平板型工作台，可调换

3.电源：220V

4.转速：≥2500转/分

## 标的名称6：冷冻干燥机

1.输入电源：AC220V/50Hz

2.显示内容：冷阱温度，样品温度，真空度

3.温控范围（空载，环境温度<28 ºC）：≤-100 ºC

4.冻干面积：≥0.09m2

5.最大真空度：≥10pa

6.置物架层数：≥3层

7.标配承物盘数量：≥3个

8.多歧管数量：≥8个

## 标的名称7：氮吹仪

1.温度范围：室温5ºC~180ºC

2.定时时间：≥99小时

3.控温精度≤0.5ºC

4.显示精度≤0.1ºC

5.温度均匀性100ºC	≤0.5ºC

6.升温时间40-150ºC≤30分钟

7.加热孔数量≥12个

8.加热孔大小：可放置10ml西林瓶

9.气针数量≥12个

10.最大气体压力0.4 Mpa-0.6 Mpa

11.气流调节	可单独调节各个气针

## 标的名称8：放射性薄层扫描仪

▲1.可检测核素种类：68Ga, 18F，99mTc和123I

2.检测通道：双通道，分别用于TLC和HPLC，可连接常用的检测器。

▲3.测量范围：370Bq-3.7MBq。

4.操作软件：可设置能量窗，本底，积分时间，扫描速度等，能自动积分，生成报表。

5.探测器：含探测器一个。

6.工作站：1台，含放射性薄层扫描仪操作软件

## 标的名称9：高效液相色谱仪

1.溶剂输送系统

▲1.1流量范围：0.001mL/min~10mL/min，递增率0.001mL/min。

1.2压力范围：0~590bar。

▲1.3流速精密度≤0.070% RSD。

1.4梯度洗脱：0~100%，最小递增率≤0.1%。

2.在线真空脱气机

2.1最大流速：每一通路≥5.0mL/min

2.2pH耐受范围：1-14

3.手动进样器：配20ul，100ul，1ml定量环及相应进样针

4.柱温箱

4.1控温范围：室温下10℃ - 85℃

4.2控温速率：室温加热至40℃，≤5min；40℃降温至20℃，≤10 min

4.3控温精度：±0.05℃

5.紫外检测器

5.1光源：氘灯

5.2波长范围：190～600nm

5.3类型：双光束光度计

5.4信号数量：单波长和双波长检测。

6.软件

6.1参数输入：可设定仪器控制参数，数据采集及数据处理参数

6.2报告：可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；可编辑个性化的报告模板

6.3诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置常见的液相分析出错原因分析。

6.4早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。

6.5安装验证：仪器软、硬件的自动认证

6.6用户权限：可设置多用户分级使用权限，具备审计追踪功能

7.色谱柱：至少提供分析型和半制备型C18色谱柱各2根

8.放射性检测器

8.1探测器：2x2”NaI探测器

8.2能量范围：探测器能量范围:60-600KeV

8.3计数率：0-500.000cps

8.4流量池：5μl-1500 ul区间可选

8.5线性：0–600.000 cps r2 ≥0.99

8.6铅屏蔽：配备≤50mm铅室

8.7兼容性：可与多种HPLC兼容

9.其他

9.1工作站、1台，含高效液相色谱仪所需操作软件

9.2激光打印机、1台

9.3数模转换、1台

## 标的名称10：环境剂量报警仪

1.剂量率：0.01μGy/h～10mGy/h。

2.相对固有误差：±15%

3.报警阈值：量程内连续可调

4.报警方式：声、光报警

5.数据传输：WIFI无线通讯

6.电源：直流供电

7.电池：内部锂电池

8.显示屏：显示环境辐射剂量。

# 03包：氩气刀工作站等设备

## 标的名称1：氩气刀工作站1

1.输出功率：≤350W

2.额定负载：单极400Ω、双极50Ω

3.屏幕显示：≥7.0英寸LED液晶可触摸显示屏

4.输出方式：间歇性输出。含单极手控输出、单极脚控输出及双极脚控输出等3种输出方式。

5.功能模式：开放模式、腔镜模式及内镜模式（间歇加载连续运行）。

▲6.工作模式:≥9种。其中专用内镜切模式≥2种，每种内镜切模式分别有≥4种内镜切效果可用。

7.自动保护装置：开路、短路自动保护功能。

8.断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。

9.具备NEMSY中性极板检测系统。

10.功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出，确保切凝效果稳定。

11.分体式、模块化设计，独立CPU安全管理控制，方便后期软、硬件维护升级。

▲12.氩气装置采用双路减压控制，氩气输出多点监测，分节控制输出，全数字化自动控制，流量控制步长最小≤0.1L/min。

13.具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

14. 输出功率调节模式最小≤1W步进。

15.智能程序存储功能：支持≥12组程序存储设置，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数设定。

16. PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。

17.设备具有两个氩气连接端口，可以同时连接两个氩气瓶。

18.具有氩气冲洗功能，防止氩气软电极阻塞，氩束激发距离可达7-10mm，流量不足时会有界面提示、报警，并停止输出。

19.浮地CF型设备安全性高，双反馈自动控制，输出功率稳定可靠。

20.每套配置清单（包含但不限于）

20.1高频手术器、1台

20.2防水三联脚踏、1只

20.3负极板、3片

20.4负极板连接线、1根

20.5高频氩气刀台车、1台

20.6氩气控制器、1台

20.7高频线缆(联机信号线)、1根

20.8高频线缆(高频输出线)、1根

20.9喷射管φ1.5呼吸科、2根

20.10高频线缆(喷管延长线)、1根

20.11氩气瓶、2个

20.12氩气刀减压阀、2个

## 标的名称2：氩气刀工作站2

1.用途：用于消化内镜手术切割和止血。

2.技术参数：

2.1具有单极电切、电凝功能。

2.2具有双极电切、电凝功能。

▲2.3具有≥2种内镜电切模式，且可通过效果、切割宽度、切割时间间隔进行精细调控。

2.4具有氩气刀功能。模块化设计：由高频手术系统和氩气发生器两台设备组成，且两台设备为同一品牌。

2.5具有单极和双极射频消融功能。

2.6控制方式：微电脑控制输出、自动调节输出功率。

2.7显示方式：彩色液晶显示屏，可预览所选切割、凝血模式作用于组织的效

果，集中显示使用器械的参数。

2.8全中文显示。

▲2.9程序设置：可储存手术程序≥8组。

2.10智能识别：器械即插即用，自动识别，显示使用器械的参数。

2.11自动监测系统：实时监测主机及配件的工作状态，有故障自动中文显示故

障信息，并有声光报警。

▲2.12氩气电极种类≥10种，包括直喷型、侧喷型、360°环喷型。氩气电极前

端具有色环标记。

2.13具备漏电流安全报警系统。

2.14具备负极板安全监测系统。

2.15低电压设计，所有电切电凝模式最高输出电压≤4500V。

2.16氩气电凝模式工作频率≤350kHz。

2.17氩气流量调节：0.1-8升/分（以0.1升/分逐步调节）。

2.18单极切割模式最大输出功率≥200W。

2.19单极凝血模式最大输出功率≥120W。

2.20双极切割模式最大输出功率≥100W。

2.21双极凝血模式最大输出功率≥110W。

▲2.22内镜切割模式最大输出功率≥380W。

2.23氩气电凝模式最大输出功率≥120W。

3.每套配置清单（包含但不限于）

3.1高频手术系统主机、1台

3.2双踏板脚踏、1个

3.3单踏板脚踏	、1个

3.4内镜单极器械连线、1根

3.5一次性带导线负极板、10片

3.6氩气刀发生器主机、1台

3.7减压阀、1个

3.8氩气电极、2支

3.9 4L氩气钢瓶、1个

3.10台车、1个

## 标的名称3：内镜消毒机

1.用途: 适用于各种型号的软式内窥镜

2.每套配置需求:主机1台、清洗连接头1套、连接进水管2根、0.2微米滤芯两只。

▲3.一次性可同步或者异步清洗两条软式内镜，两个缸体分别独立进水，独立排水，独立运行，互相不影响清洗使用。

4.具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器太脏或水压太低或太高报警；内镜漏气报警；排水受堵报警；消毒槽水位太低报警。

5.水槽内部岛式设计，消毒液箱添加消毒液量可调节，针对不同内镜，可自由添加8到12升的消毒液。

6.设备设计有旋转式喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，喷淋旋转速度可根据要求调节，喷淋可根据洗消步骤进行酶洗、消毒等步骤，可解决槽盖的清洗消毒。

▲7.采用三通道清洗消毒，全程灌流、灌气，清洗消毒无死角，使用高分子材质透明塑料盖。

8.整机的工作流程、步骤转换及工作时间均在液晶显示屏上显示，设备操作界面为≥9英寸彩色触摸屏，设备内置≥9种操作模式，包括常规洗消、早消毒、晚消毒、阳性病人消毒等。

9.测漏功能两种模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行。

10.设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%

11.具备自身消毒功能。

12.多酶与酒精壶装有可调节液位浮球，可以根据使用量的大小，自由添加。

13.开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间可调整。

14.具有消毒液使用次数记录功能。

15.设备装有读卡器，可同时刷内镜编号卡和操作人员卡。

16.具备打印功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、清洗消毒的时间日期等。

17.设备为机动门盖，有显示屏触摸开关门、红外感应脚触开门、快捷键开关门，三种方式

18.设备配置外接超级过滤器≤0.2μm。

19.采用排水泵进行强排水。

20.供水要求及压力：自来水，水量：≥40L/分；压力范围：0.2Mpa-0.5Mpa

额定电能参数 AC220V±10%，50HZ   10A

21.尺寸：宽度≥1200×深度≥600×高度≥900（mm）；消毒液储存箱容量≥12升*2只，适酶储存箱容量≥2升*2只，酒精储存箱容量≥2升*2只

## 标的名称4：纯水系统1

1.纯化水水质：

1.1符合内镜中心2017版用水新标准： WS507-2016。

1.2菌落：≤10CFU/100ML

1.3纯水电导率≤15μs/cm（25℃）

2.电源：AC 220V/50Hz

3.功率：≥3KW

4.工作环境温度范围：2-45℃

5.设备离子去除率：≥99%

6.水利用率：≥70%

7.纯水产水量：≥300L

8.控制方式：全自动控制，在线显示电导率。

9.工艺：预处理+反渗透+恒压供水系统+细菌过滤器+消毒系统。

10.预处理系统：预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成。

10.1软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥1m³/h。

10.2罐体材为835树脂。

10.3控制阀为全自动再生控制阀。

11.反渗透部分：

11.1高压泵要求：泵头材质为不锈钢，流量≥0.5m³/h，扬程≥100m。

11.2膜元件要求：脱盐率≥99%。

11.3膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜。

11.4产水量：≥300L/H/支。

11.5膜元件数量：1根/套。

12.纯化水供水系统：

12.1纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h，扬程≥30m。

12.2水箱：容积为≥200L，材质为PE，带液位装置。

12.3供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制。

系统管道：U-PVC

13.细菌过滤器：

13.1过滤器材质：304不锈钢。

13.2滤膜孔径：≤0.2μm。

14.消毒器：全自动冲洗消毒，无菌水循环管路自动定时循环。

15．反渗主机具有自动清洗保养功能。

16．具备无水安全保护功能。

17．监测可实现水质、流量、压力等在线显示。

18．具备智能平衡系统。

## 标的名称5：纯水系统2

1.用途：为内窥镜清洗消毒提供无菌纯化水。

2.产水量：≥500L/H/套（25℃）

3.水利用率：≥70%

4.脱盐率：≥ 99%

5.产水水质：

5.1符合消毒供应中心WS310.1/2/3-2016用水规范

5.2符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范用水规范

5.3纯水电导率：≤15μs/cm（25℃）

5.4菌落总数：≤10CFU/100ml；

6.全自动运行控制，自动开停机。

7.预处理系统自动冲洗及再生运行。

8.反渗主机具有自动脉冲冲洗功能。

9.具备无水保护、压力保护等安全自锁装置。

10.监测可实现水质、流量、压力等在线显示。

11.具备智能平衡系统。

12.采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率。

13.主要由预处理系统、反渗透主机及纯水供水系统、自动消毒系统组成。

14.控制阀为全自动再生控制阀。

15.反渗透系统处理方式：反渗透+自动消毒系统+循环供水

16.高压泵要求：

16.1泵体材质为不锈钢；

16.2流量：≥1 m³/h；

16.3扬程：≥150m。

17.主要系统均集成一体化。

18.纯水供水系统：

18.1由卫生级储水箱及纯水泵等组成；

18.2纯水泵要求材质为不锈钢；

18.3水箱：材质卫生级不锈钢，要求佩带呼吸器、液位装置；

18.4采用非压力包式智能恒压供水系统。

19.纯水供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制。

▲20.纯水供水管道为循环管路，带全自动无人消毒系统，具备全自动消毒及杀菌控制程序，并可设定消毒程序参数，消毒为全自动消毒，无需人员操作。

## 标的名称7：水刀

1.用途：用于消化内镜ESD、POEM、STER等手术，可完成标记、无针隆起、切割、止血等各项功能，无需更换器械。

2.技术参数：

2.1隔离介质：无菌生理盐水。

2.2水束直径：≤120um。

2.3水束压力范围：1-80Bar，连续可调。

2.4流量：3.5-55ml/min。

2.5程序存储:≥5组。

2.6启动方式：脚踏开关。

2.7液晶屏集中显示设置参数，亮度可调，报警显示。

2.8中文操作系统:中文操作界面，人机对话功能，中文故障提示功能，触摸式按键。

2.9有数据通信接口，可与其它设备整合，可与计算机连接，查询及采集手术刀设置信息及故障记录。

3.配置清单（包含但不限于）

3.1水刀主机、1台

3.2水刀脚踏开关、1个

3.3水刀泵、5个

3.4水刀器械、5个

## 标的名称8：内镜转运车

1.双层转运车

2.周转托盘*2，由高分子复合材料制成；

3.托盘尺寸：外尺寸长500mm-550mm，宽550mm-600mm；内径上方长400mm-450mm，宽450mm-500mm；内径底部长350mm-400mm，宽400mm-450mm；内深80mm-100mm；

4.车体耐腐蚀；

5.推车带硅橡胶把手；

6.转运车宽度550mm-600mm，前后距离800mm-900mm，高度900mm-1000mm。

## 标的名称9：集成式医疗器械清洗系统

（一）技术参数

1.整机结构材质、工艺设计功能要求

1.1槽体、台面、背板采用高分子复合材料一次吸塑成型。

1.2台面可承重≥90KG。

▲1.3清洗工作站采用复合板主材，耐酸碱腐蚀。提供复合板耐化学试剂1%NaOH 溶液和5% H2SO4 溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡 48 小时无可视变化。

1.4台面高度范围840-900mm，四周设计有专门防泛水边。

1.5台下柜采用非倾斜式设计。

1.6柜门板采用钢化玻璃加铝合金边框制成。

1.7清洗槽内侧底部具有米字形凸起。

1.8清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值≤2L，容量标识误差≤10%。

2.灯箱背板高度≥1600mm

3.追溯系统

3.1采用人员刷卡登录和账号密码两种登录方式。

3.2可记录本套清洗工作站清洗数据，包括洗消日期、操作人员、内镜信息、步骤名称、操作用时等。

3.3采用刷卡启动控制，刷卡追溯同时自动启动注液注气等功能。

3.4可对消毒剂检测结果进行拍照上传记录管理。可记录消毒剂种类、消毒剂效期、检测人员、检测日期、检测次数、检测结果等信息。

3.5可对进水水质检测结果进行拍照上传记录管理。可记录终末漂洗槽水质菌落数、电导率、检测人员、检测日期、检测结果等信息。

3.6支持对内镜信息进行维护，包括内镜名称、品牌、型号、钢号、资产编号、所属科室等。

3.7可统计清洗工作站的累计洗消数量、人均洗消次数、洗消平均耗时、洗消人员绩效等数据。

3.8系统安装有完整的内镜洗消教学视频，且具备视频自行录制上传功能。

4.多功能模块

4.1隐藏式设计，背部预留水气快速接头。

4.2多功能模块均配备独立电源。

4.3内部安装功能槽执行部件，实行水电分离。

5.微控制器

5.1清洗槽控制器采用防水触摸按键，显示屏≥8英寸。

5.2可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0秒-99分59秒），计时准确误差≤1%。

6.多功能灌流器/水气灌注器

6.1多功能灌流器，通过微控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程。

6.2注水装置：当供水压力为0.2-0.3MPa时，注水流量≥3.5L/min。

6.3吸引装置：流量≥2L/min，最大吸引力≥-0.04MPa。

6.4注气装置：压力范围0-0.7MPa可调。

7.酶液/消毒液注流器

7.1通过微控制器实现注水、清洗、消毒等功能，时间设定可达到99min59s。

7.2注流器：电压DC24V；最大流量≥1.3GPM（5L/min）。

7.3灌流循环入口采用≥150目的不锈钢滤网，过滤面积≥1000mm²。

8.消毒控制系统

8.1根据不同种类消毒液可自由设定浸泡时间，出厂预设至少包括常规、特殊、完结清洗模式。

8.2可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。

8.3可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示。

▲8.4回收箱容量≥30L。

9.医用空气压缩机：工作方式：工作电压：AC220V，50Hz，功率：≤600W；产气量≥60L/min，最大产气压力≥0.8 Mpa。

10.高压水气枪：采用SUS304不锈钢材料一次性成型，耐受压力0-0.8MPa。

11.空气过滤减压装置

11.1两级过滤：第一级过滤精度≤5µm，第二级过滤精度≤0.3µm。

11.2气压调节范围：0.05-0.85 Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。

▲12.净水器：过滤精度≤0.01μm，水处理量：≥300L/h。

13.清洗槽

- 13.1单方槽规格：

外尺寸≤660（左右）x770mm(前后)，槽体内尺寸≥顶部 530（左右）x430mm(前后)。

- 13.2双方槽规格：

外尺寸≤1320（左右）x770mm(前后), 单槽内尺寸≥顶部530（左右）x430mm(前后)。

13.3转角槽规格：外尺寸≤795（左右）x795mm(前后), 槽体内尺寸≥顶部480（左右）x480mm(前后) 。

14.干燥台：外尺寸≤1320（左右）x770mm(前后),台面内腔尺寸≥1280（左右）x 580mm(前后)。

（二）每套配置要求：（包含但不限于）

折叠水龙头：4套

单方槽组件：4套；

干燥台组件：1套；

侧挡板：2套；

清洗槽功能组件：1套；

漂洗槽功能组件：1套；

消毒槽功能组件：1套；

终末漂洗槽功能组件：1套；

空压机带插座：1套；

净水器：1套；

消毒透明盖组件：1套；

水气枪：2套。

## 标的名称10：冲洗泵

1.供水操作:≤20秒，到时自动停止。

2.噪声≤55dB

3.冲洗系统完全密闭，直连生理盐水瓶。

4.镜头可拆卸，泵头可拆。

5.兼任多种品牌内镜，无需另外加配转换器。

6.管件支持高温高压灭菌。

▲7.流量：最高≥450ml/min,≥10段流量设置显示,自动流量设置记忆

8.可直接放置于台车上。

9.通过脚踏开关或操作镜身上的遥控按钮，可持续送水。

10.管件支持高温高压灭菌。

## 标的名称11：内镜清洗干燥台

1.外部材料材质结构：采用钢塑材料，与内胆一体，柜内空间密闭。

2.内胆材料工艺：内胆采用高分子复合材料一体成型。

3.储存方式：柜内设计有透明高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，为上中下三件套，下部件为可升降式。

4.控制方式：微电脑液晶中文显示，操作面板为触摸屏，显示温度、湿度。智能化控制循环风消毒循环风闭式空气消毒系统，程控自动运行。

5.消毒方式：采用紫外线消毒，具有消毒累时功能，消毒时紫外线不能直接照射到内镜。

6.电源：AC220V，50Hz，功率≤100W。

7.单门柜外形尺寸：≥700x500x2000mm；单门可储存≥4条内镜。

8.每套配置清单（包含但不限于）：

1.柜体：1台。

2.高分子一次成型内胆：1只。

3.30W紫外线灯：1根。

4.微电脑控制仪表：1只。

5.循环风系统：1套。

6.LED射灯：1套。

7.挂架：1套。

8.电源线：1根。

## 标的名称12：异形喉镜

1.标准电池式手柄，金属中号，外表亚光处理

2.喉镜片采用不锈钢制造，尖端可≥70度弯曲。

3.导光采用光导纤维，纤维束≥5000束

4.可拆卸式的光纤管，可更换

5.光源采用LED灯泡

6.可用134度高温高压消毒(灯泡除外)

7.电源：采用电池供电

# 04包：脑氧饱和度监测仪

1.基本用途：用于各类急重症、围术期/麻醉、床旁的组织氧平衡监测，或用于有血流减少或无血流的手术患者。

2.适用人群：成人、儿童、新生儿、婴儿等患者人群。

3.功能要求：通过贴放无创传感器测量患者脑/其他组织区域的氧饱和度（rSO2），给临床提供必要的术中组织氧平衡信息作为参考。

4.工作原理：探头使用LED光源、光探测器，结合比尔-郎伯定律进行氧饱和度计算。

5.配置要求：需包含主机、电源适配器、信号放大器、连接线、传感器等部件。

▲6.监测部位：≥15个。

▲7.传感器：≥3种型号，有针对新生儿/婴儿/早产儿的无粘性传感器，具备复用型传感器，单个传感器包含2光源 2探测器。

8.准确性：提供数值范围 50%～100%的精确度，标准差≤3%。

▲9.光源波长：4波长,每个波长发光周期5毫秒，700-900nm。

10.屏幕和操作：彩色液晶屏，屏幕≤10英寸，不影响其他监护使用，支持按键操作。

▲11.仪器通道数：≥6通道，可同屏显示≥6个部位的rSO2读数以及趋势变化通道数量。

12.报警功能：支持数值过高/低时发出警报，可进行声光报警提示。

13.支持事件标记功能。

14.监测过程能够随时回顾之前时间点数值。

15.具备自动停止功能。

16.故障提示：传感器脱落、设备故障、信号强度弱时可分别进行提示。

17.数据导出：可支持有线或无线数据导出功能。

18.数据刷新频率：数据刷新频率最快≤2秒。

19.配套软件：设备必须支持Opfysicare科研系统，数据可导出使用。

20.数据存储：支持数据存储功能，≥800小时 。

21.数据格式：支持.PDF格式、CSV表格数据、以及可用于回顾监测过程的格式

22.设备连接：支持连接外部设备。

▲23.重量：主机+配件≤2kg。

24.语言：支持多语言选择。

25.线缆长度：≥4.5米，配置延长线。

26.电池续航：配备可充电锂电池，电池续航支持≥6小时。

▲27.图形显示：趋势图、动脉波形图

28.显示参数

28.1屏幕显示：包含组织氧饱和度%rSO2、脉搏氧饱和度%SpO2、脉率PR、通道编号、基线值BL、曲线下面积AUC、低报警值ref、趋势线、历史数值显示、故障提示、信号提示

28.2组织氧饱和度（%rSO2）：显示范围0%~100%

28.3基线值：显示当前rSO2基线值，可一键设置基线

28.4曲线下面积（AUC）：显示低于警报限的氧饱和度累积

28.5低警报限：表示%rSO2的下限报警值具备默认数值；可进行变更调整

▲28.6趋势图：纵轴显示%rSO2，0~100%；横轴时间显示可调整7.5 min~24h，支持多通道分开显示或合并显示

# 06包：微创换瓣手术器械包

## 标的名称1：微创换瓣手术器械包1

1.手术剪

1.1数量/单位：1 把

1.20技术参数：头部70°弯头工，作端长度≥25cm，尾端带调节型旋钮，直冲式管腔

1.3材质：医用不锈钢材质

1.4采用高温高压消毒方式

2.手术剪

2.1数量/单位：1 把

2.2技术参数：加强型，头部30°弯头，工作端长度≥25cm 刃长≥7mm，尾端带调节型旋钮，直冲式管腔

2.3材质：医用不锈钢材质

2.4采用高温高压消毒方式

3.医用镊

3.1数量/单位：1 把

3.2技术参数：DeBakey工作端长度≥25cm，直头，窄型，头部1.5x11mm, 1x2齿尾端带调节型旋钮，直冲式管腔

3.3材质：医用不锈钢材质

3.4采用高温高压消毒方式

4.持针器

4.1数量/单位：1 把

4.2技术参数：工作端长度≥25cm，直头，带锁扣，TC镶片，夹持2/0-4/0缝针，尾端带调节型旋钮，直冲式管腔

4.3材质：医用不锈钢材质

4.4采用高温高压消毒方式

5.持针器

5.1数量/单位：1 把

5.2技术参数：工作端长度≥25cm，弯头，带锁扣，TC镶片，夹持2/0-4/0缝针，尾端带调节型旋钮，直冲式管腔

5.3材质：医用不锈钢材质

5.4采用高温高压消毒方式

6.持针器

6.1数量/单位：1 把

6.2技术参数：工作端长度≥25cm，短吻推结，尾端带调节型旋钮，按压关闭式，直冲式管腔

6.3材质：医用不锈钢材质

6.4采用高温高压消毒方式

7.血管钳

7.1数量/单位：1 把

7.2技术参数：总长度≥34cm，工作端长度90/75mm±2mm， Debakey无创伤齿形

7.3材质：医用不锈钢材质

7.4采用高温高压消毒方式

8.外科牵开器

8.1数量/单位：1 把

8.2技术参数：2x2叶片，双关节，叶片尺寸36x38mm 和36x52mm

8.3材质：医用不锈钢材质

8.4采用高温高压消毒方式

9.外科牵开器

9.1数量/单位：1 套

9.2技术参数：6只叶片规格35x40mm、35x60mm、35x50mm、45x50mm、45x60mm、45x70mm，长短支撑杆各1，施夹钳1把

9.3材质：医用不锈钢材质

9.4采用高温高压消毒方式

10.外科牵开器

10.1数量/单位：1 套

10.2技术参数：L型把，工作端≥50cm

10.3材质：医用不锈钢材质

10.4采用高温高压消毒方式

11.消毒灭菌盒

11.1数量/单位：1 个

11.2技术参数：长宽高≥478x203x130mm

11.3材质：医用不锈钢材质

11.4采用高温高压消毒方式

## 标的名称2：微创换瓣手术器械包2

1.神经和心血管手术器械-胸骨牵开器

1.1数量/单位：1件

1.2材质：医用不锈钢材质

1.3技术参数：3组可替换叶片,最大牵开长度≥165mm,臂长≥115mm,大叶片≥深度67*宽度36mm,中叶片深度≥53*宽度36mm，小叶片深度≥36*宽度36mm，套装内共7件

1.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.5采用高温高压消毒方式

2.神经和心血管手术器械-胸腔组织钳

2.1数量/单位：1件

2.2材质：医用不锈钢材质

2.3技术参数：头端1x2无损齿，头端工作距离≥70mm，长度≥310mm

2.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

2.5采用高温高压消毒方式

3.神经和心血管手术器械-胸腔组织钳

3.1数量/单位：1件

3.2材质：医用不锈钢材质

3.3技术参数：头端1x2无损齿，头端工作距离≥90mm，长度≥310mm

3.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

3.5采用高温高压消毒方式

4.神经和心血管手术器械-二尖瓣膜拉钩

4.1数量/单位：1件

4.2材质：医用不锈钢材质

4.3技术参数：≥35*35mm, 包含 1把手柄和1把夹钳,6个叶片。夹钳长度≥255mm,夹持直径≥6mm，手柄长度≥180mm，套装内共8件

4.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

4.5采用高温高压消毒方式

5.神经和心血管手术器械-胸腔心血管外科用持针钳

5.1数量/单位：1件

5.2材质：医用不锈钢材质

5.3技术参数：头端碳化钨镶片，直头，夹持0-0到4-0针，长度≥360mm

5.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

5.5采用高温高压消毒方式

6.神经和心血管手术器械-胸腔心血管外科用持针钳

6.1数量/单位：1件

6.2材质：医用不锈钢材质

6.3技术参数：头端碳化钨镶片，弯头,夹持0-0到4-0针，长度≥360mm

6.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

6.5采用高温高压消毒方式

7.神经和心血管手术器械-胸腔心血管外科用持针钳

7.1数量/单位：1件

7.2材质：医用不锈钢材质

7.3技术参数：头端钻石粉涂层，直头,夹持5-0到6-0针，长度≥360mm

7.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

7.5采用高温高压消毒方式

8.神经和心血管手术器械-胸腔组织镊

8.1数量/单位：1件

8.2材质：医用不锈钢材质

8.3技术参数：RESANO齿，头端3.0x15mm,长度≥360mm

8.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

8.5采用高温高压消毒方式

9.神神经和心血管手术器械-胸腔组织镊

9.1数量/单位：1件

9.2材质：医用不锈钢材质

9.3技术参数：DeBakey无损齿, 双开口，头端2.8mm, 长度≥360mm

9.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

9.5采用高温高压消毒方式

10.神经和心血管手术器械-胸腔组织镊

10.1数量/单位：1件

10.2材质：医用不锈钢材质

10.3技术参数：DeBakey无损齿, 双开口，头宽 1.5mm, 长度≥360mm

10.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

10.5采用高温高压消毒方式

11.神经和心血管手术器械-胸腔心血管外科用剪

11.1数量/单位：1件

11.2材质：医用不锈钢材质

11.3技术参数：头端角度15°,刃片加强加厚型 ，长度≥360mm

11.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

11.5采用高温高压消毒方式

12.神经和心血管手术器械-胸腔心血管外科用剪

12.1数量/单位：1件

12.2材质：医用不锈钢材质

12.3技术参数：头端角度30°,刃片加强加厚型，长度≥360mm

12.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

12.5采用高温高压消毒方式

13.神经和心血管手术器械-胸腔心血管外科用剪

13.1数量/单位：1件

13.2材质：医用不锈钢材质

13.3技术参数：头端角度50°，刃片加强加厚型，长度≥360mm

13.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

13.5采用高温高压消毒方式

14.基础外科手术器械-打结器

14.1数量/单位：1件

14.2材质：医用不锈钢材质

14.3技术参数：头端≥45°，长度≥360mm

14.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

14.5采用高温高压消毒方式

15.基础外科手术器械-拉钩

15.1数量/单位：1件

15.2材质：医用不锈钢材质

15.3技术参数：加强型，圆柄，长度≥360mm

15.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

15.5采用高温高压消毒方式

16.基础外科手术器械-手术刀柄

16.1数量/单位：1件

16.2材质：医用不锈钢材质

16.3技术参数：star手柄，订制款，可左右调节角度，尾端拉杆手环控制，长≥300mm

16.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

16.5采用高温高压消毒方式

17.器械盒

17.1数量/单位：1件

17.2技术参数：微创双层器械盒≥460*280*75mm

17.3表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

17.4采用高温高压消毒方式

17.5材质：医用不锈钢材质

## 标的名称3：微创换瓣手术器械包3

1.显微组织镊

- 1.1 数量1把；

1.2 用途：用于显微手术时夹持、分离组织或夹持缝针；

1.3 技术参数：Debakey齿直型镊口，头宽2.8mm，中心免冲洗后置可调节，工作距离≥200mm，长度≥330mm；

1.4 材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

1.5 可高温高压消毒；

2.显微剪

- 2.1数量1把；

- 2.2用途：用于显微手术中剪切人体组织、皮肤等；

- 2.3技术参数：15°角弯刃，中心免冲洗后置可调节，工作距离≥250mm，长度≥380mm；

- 2.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4112不锈钢制造（硬度50-58HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 2.5可高温高压消毒；

3.显微持针钳

- 3.1数量1把；

- 3.2用途：用于显微手术时钳取组织或者器械；

- 3.3技术参数：TC镶片钳口，中心免冲洗后置可调节，工作距离≥180mm，长度≥310mm，夹持2-0针；

- 3.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 3.5可高温高压消毒；

4.显微持针钳

- 4.1数量1把；

- 4.2用途：用于显微手术时钳取组织或者器械；

- 4.3技术参数：TC镶片钳口，中心免冲洗后置可调节，工作距离≥250mm，长度≥380mm，夹持2-0针；

- 4.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 4.5可高温高压消毒；

5.组织拉钩

- 5.1数量1把；

- 5.2用途：用于外科手术时对缝合线进行打结操作；

- 5.3技术参数：推结器，中心免冲洗后置可调节，长度≥350mm，用于2-0线；

- 5.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 5.5可高温高压消毒；

6.结扎钳

- 6.1数量1把；

- 6.2用途：用于外科手术时夹持钛夹对组织或血管进行夹闭；

- 6.3技术参数：钛夹钳，黄钉，小号，长度≥330mm；

- 6.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 6.5可高温高压消毒；

7.结扎钳

- 7.1数量1把；

- 7.2用途：用于外科手术时夹持钛夹对组织或血管进行夹闭；

- 7.3技术参数：钛夹钳，蓝钉，中号，长度≥330mm；

- 7.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 7.5可高温高压消毒；

8.止血钳

- 8.1数量1把；

- 8.2用途：用于手术中供夹持人体内血管、组织止血；

- 8.3技术参数：阻断钳，1x2 Debakey齿微弯钳口，环柄把，长度≥325mm；

- 8.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 8.5可高温高压消毒；

9.止血钳

- 9.1数量1把；

- 9.2用途：用于手术中供夹持人体内血管、组织止血；

- 9.3技术参数：直角钳，长度≥340mm，齿长≥20mm；

- 9.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 9.5可高温高压消毒；

10.拉钩装置器

- 10.1数量1套；

- 10.2用途：床旁辅助系统组件，方便手术操作；

- 10.3技术参数：由固定拉杆，环柄把辅助钳，调解活动叶片辅助钳以及可打开拉钩叶片；

- 10.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4301不锈钢制造，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

- 10.5可高温高压消毒；

11.组织拉钩

- 11.1数量1把；

- 11.2用途：用于外科手术时对缝合线进行打结操作；

- 11.3技术参数：用于腱索测量，工作距离≥205mm，长度≥340mm；

- 11.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 11.5可高温高压消毒；

12.组织拉钩

- 12.1数量1把；

- 12.2用途：用于外科手术时对缝合线进行打结操作；

- 12.3技术参数：钩线器，长度≥340mm，φ2.5mm，钝；

- 12.4材质:采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 12.5可高温高压消毒；

13.组织拉钩

- 13.1数量1把；

- 13.2用途：用于外科手术时对缝合线进行打结操作；

- 13.3技术参数：神经拉钩，长度≥350mm；

- 13.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 13.5可高温高压消毒；

14.手术刀

- 14.1数量1把；

- 14.2用途：增加手术刀长度；

- 14.3技术参数：长度≥350mm；

- 14.4材质：采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求；

- 14.5可高温高压消毒。

## 标的名称4：微创换瓣手术器械包4

1.胸骨牵开器

1.1数量/单位：1套；

1.2材质：医用不锈钢材质；

1.3技术参数：3组可替换叶片,最大牵开长度≥165mm,臂长≥115mm,大叶片≥深度67*宽度36mm,中叶片≥深度53*宽度36mm，小叶片≥深度36*宽度36mm，套装内共7件；

1.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.5采用高温高压消毒方式。

2.胸腔组织钳

2.1数量/单位：1 把。

2.2材质：医用不锈钢材质。

2.3技术参数：头端1x2无损齿，头端工作距离≥70mm，长度≥310mm。

2.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

2.5采用高温高压消毒方式。

3.胸腔组织钳

3.1数量/单位：1 把

3.2材质：医用不锈钢材质。

3.3技术参数：头端1x2无损齿，头端工作距离≥90mm，长度≥310mm。

3.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

3.5采用高温高压消毒方式。

4.二尖瓣膜拉钩。

4.1数量/单位：1 套

4.2材质：医用不锈钢材质

4.3技术参数：35*35mm, 包含 1把手柄和1把夹钳,6个叶片。夹钳长度≥255mm,夹持直径6mm，手柄长度≥180mm，套装内共8件。

4.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

4.5采用高温高压消毒方式。

5.胸腔心血管外科用持针钳。

5.1数量/单位：1 把

5.2材质：医用不锈钢材质

5.3技术参数：头端碳化钨镶片，直头，夹持0-0到4-0针，长度≥360mm

5.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

5.5采用高温高压消毒方式

6.胸腔心血管外科用持针钳

6.1数量/单位：1 把

6.2材质：医用不锈钢材质

6.3技术参数：头端碳化钨镶片，弯头,夹持0-0到4-0针，长度≥360mm

6.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

6.5采用高温高压消毒方式

7.胸腔心血管外科用持针钳

7.1数量/单位：1 把

7.2材质：医用不锈钢材质

7.3技术参数：头端钻石粉涂层，直头,夹持5-0到6-0针，长度≥360mm

7.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

7.5采用高温高压消毒方式

8.胸腔组织镊

8.1数量/单位：1 把

8.2材质：医用不锈钢材质

8.3技术参数：RESANO齿，头端3.0x15mm,长度≥360mm

8.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

8.5采用高温高压消毒方式

9.胸腔组织镊

9.1数量/单位：1 把

9.2材质：医用不锈钢材质

9.3技术参数：DeBakey无损齿, 双开口，头端2.8mm, 长度≥360mm

9.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

9.5采用高温高压消毒方式

10.胸腔组织镊

10.1数量/单位：1 把

10.2材质：医用不锈钢材质

10.3 技术参数：DeBakey无损齿, 双开口，头宽 1.5mm, 长度≥360mm

10.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

10.5采用高温高压消毒方式

11.胸腔心血管外科用剪

11.1数量/单位：1 把

11.2材质：医用不锈钢材质

11.3技术参数：头端角度15°,刃片加强加厚型 ，长度≥360mm

11.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

11.5采用高温高压消毒方式

12.胸腔心血管外科用剪

12.1数量/单位：1 把

12.2材质：医用不锈钢材质

12.3技术参数：头端角度30°,刃片加强加厚型，长度≥360mm

12.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

12.5采用高温高压消毒方式

13.胸腔心血管外科用剪

13.1数量/单位：1 把

13.2材质：医用不锈钢材质。

13.3技术参数：头端角度50°，刃片加强加厚型，长度≥360mm。

13.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

13.5采用高温高压消毒方式。

14.打结器

14.1数量/单位：1 把

14.2材质：医用不锈钢材质。

14.3技术参数：头端45°，长度≥360mm。

14.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

14.5采用高温高压消毒方式。

15.拉钩

15.1数量/单位：1 把

15.2材质：医用不锈钢材质。

15.3技术参数：加强型，圆柄，长度≥360mm。

15.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

15.5采用高温高压消毒方式。

16.手术刀柄

16.1数量/单位：1 把

16.2材质：医用不锈钢材质。

16.3技术参数：star手柄，长≥300mm。

16.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

16.5采用高温高压消毒方式。

17.微创双层器械消毒盒。

17.1数量/单位：1 套

17.2技术参数：微创双层器械盒≥460*280*75mm。

17.3表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

17.4采用高温高压消毒方式。

17.5材质：医用不锈钢材质。

## 标的名称5：微创换瓣手术器械包5

- 显微组织镊

1.1数量：1把。

1.2 技术参数：1x2 Debakey齿直型镊口，头宽2.8mm，工作距离≥200mm，长度≥325mm。

1.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

1.4 采用高温高压消毒方式。

2.显微组织镊

2.1数量：1把。

2.2 技术参数：2x3 Debakey齿直型镊口，头宽5mm，工作距离≥250mm，长度≥375mm。

2.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

2.4 采用高温高压消毒方式。

3. 显微剪

3.1数量：1把。

3.2技术参数：角弯刃，15°，工作距离≥180mm，长度≥305mm。

3.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

3.4 采用高温高压消毒方式。

4. 显微剪

4.1数量：1把。

4.2 技术参数：角弯刃，45°，工作距离≥250mm，长度≥375mm。

4.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

4.4 采用高温高压消毒方式。

- 显微持针钳

5.1 数量：1把。

5.2 技术参数：TC镶片钳口，夹持2-0针，头宽2.5mm，工作距离≥180mm，长度≥310mm。

5.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

5.4 采用高温高压消毒方式。

- 显微持针钳

6.1数量：1把。

6.2 技术参数：TC镶片钳口，头宽2.5mm，夹持2-0针，工作距离≥250mm，长度≥380mm。

6.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

6.4采用高温高压消毒方式。

- 器械钳

7.1数量：1把。

7.2技术参数：推结器，用于2-0~4-0针，长度≥350mm。

7.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

7.4 采用高温高压消毒方式。

8. 施夹钳（不带夹）

8.1数量：1把。

8.2 技术参数：微创用钛夹钳，红钉，小号，长度≥330mm。

8.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4a级。

8.4 采用高温高压消毒方式。

9. 施夹钳（不带夹）

9.1数量：1把。

9.2 技术参数：微创用钛夹钳，蓝钉，中号，长度≥330mm。

9.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4a级。

9.4 采用高温高压消毒方式。

10. 无损伤动/静脉阻断钳

10.1 数量：1把。

10.2 技术参数：阻断钳，1x2 Debakey齿微弯钳口，环柄把，长度≥320mm。

10.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

10.4 采用高温高压消毒方式。

11.无损伤动/静脉阻断钳

11.1 数量：1把。

11.2 技术参数：直角钳，齿长≥20mm，长度≥340mm。

11.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

11.4 采用高温高压消毒方式。

12.腹腔用拉钩装置器

12.1 数量：1套。

12.2 技术要求：由固定拉杆，环柄把辅助钳，调解活动叶片辅助钳以及可打开拉钩叶片。

12.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

12.4 采用高温高压消毒方式。

13. 胸腔心血管用手术测量尺

13.1数量：1把。

13.2 技术参数：用于腱索测量，工作距离≥205mm，长度≥340mm。

13.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

13.4 采用高温高压消毒方式。

14.器械钳

14.1数量：1把。

14.2 技术参数：钩线器，φ2.5mm，钝，长度≥340mm。

14.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

14.4 采用高温高压消毒方式。

15.组织拉钩

15.1数量：1把。

15.2 技术参数：神经拉钩，长度≥350mm。

15.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

15.4 采用高温高压消毒方式。

16.组织拉钩

16.1数量：1把。

16.2 参数：长度≥350mm。

16.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

16.4 采用高温高压消毒方式。

17. 外科牵开器

17.1 数量：1套。

17.2 技术参数：牵开距离≥120mm，臂长≥100mm。

17.3 材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

17.4 采用高温高压消毒方式。

# 07包：微创搭桥手术器械包

## 标的名称1：微创搭桥手术器械包1

1.牵开器

1.1数量/单位：1 套

1.2材质：医用不锈钢材质

1.3技术参数：

1.3.1底座≥40*135mm,微创搭桥取乳内专用胸骨牵开器套装，含床旁主力臂、直形横臂、横齿臂、万向转换头、单拉钩、双齿乳内拉钩；

1.3.2床旁主力臂长度≥760mm、直径≤25mm，直形横臂≥490mm、直径≤12.5mm,横齿臂长度≥290mm，万向转换头长≥95mm、大孔径≥25.5mm、小孔径≥12.7mm,双头拉钩深度≥95mm，拉钩宽度≥15mm,单头拉钩长度≥115mm，牵开器最大牵开长度≥75mm，大叶片110*50mm，小叶片45*40mm，共9件；

1.3.3装置可满足微创多支冠脉搭桥手术，可满足正开胸冠脉搭桥取双乳内动脉手术；

1.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.5采用高温高压消毒方式。

2.胸骨牵开器

2.1数量/单位：1套

2.2材质：医用不锈钢材质。

2.3技术参数：3组可替换叶片,最大牵开长度≥165mm,臂长≥115mm,大叶片深度≥67*宽度36mm,中叶片深度≥53*宽度36mm，小叶片深度≥36*宽度36mm。

2.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.5采用高温高压消毒方式。

3.桌臂

3.1数量/单位：1 套

3.2材质：医用不锈钢材质，头端一侧内置航空级高分子材料，可完全拆卸分离；

3.3技术参数：头端可牵开0-15mm, 总长度≥795mm, 底端长度≥310mm，中间长度≥205mm，上端长度280mm,头端长度≥135mm，底座高≥75*宽≥45*长≥80mm；

3.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

3.5采用高温高压消毒方式

4.胸腔心血管外科用持针钳

4.1数量/单位：1 把

4.2材质：医用不锈钢材质，头端碳化钨镶片；

4.3技术参数：直头，缩窄型,头端1*10mm，长度≥300mm，适用于5/0到6/0的针；

4.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

4.5采用高温高压消毒方式。

5.胸腔心血管外科用持针钳

5.1数量/单位：1 把

5.2材质：医用不锈钢材质，头端金刚砂涂层

5.3技术参数：直头，窄弯，长度≥300mm，直径3mm，适用于6/0-8/0的针

5.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

5.5采用高温高压消毒方式

6.胸腔组织镊

6.1数量/单位：1 把

6.2材质：医用不锈钢材质；

6.3技术参数：DeBakey无损齿, 头宽1.5mm, Ø3.4mm,长度≥300mm；

6.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

6.5采用高温高压消毒方式。

7.胸腔组织镊

7.1数量/单位：1 把

7.2材质：医用不锈钢材质

7.3技术参数：圈形,头端金刚砂涂层，头宽1.0mm, 直径3.4mm,单侧开口，长度≥300mm

7.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

7.5采用高温高压消毒方式

8.胸腔心血管外科用持针钳

8.1数量/单位：1 把

8.2材质：医用不锈钢材质，头端碳化钨镶片

8.3技术参数：弯头,夹持0-0到4-0针，长度≥360mm

8.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

8.5采用高温高压消毒方式

9.胸腔组织镊

9.1数量/单位：1 把

9.2材质：医用不锈钢材质

9.3技术参数：前端杆6cm处弯30°，杆直径3mm，头宽1.5mm Debakey齿, 长度≥300mm

9.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

9.5采用高温高压消毒方式

10.胸腔组织镊

10.1数量/单位：1 把

10.2材质：医用不锈钢材质

10.3 技术参数：DeBakey无损齿, 双开口，头宽 1.5mm, 长度≥360mm

10.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

10.5采用高温高压消毒方式

11.胸腔心血管外科用剪

11.1数量/单位：1 把

11.2材质：医用不锈钢材质

11.3技术参数：头端角度30°,刃片精细型，长度≥360mm

11.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

11.5采用高温高压消毒方式

12.打结器

12.1数量/单位：1 把

12.2材质：医用不锈钢材质

12.3技术参数：45°, 直径3.4mm，长度≥300mm

12.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

12.5采用高温高压消毒方式

13.血管钳

13.1数量/单位：1 把

13.2材质：医用不锈钢材质

13.3技术参数：DeBakey无损齿，S型，钳口30*36mm,弓部25mm,圆弧形，弯头，后身圆弧过渡，全长≥22cm

13.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

13.5采用高温高压消毒方式

14.血管钳

14.1数量/单位：1 把

14.2材质：医用不锈钢材质

14.3技术参数：DeBakey无损齿，S型，钳口30*36mm,弓部25mm,圆弧形，弯头，后身圆弧过渡，全长≥25cm

14.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

14.5采用高温高压消毒方式

15.拉钩

15.1数量/单位：1 把

15.2材质：医用不锈钢材质

15.3技术参数：勾线器，≥300mm

15.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

15.5采用高温高压消毒方式

16.银夹钳

16.1数量/单位：1 把

16.2材质：医用不锈钢材质

16.3技术参数：小号，头端弯15度，长度≥360mm

16.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

16.5采用高温高压消毒方式。

17.银夹钳

17.1数量/单位：1 把

17.2材质：医用不锈钢材质。

17.3技术参数：小号，头端弯15度，长度≥350mm。

17.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

17.5采用高温高压消毒方式。

18.银夹钳

18.1数量/单位：1 把

18.2材质：医用不锈钢材质。

18.3技术参数：中号，头端弯15度，长度≥360mm。

18.4表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

18.5采用高温高压消毒方式。

19.皮肤组织穿孔器。

19.1数量/单位：1 把

19.2材质：医用不锈钢材质。

19.3组成：由冲头及手柄组成，手柄包括套筒、按手、弹簧。

19.4技术参数：头端直径3.5mm，长≥25cm。

19.5表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

19.6采用高温高压消毒方式。

20.微创双层器械消毒盒。

20.1数量/单位：1 套

20.2技术参数：双层器械盒≥460*280*75mm。

20.3表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理。

20.4采用高温高压消毒方式。

## 标的名称2：微创搭桥手术器械包2

1.持针器

1.1数量/单位：1 把

1.2技术参数：工作端长≥17cm、弯头、带锁扣、TC 2.7mm

1.3材质：医用不锈钢材质

1.4采用高温高压消毒方式

2	手术剪

2.1数量/单位：1 把

2.2技术参数：Potts 头部125°、工作端长≥17cm、刃长4mm、刃宽3mm

2.3材质：医用不锈钢材质

2.4采用高温高压消毒方式

3	手术剪

3.1数量/单位：1 把

3.2技术参数：工作端长≥25cm、微弯

3.3材质：医用不锈钢材质

3.4采用高温高压消毒方式

4	医用镊

4.1数量/单位：1 把

4.2技术参数：头部1.0 x 10mm、带齿、工作端长≥17cm

4.3材质：医用不锈钢材质

4.4采用高温高压消毒方式

5.外科牵开器

5.1数量/单位：1 把

5.2技术参数：IMA Crane 桌臂

5.3材质：医用不锈钢材质

5.4采用高温高压消毒方式

6.外科牵开器

6.1数量/单位：1 把

6.2技术参数：IMA Crane 横臂

6.3材质：医用不锈钢材质

6.4采用高温高压消毒方式

7.外科牵开器

7.1数量/单位：1 把

7.2技术参数：IMA Crane 起重器

7.3材质：医用不锈钢材质

7.4采用高温高压消毒方式

8.外科牵开器

8.1数量/单位：1 把

8.2技术参数：IMAgate 主体

8.3规格：医用不锈钢材质

8.4采用高温高压消毒方式

9.外科牵开器

9.1数量/单位：1 把

9.2技术参数：IMAgate 带孔≥32mm

9.3材质：医用不锈钢材质

9.4采用高温高压消毒方式

10.外科牵开器

10.1数量/单位：1 把

10.2技术参数：IMAgate 叶片 ≥45x33mm

10.3材质：医用不锈钢材质

10.4采用高温高压消毒方式

11.止血钳

11.1数量/单位：1 把

11.2技术参数：Clip Applying 工作端长≥25cm 适用小号钛钉

11.3材质：医用不锈钢材质

11.4采用高温高压消毒方式

12.医用镊

12.1数量/单位：1 把

12.2技术参数：DeBakey Mini 头部1mm、直头、工作端长≥17cm

12.3材质：医用不锈钢材质

12.4采用高温高压消毒方式

13.血管钳

13.1数量/单位：1 把

13.2技术参数：Lambert-Kay 血管钳、头部1×2齿

13.3材质：医用不锈钢材质

13.4采用高温高压消毒方式

14.持针器

14.1数量/单位：1 把

14.2技术参数：工作端长≥17cm、头部3mm

14.3材质：医用不锈钢材质

14.4采用高温高压消毒方式

15	持针器

15.1数量/单位：1 把

15.2技术参数：头部1.5mm、长≥35.5cm

15.3材质：医用不锈钢材质

15.4采用高温高压消毒方式

16.套管针和打孔器

16.1数量/单位：1 把

16.2技术参数：可重复使用、长≥25cm、内径4.0mm

16.3材质：医用不锈钢材质

16.4采用高温高压消毒方式

17.消毒灭菌盒

17.1数量/单位：1 把

17.2技术参数：长宽高≥475x200x130mm

17.3材质：医用高分子塑料

17.4采用高温高压消毒方式

18.消毒灭菌盒

18.1数量/单位：1 把

18.2技术参数：长宽高≥590x290x100mm

18.3材质：医用不锈钢材质

18.4采用高温高压消毒方式

19.消毒灭菌盒附件

19.1数量/单位：1 把

19.2技术参数：长宽高≥485x255x70mm,

19.3材质：医用不锈钢材质

19.4采用高温高压消毒方式

20.消毒灭菌盒附件

20.1数量/单位：1 把

20.2技术参数：长宽≥440x230mm、带孔

20.3材质：硅胶

20.4采用高温高压消毒方式

## 标的名称3：微创搭桥手术器械包3

1.腹腔用拉钩装置器

1.1数量：1把。

1.2技术参数：弧形杆，全长≥510mm。

1.3材质：采用医用不锈钢材质

1.4采用高温高压消毒方式。

2.腹腔用拉钩装置器

2.1数量：1把。

2.2技术参数：旋转臂组件，立轴长≥580mm, 横轴长≥220mm。

2.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

2.4 采用高温高压消毒方式。

3.腹腔用拉钩装置器

3.1数量：1把。

3.2技术参数：主体立柱，全长≥580mm。

3.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

3.4采用高温高压消毒方式。

4.腹腔用拉钩装置器

4.1数量：2把。

4.2技术参数：支撑链接锁紧装置器，高度≥60mm,操作固定宽度≥35mm。

4.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

4.4采用高温高压消毒方式。

5.腹腔用拉钩装置器

5.1数量：2把。

5.2技术参数：连接支撑器,带锁紧装置，连接柱长≥55mm。

5.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

5.4采用高温高压消毒方式。

6.腹腔用拉钩装置器

6.1数量：2把。

6.2技术参数：手摇式牵开器（配套拉钩装置器使用），带钢丝绳，牵引钩，宽≥145mm。

6.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

6.4 采用高温高压消毒方式。

7.腹腔用拉钩装置器

7.1数量：2把。

7.2技术参数：手摇式牵开器（配套拉钩装置器使用），立轴长≥300mm，横轴长≥230mm。

7.3材质：采用医用不锈钢材质。

7.4 采用高温高压消毒方式。

8.外科牵开器

8.1数量：1套。

8.2技术参数：牵开器距离≥155mm，臂长≥55mm。

8.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

8.4采用高温高压消毒方式。

9.无损伤动/静脉阻断钳

9.1数量：1把。

9.2技术参数：DeBakey 齿C型弯头钳口,侧壁钳，握把式,不可拆卸型,钳口长≥50mm,长度≥330mm。

9.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

9.4采用高温高压消毒方式。

10.无损伤动/静脉阻断钳

10.1 数量：1把。

10.2技术参数：环柄把辅助钳，长度≥385mm。

10.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

10.4采用高温高压消毒方式。

11.皮肤组织穿孔器

11.1数量：1把。

11.2技术参数：打孔器，φ≤4.0mm，角度≥135°，长度≥310mm。

11.3材质：采用医用不锈钢材质。

11.4 采用高温高压消毒方式。

12.显微组织镊

12.1数量：1把。

12.2技术参数：微创用显微组织镊，无损伤Debakey齿，1x2 AG，直头，工作距离≥200mm，长度≥325mm。

12.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

12.4 采用高温高压消毒方式。

13.显微组织镊

13.1数量：1把。

13.2技术参数：1x2 Debakey齿直型镊口，头宽≥1.5mm，工作距离≥180mm，长度≥305mm。

13.3 采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

13.4 采用高温高压消毒方式。

14.显微组织镊

14.1数量：1把。

14.2技术参数：微创用显微组织镊，工作距离≥200mm，长度≥325mm。

14.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

14.4 采用高温高压消毒方式。

15.显微剪

15.1数量：1把。

15.2技术参数：角弯刃，弯曲15°，工作距离≥180mm，长度≥305mm。

15.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

15.4 采用高温高压消毒方式。

16. 显微持针钳

16.1数量：1把。

16.2技术参数：微创用持针钳，钻石粉末涂层钳口，直头，推荐夹持7-0针或更小，工作距离≥150 mm，长度≥280mm。

16.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

16.4 采用高温高压消毒方式。

17.显微持针钳

17.1数量：1把。

17.2技术参数：碳化钨镶片钳口，弯头，夹持2-0针，工作距离≥180 mm，长度≥310mm。

17.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

17.4采用高温高压消毒方式。

18.显微持针钳

18.1 数量：1把。

18.2技术参数：微创用持针钳，钻石粉末涂层钳口，弯头，推荐夹持2-0针或更小，工作距离≥250 mm，长度≥380mm。

18.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

18.4 采用高温高压消毒方式。

19.施夹钳（不带夹）

19.1数量：1把。

19.2技术参数：微创用钛夹钳，红钉，小号，长度≥330mm。

19.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4a级。

19.4 采用高温高压消毒方式。

20.施夹钳（不带夹）

20.1数量：1把。

20.2技术参数：微创用钛夹钳，蓝钉，中号，长度≥330mm。

20.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4a级。

20.4 采用高温高压消毒方式。

21. 器械钳

21.1 数量：1把。

21.2技术参数：推结器，用于5-0线，长度≥350mm。

21.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

21.4 采用高温高压消毒方式。

22.手术刀柄

22.1数量：1把。

22.2技术参数：手术刀柄，长度≥200mm。

22.3 采用医用不锈钢材质，1.4021不锈钢制造（硬度40-48HRC)，耐腐蚀性能符合ISO 13402-2000中医用器械耐腐蚀性能要求。

22.4 采用高温高压消毒方式。

23.组织拉钩

23.1 数量：1把。

23.2技术参数：神经拉钩，长度≥350mm。

23.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

23.4 采用高温高压消毒方式。

24.器械钳

24.1 数量：1把。

24.2技术参数：钩线器，钝，φ2.5mm，长度≥340mm。

24.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

24.4 采用高温高压消毒方式。

25.腹腔用拉钩装置器

25.1数量：1把。

25.2技术要求：L型杆单臂。

25.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

25.4采用高温高压消毒方式。

26.腹腔用拉钩装置器

26.1数量：1把。

26.2技术参数：底座≥35mm，圆孔≥60mm。

26.3材质：采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

26.4采用高温高压消毒方式。