- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 包名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伽玛刀设备更换放射源 | 1 | 761.98704 | 负责192枚Co-60放射源的购置及安装 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京天坛医院为伽玛刀设备更换放射源选择供应商

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

实施时间：最终服务商在采购人要求的时间内进行钴源更换服务

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件：详见合同文本

- 技术要求

（一）、基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为北京天坛医院伽玛刀设备更换放射源项目选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

（二）、服务内容及要求

一、供应商要求

★1、供应商具备使用或销售I类放射源（含Co-60）资质,有国家环境保护部颁发的《辐射安全许可证》并提供证明文件；

二、服务内容：

1、如供应商提供的Co-60放射源为进口产品，负责Co-60放射源外贸进出口相关工作。提供原出口方负责从最终用户回收放射源的承诺文件复印件。

2、负责192枚Co-60放射源的购置及安装。

▲3、负责办理Co-60新、旧放射源及相关容器、存储、运输等各项手续及缴纳相关费用，包括但不限于关税（如为进口产品）、增值税、存储费、运输费、环评费等。

4、协助办理关于此次更换放射源的审批工作。

5、负责放射源运输、检测等相关工作。

▲6、具备医科达伽玛刀Co-60源拆除及更换新Co-60源的能力。

7、具备专业换Co-60源工具，如机械手, 空铅罐等防漏射安全工具。

▲8, 最终服务商在更换Co-60源后需进行数据校准，指标达到出厂标准；提供放射源的检测报告,指标应达到国家标准。

9、最终服务商在甲方要求的时间内进行钴源更换服务。

10.与使用单位签订废旧放射源返回合同。

三、钴源技术参数

▲1、放射源初装时总活度：（5,100～6,300 ）Ci ，即(1.86～2.33 ）×1014 Bq。

▲2、放射源数量：192枚。

▲3、初装机时焦点剂量率：≥3 Gy/min 。

4、系统的放射治疗等中心点的剂量误差≤5%。

5、使用最大准直器（16mm）、在球形模体80mm深处水中的吸收剂量率均≥3 Gy/min。