# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 防褥疮气垫 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 除颤监护仪 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 显微镜 | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 血库专用离心机 | 1 | 否 |
|  | 2-5 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 1 | 是 |

- 二、商务要求

★1. 实施的期限和地点

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后一个月内。

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点

- 付款条件（进度和方式）

- 合同签订后采购人向中标供应商支付合同金额的50%，货到指定地点验收合格后支付合同金额的50%。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

02包：防褥疮气垫：1年；除颤监护仪：5年；显微镜：5年；血库专用离心机：5年；

全自动细菌分枝杆菌培养监测系统：5年。

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目2-1：防褥疮气垫

- 一、用途：

- 用于长期卧床患者预防压疮。

二、技术参数：

1.1床垫气条使用材料：尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.40mm，气条材料符合生物兼容检测要求（提供检测报告）。

1.2气条数量≥16条，带喷气微孔气条数量≥8条，两管波动功能。

1.3. 具备尼龙底席拉链式PU涧棉床罩，床罩材料符合CA117阻燃防火标准（提供检测报告）。

1.4.每套配备用气条≥1条，最大承受重量≥150kg。

1.5具有CPR快速放气功能，头部3条气条保持充气状态。

1.6.床席充气后尺寸（长*宽*高）：≥200*85*12CM。

1.7.交替波动周期：10-12分钟。

1.8主机带快速接头与床席输气管快速接头对接。

1.9. 具备低压报警功能，带静态功能按键。

1.10.主机工作电压、频率：220V、50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟。

三、配置清单

1.床席 1张

2.主机 1只

3.备用气条1条

品目2-2：除颤监护仪

1.重量：≤4.5kg（含电池）。

2.彩色电容触摸屏≥8英寸,分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形；支持手势操作、自动亮度调节。

3.具备图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.支持中文操作界面。

5.心电波形扫描显示时间≥36s。

▲6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血氧监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于年龄≥29天人群。

7.除颤具备双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥360J。

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿。

10.电极板支持：能量选择、充电、放电三步操作，满足单人除颤操作。

11.AED除颤功能具备中文语音和中文提醒功能，抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

12.开机自检时间≤2s。

▲13.除颤充电至200J≤4s。

14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

15.开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

16.具备病人接触状态和阻抗值实时显示。

17.具备智能分析功能，手动除颤模式具备自动节律分析和操作指引。

18.具备CPR按压干扰滤过功能。

19.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s。

20.具备监测心律失常分析种类≥27种。

21.具备ST/QT实时分析。

22.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

23.监护参数适用于成人、小儿、新生儿。（提供证明材料）

24.具备根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

25.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

26.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

27.支持提供IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

28.配备≥1块外置锂电池，支持200J除颤≥300次。

29.具备报警功能，具有声音、文字、灯光3种报警方式。

30.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印≥3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录。

31. 可存储≥120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。

32.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块）， 支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

33.支持设备状态指示灯用户检测。

34.设备自检后支持自检报告自动打印或按需打印。

35.支持自检放电能量精度显示和打印。

36.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

37.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55。

38.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受 0.75 米跌落冲击。

39.工作环境，温度范围：-20 °C-55 °C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0kPa～ 106.2kPa。

品目2-3：显微镜

一、工作条件：电压波动范围:220-240V，正常室温（25℃±2），湿度≤85%。
二、技术规格
用途：用于观察组织形态。
1.主机
▲1）光学系统:具备无限远校正光学系统，齐焦距离≥50mm。
2）照明系统：6V 30W卤素光源，内置滤光片。
3）主机目镜：视野目镜10X，左右目镜屈光度均可单独调节，视野数≥25mm。
▲4）调焦机构：同轴粗调焦/微调焦，调焦行程≥30mm，粗调焦≥9.33mm/转，微调焦≥0.1mm/转，微调焦刻度≥1μm，粗调焦移动扭矩可调，再定焦功能。
三、技术参数
1.聚光镜：1~100x摆出式聚光镜。
2.物镜转盘：六孔物镜转盘（带检偏器插槽），支持一边观察标本同时旋转物镜。
3.载物台：具备防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台手柄高度和松紧度均可调节。
4.主机镜筒：三档三目观察镜筒。
5.物镜：
1）平场消色差物镜2XN.A.≥0.06
2）平场消色差物镜4XN.A.≥0.10
3）平场消色差物镜10XN.A.≥0.25
4）平场消色差物镜20XN.A.≥0.40

5）平场消色差物镜40X N.A. ≥0.65

6）平场消色差物镜100X Oil   N.A.≥ 1.25

6.可升级荧光、偏光、图像采集功能。

品目2-4：血库专用离心机

1、基本要求及用途：用于完全抗体及不完全抗体的抗体筛查、交叉配血及血型鉴定。同时可用于血液成分的离心分层及其他实验室相关血清学试验。

2、检测项目：用于样本分析前人体样本的分离。

▲3、回转数值(rpm)：具备LED数字显示。

4、离心力：视野数≥25mm。1700g （4000rpm）。

5、电子控制部

5.1、具备微电脑控制系统。

5.2、具备动态显示离心力或离心转速，在运行中可转换显示方式。

▲5.3、具有记忆装置，存储≥20组工况（20组离心参数），其中≥1组预设为血库凝聚胺实验专用。

5.4、具备即时离心功能。

6、安全装置

6.1、具有不平衡补偿装置≥10g；具备不平衡自动断电保护装置。

6.2、具备马达过热安全防护装置。

6.3、具备三点悬吊式平衡系统。

6.4、电子门盖锁，转子停止门盖自动打开。

7、定时器：

7.1、数字定时装置：1sec～60min。

7.2、计时系统具备有效离心时间倒计时功能。

8、刹车功能：具备≥4000转时≤10秒停机无回荡。

9、电源：220V、50Hz。

10、功率：≥150W。

11、套管容积：≥10mL/15mLx12 支。

品目2-5：全自动细菌分枝杆菌培养监测系统

一、主要用途：用于血液和其他无菌体液中细菌、真菌、分枝杆菌的培养和检测。

二、技术参数：

1、检测原理：采用非侵入式显色或荧光连续检测法。

2、可24小时在线工作，微生物在机单次检测周期≤10min。

▲3、血培养装载孔位≥120个。

4、控制系统：

4.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸。

4.2、温度设置范围：25～45℃；误差：±0.5℃以内；温度均匀性：±0.2℃以内。

4.3、具备温度校正功能。

4.4、配备条码扫描器，可扫描多组条形码及二维码。

4.5、可查看培养瓶状态、温度曲线；

4.6、可编辑培养瓶信息，可打印、导出数据。

4.7、可自动进行光学系统校准，无需人工参与。

4.8、需具有延迟瓶检出能力，室温下，培养瓶最长可延迟放入≥24h。

4.9、对阴阳性培养结果自动检测和提示

4.10、具备报警功能，报警方式：声光报警。

4.11、连入微生物实验室数据管理系统（LIS），实验数据自动输出，负责相关接口费用

5、培养瓶：

▲5.1、多种培养瓶可供。至少包括具备抗生素吸附能力的成人需氧瓶和成人厌氧培养瓶、标准需氧培养瓶、标准厌氧培养瓶、儿童培养瓶。

5.2、所有培养瓶均为多层树脂材料培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、适用于气动样本传输系统。

▲5.3、成人培养瓶支持血液和无菌体液的培养，并提供相关证明文件。

▲5.4、所有需氧培养瓶都能同时培养细菌、真菌，不需要单独的真菌瓶即可进行真菌培养。并提供证明文件。

5.5、成人需氧瓶和厌氧瓶都具备抗菌药物吸附能力，厌氧培养瓶能够吸附碳青霉烯类抗生素，并提供相证明材料。

5.6、血培养瓶具备医疗器械注册证。

二、售后服务：

终身提供工程技术服务。