- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 1 | 4900 | 否 | 单一产品采购包 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后2个月内完成交货、安装、调试、培训、验收等采购人能够正常使用前的一切工作。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务和质量保证：

1.设备自验收合格运行之日起质保期最少5年（原厂全保且含第三方产品,如磁体、冷头、射频放大器、液氦、冷水机、全部线圈、工作站等），在质保期内除故障维修外，每半年至少一次常规养护,保证开机率≥95%；保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2.免费提供设备运输及到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止；

3.维修站接到报修后2小时之内做出反应给予技术支持或现场处理故障；

4.免费提供系统技术咨询，不涉及硬件的所有软件质保期内升级免费；

5.终身维修，保证备品备件10年的供应，并提供成本配件和技术支持；

6.供应商及设备原厂承诺出保后维保价格不高于6%中标总价/年，但不计入此次中标总价。

7.免费提供与HIS、PACS等系统连接

8.免费提供装机后的首次计量报告

9.本次投标提供所有产品化配置。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是2024年北京市重点医院先进医用设备更新项目(安定医院），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.投标产品属于医疗器械的，若投标人存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

★3.如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。

（二）货物技术要求

一）磁体系统

▲1.磁场强度：≥5.0T

2.磁体类型：超导磁体

3.磁体稳定性：≤0.1 ppm /h

4.磁场均匀度：Typical值，采用V-RMS 24 plane plot测量法。

▲4.1 10 cm DSV：≤0.001 ppm

4.2 20 cm DSV：≤0.015 ppm

4.3 30 cm DSV：≤0.03 ppm

▲4.4 40 cm DSV：≤0.1 ppm

4.5 45 cm DSV：≤0.3 ppm

4.6 50 cm DSV：≤1.0 ppm

5.匀场方式：主动匀场+被动匀场+三阶匀场

6.裸磁体重量（含液氦）：≥10000kg

7.磁体长度（不含外壳）：≥200cm

8.病人检查孔径：≥60cm

9.零液氦消耗率

10.液氦容积：≥2000L

11.5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴）：≤3.6m×3.6m×4.1m

二）梯度系统

1.梯度冷却方式：水冷

▲2.最大单轴梯度场强度（工程值，非有效值，非Peak值，非Performance值）：≥120 mT/m

▲3.最大单轴梯度切换率（工程值，非有效值，非Peak值，非Performance值）：	≥200 T/m/s

4.最大占空比：100%

5.屏蔽方式：主动屏蔽

6.具备梯度降噪功能

三）射频系统

1.发射频率：≥128MHz

▲2.独立射频放大器个数：≥2个

▲3.射频发射总功率：≥64kW

4.射频功率放大器类型：水冷/数字接口

5.具备发射线圈免调谐功能

▲6.单FOV射频接收通道数：≥96

7.具备全数字解调及滤波技术

8.线圈及相关配置,需符合以下要求：（1）以下要求线圈必须为原厂（与整机同品牌）线圈；（2）专用线圈不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代；（3）线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。

▲8.1孔径多通道体发射线圈：≥8通道

8.2发射/接收头部专用线圈：单线圈（非组合）≥48单元

8.3头颈联合线圈：≥32单元

▲8.4脊柱相控阵线圈：≥44单元（非组合）

8.5体部前片线圈：≥24单元

8.6收发一体膝关节线圈：≥24单元

四）计算机系统

1.操作台主机

1.1中央处理器：≥四核，主频3.6GHz

1.2中央处理器位数：≥64位

1.3内存容量：≥64GB

1.4硬盘容量：≥480GB

1.5图像存储容量（256x256）：≥2,400,000幅

1.6显示器分辨率：≥1920×1200

1.7显示器大小及规格：≥24寸

2.重建系统

2.1中央处理器：≥16核，主频2.0GHz

2.2控制重建计算机内存容量：≥100GB

2.3控制重建计算机硬盘容量：≥1TB

2.4图像重建速度(256x256)：≥81,000幅/秒

2.5最大采集矩阵：≥1024×1024

2.6同步扫描重建功能：扫描，采集，重建时可同时进行阅片和存盘功能

2.7集成式软件操作系统：主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览及打印胶片、存档管理等全流程功能

五）扫描参数

1. X轴最大FOV：≥500mm

2. Y轴最大FOV：≥500mm

3. Z轴最大FOV：≥450mm

4.最小FOV	：≤5mm

六）高级应用平台及软件

1.具备压缩感知成像技术

1.1具备压缩感知可用于动态成像

1.2具备全身静态成像压缩感知技术

2.具备磁敏感加权成像

3.具备体部磁敏感加权成像

4.具备QSM定量成像

5.具备超短回波成像

6.波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱，具备2D/3D成像

7.具备弥散张量成像(DTI)

8.具备脑功能成像（BOLD）

9.具备脑灌注成像（Perfusion）

10.具备三维动脉自旋标记成像技术

11.具备脂肪定量技术

12.具备虚拟弥散成像技术

13.具备小视野弥散成像技术

14.具备关节软骨参数定量技术

15.具备呼吸导航成像技术

16.具备流动定量成像技术

17.具备单次屏气3D MRCP

18.具备动态增强血管成像

19.具备多b值体素内不相干运动弥散成像

20.具备DCE动态增强采集技术

21.独立原厂高级影像后处理工作站：提供原厂最新最高版本后处理工作站

21.1具备磁共振动态分析

21.2具备参数定量图

21.3具备磁共振波谱分析（SVS）

21.4具备磁共振波谱分析（CSI）

21.5具备磁共振图像融合

21.6具备图像拼接后处理

21.7具备磁共振脑功能分析（ BOLD）

21.8具备弥散张量成像后处理及纤维束追踪技术(DTI&DTT)

21.9具备磁共振脑灌注分析

21.10具备心功能分析

21.11具备心流量分析

21.12具备血管分析后处理

21.13具备动态增强定量后处理（DCE）

七）病人检查环境

1.具备双向病人通话系统

2.具备防磁降噪耳机

3.具备检查通道通风系统

4.具备检查通道照明系统：LED孔径照明系统

5.嵌入式触控显示屏：磁体外壳两侧各1个

6.具备患者生理信号监控系统

7.具备床旁患者信息系统

8.床具备旁技师帮助系统

9.具备患者紧急呼叫装置，提供防磁气动报警球

10.检查床最大承重：≥250kg

11.检查床最低床位高度：≤52cm

12.扫描床水平运动最大速度：≥20cm/s

13.扫描床长度：≥262cm

14.具备多站扫描自动移床功能

15.具备床旁紧急制动按钮，扫描床两侧各1个

16.具备床旁脚踏扫描开关

八）冷循环系统

1.具备水冷设备

★九）相关配套设备(包括但不限于以下设备）

1.稳压电源：1套

2.无磁监视系统：1套

3.磁共振转运床：1套

4.金属探测器：1套

5.无磁消毒灯：1套

6.高压注射器：1套

7.精密空调：1套

8.医生工作站：6套

9.竖屏（4M）：6套

10.线圈柜：1套

11.无磁灭火器：1套

12.脑功能视听觉刺激系统：1套

13.医疗一体化会诊大屏：1套

14.核磁共振成像性能测试体模：1套

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求。

3.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

4.中标供应商免费提供设备性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

5.为落实政府采购政策需满足的要求：

5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

5.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

5.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

6.2对于技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或技术白皮书或检测机构出具的检验报告或配置清单（上文有特殊规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料或技术白皮书与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

6.3投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

6.4工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

6.4.1仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

6.4.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

7.验收标准

7.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

7.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

7.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成设备的安装调试工作。

7.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。