- 第五章采购需求

- 一、采购标的

- （一）采购标的：

| 序号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 单价最高限价（万元） | 采购项目预算金额（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATP荧光检测仪（台式） | 1 | 17 | 365.28 | 否 | 是 |
| 2 | 压力蒸汽灭菌快速生物阅读器 | 1 | 12 |  | 否 | 否 |
| 3 | 过氧化氢灭菌快速生物阅读器 | 1 | 12 |  | 否 | 否 |
| 4 | 环氧乙烷快速生物阅读器 | 1 | 16 |  | 否 | 否 |
| 5 | 甲醛气体气体检测仪 | 1 | 6 |  | 否 | 否 |
| 6 | 环氧乙烷气体检测仪 | 1 | 6 |  | 否 | 否 |
| 7 | 过氧化氢气体检测仪 | 1 | 6.3 |  | 否 | 否 |
| 8 | 便携式内镜检测系统 | 4 | 7.8 |  | 否 | 否 |
| 9 | 纯水水质检测仪 | 1 | 0.18 |  | 否 | 否 |
| 10 | 医用纸塑袋自动裁切机 | 3 | 4 |  | 否 | 否 |
| 11 | 绝缘检测仪（手持） | 2 | 8 |  | 否 | 否 |
| 12 | 绝缘检测仪（台式） | 2 | 6.5 |  | 否 | 否 |
| 13 | 电子秤（测量器械包重量） | 1 | 0.2 |  | 否 | 否 |
| 14 | 温度计（测液面溫度） | 1 | 0.2 |  | 否 | 否 |
| 15 | 喷车清洗机 | 2 | 1.8 |  | 否 | 否 |
| 16 | 预处理清洗机 | 4 | 7.5 |  | 否 | 否 |
| 17 | 胶带自动切割机 | 4 | 0.2 |  | 否 | 否 |
| 18 | 小型压力蒸汽灭菌器 | 1 | 7.8 |  | 否 | 否 |
| 19 | 采血设备 | 7 | 25 |  | 否 | 否 |

（二）项目背景/项目概述：供应室及采血设备购置项目

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

一）交货时间：接到采购人通知后60日内。

二）交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三） 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务和质量保证：

一）质保服务：

1.厂家承诺提供不少于三年质保。

三年质保指：经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为质保。在质保内，任何由于质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修

2.设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

3.厂家不得加入维修密匙或免费提供。

4.厂家提供中文操作手册。

二）设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

（五）包装及运费：

货物运输符合的相关国际惯例，货物运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的货物破损及损失风险由乙方承担，乙方承担运费。

三、技术要求

（一）基本要求

一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是  供应室及采血设备购置项目 ，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★3.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。

（二）具体技术要求

### 标的名称1：ATP荧光检测仪（台式）

1.用途：微生物快速测定可对物体表面，复用器械清洗消毒效果及器械、水等微生物的检测分析；

▲2.检测范围：ATP含量：1-107amol、细菌总数：1-107cfu、大肠菌群：0-106cfu、大肠杆菌：0-106cfu、检测精度：≤10-18 moleatp；

3.本底：≤20RLU；相对标准偏差：≤3% ；

4.设备检测时间：0.2~~100秒可调；

6.ATP含量、细菌总数前处理时间：≤10分钟；

7.大肠菌群、大肠杆菌前期增菌时间：≤8小时；

▲8.检测模式：RLU、细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌 、内置ATP含量的标准曲线；

9.资料储存：≥800个记忆存储 ；

10.屏幕显示：≥3.5英寸中文触屏；

11.电源：内置可充电锂电池 ；

▲12.软件：中文数据管理软件 ,可以设定≥8个监管科室，每个科室可分别监测器械、手卫生、物表、水质等监测类别，每个类别可设定≥100个检测项目，对监测结果进行判定，并对上述项目进行统计分析，自动生成监测报告，可连接打印机打印报告；

13.自检：机器自检校准；

▲14.检测标准：医疗器械清洗消毒效果≤2000RLU合格；

15.专用试管：独立无菌微生物采样套装；

### 标的名称2：压力蒸汽灭菌快速生物阅读器

▲1.培养时间：≤20分钟；

2.培养温度：55-60℃；

3.培养孔数：≥8个；

4.检测装置：培养孔均独立工作，支持同时培养多支生物指示物；

5.指示剂类型：压力蒸汽灭菌生物指示物；

6.屏幕类型：LCD屏幕，可显示实时信息；

7.识别功能：配置二维码自动识别指示剂；

8.报警功能：具备监测失败自动鸣音报警，并有LED灯显示；

9.报错功能：具备培养报错功能，并在LCD屏显示；

10.外接打印机：可外接打印机，RS-232通用打印机接口；

11.校准与维保：无需定期校准。

12.断电记忆：具备60秒断电记忆功能；

13.环境条件：温度：15-40度；湿度：20%-80%；

14.输入电压：AC 100-240V

15.输入电流：≥1A

### 标的名称3：过氧化氢灭菌快速生物阅读器

▲1.培养时间：≤20分钟

2.培养温度：55-60℃

3.培养孔数：≥8个

4.检测装置：培养孔均独立工作，支持同时培养多支生物指示物

5.指示剂类型：过氧化氢气体灭菌生物指示物

6.屏幕类型：LCD屏幕，可显示实时信息

7.识别功能：配置二维码自动识别指示剂；

8.报警功能：具备监测失败自动鸣音报警，并有LED灯显示

9.报错功能：具备培养报错功能，并在LCD屏显示

10.外接打印机：可外接打印机，RS-232通用打印机接口

11.校准与维保：无需定期校准，提供终身保修

12.断电记忆：具备60秒断电记忆功能

13.环境条件：温度：15-40度；湿度：20%-80%

14.输入电压：AC100-240V

15.输入电流：≥1A

### 标的名称4：环氧乙烷快速生物阅读器

1.使用光谱分析法,通过快速生物指示剂中带有特殊酶芽孢的荧光反应情况进行快速判定芽孢是否存活；

2.用于判读EO环氧乙烷的生物监测结果；

3.指示物自含式；

4.双培养温度系统：支持37℃和60℃培养；

5.≥3.5英寸触摸屏，支持同时培养不同判读时间的生物指示剂的功能，每个生物指示剂的剩余时间自动显示在触摸屏上；

6.≥8个培养孔,独立显示当前状态、培养倒计时、通道状态、培养结果等，时间和培养温度实时同步显示；

7.语言:多种语言可按需显示，并可智能切换；

8.智能识别:有效地识别大部份非指示剂物品。对有效的指示剂识别后自动进入培养状态,无需手动确认；

9.智能预警:设备三侧具备氛围提示指示灯，进行实时自测和故障安全防护，可对故障、培养结果进行相对应的声光提示；

10.智能查询:可通过配套监控软件查看培养的历史记录,也可通过IE浏览器浏览当前培养状态及历史记录，将当前培养结果及历史记录以报表形式打印出来；机器自动记录最后≥200个判读记录。可通过追溯软件记录≥10000条培养结果；

11.智能自动校验:配备触摸屏幕,开放集成的操作系统和多重加密管理权限，可以使设备在无需联接PC端的状态下进行传感器校验操作，及常规的维护保养；

12.设备可实现追溯信息的录入。可以通过个人电脑和智能手机应用远程显示每个指示剂的判读状态；支持通过同一个追溯软件连接多个培养阅读器。

### 标的名称5：甲醛气体气体检测仪

1.功能：能够对甲醛气体进行实时监测，浓度超标报警；

2.工作方式：壁挂式；

▲3.检测方式：电化学，吸入弥散化学气体后电解形成离子态检测；

4.屏幕：LCD显示屏，显示当前气体浓度值，且可显示工程模式参数；

5.报警方式：报警器内置，非与主机连接的外置方式，声、光两种报警方式；

6.工作量程	0-10ppm；

▲7.最低监测浓度≤0.01ppm；

8.传感器寿命≥24个月；

9.传感器结构：防爆压铸铝柱状传感器，独立式机构，可便捷更换，无需拆卸主机；

10.供电电压：AC 220V 50Hz ；

11.外壳材料：高聚合物烯类合成树脂，具有可更换传感器的后盖；

12.响应时间≤20s；

13.工作温度：-20℃—+50℃；

14.数据存储与传输：配置数据传输功能，标配数据传输接口，可导出监测数据至PC终端；

15.外置操作按键 外置按钮≥4，可实现零点校准，量程设置，功能测试、报警阈值调整等功能。

### 标的名称6：环氧乙烷气体检测仪

1.功能：能够对环氧乙烷气体进行实时监测，浓度超标报警；

2.工作方式：壁挂式；

▲3.检测方式：电化学，吸入弥散化学气体后电解形成离子态检测；

4.屏幕：LCD显示屏，显示当前气体浓度值，且可显示工程模式参数；

5.报警方式：报警器内置，非与主机连接的外置方式，声、光两种报警方式；

6.工作量程：0-50ppm，0-100ppm(可选)；

▲7.最低监测浓度≤0.01ppm；

8.传感器寿命≥24个月；

9.传感器结构：防爆压铸铝柱状传感器，独立式机构，可便捷更换，无需拆卸主机；

10.供电电压：AC220V 50Hz；

11.外壳材料：高聚合物烯类合成树脂，具有可更换传感器的后盖；

12.响应时间≤20s；

13.工作温度：-20℃—+50℃；

14.数据存储与传输:配置数据传输功能，标配数据传输接口，可导出监测数据至PC终端；

15.外置操作按键:外置按钮≥4，可实现零点校准，量程设置，功能测试、报警阈值调整等功能。

### 标的名称7：过氧化氢气体检测仪

1.功能：能够对过氧化氢气体进行实时监测，浓度超标报警；

2.工作方式：壁挂式；

3.检测方式：电化学，吸入弥散化学气体后电解形成离子态检测；

4.屏幕：LCD显示屏，显示当前气体浓度值，且可显示工程模式参数；

5.报警方式：报警器内置，非与主机连接的外置方式，声、光两种报警方式；

6.工作量程	0-50ppm，0-100ppm(可选)；

▲7.最低监测浓度≤0.01ppm；

8.传感器寿命≥24个月

9.传感器结构：防爆压铸铝柱状传感器，独立式机构，可便捷更换，无需拆卸主机；

10.供电电压：AC220V 50Hz；

11.外壳材料：高聚合物烯类合成树脂，具有可更换传感器的后盖；

12.响应时间≤40s；

13.工作温度：-20℃—+50℃；

14.数据存储与传输	配置数据传输功能，标配数据传输接口，可导出监测数据至PC终端；

15.外置操作按键 外置按钮≥4，可实现零点校准，量程设置，功能测试、报警阈值调整等功能。

### 标的名称8：便携式内镜检测系统技术参数

1.电子内镜非纤维内镜，探头顶端有LED照明灯带；

2.像素≥16万；

3.探头直径：≤1.8mm；

▲4.插入管长度≥1.3m，有刻度标识，可定位污染物位置；

5.探头防水等级≥IP67；

6.视场角:≥120°，视向角:0°；

7.插入管可以清洗消毒；

8.有拍照录像功能，最高图片分辨率≥400*400，最高视频分辨率≥400*400；

9.显示器尺寸：≥5英寸彩色高清晰液晶显示屏；

10.LED亮度可多级调节；

11.主机前后均有拍照按钮；

12.重量：≤0.6kg（含电池）。

### 标的名称9：纯水水质检测仪

1.分辨率：≤0.01PH；

2.高清背光；

3.具有温度补偿功能；

4.可充电锂电池；

5.具有自动温补、温度单位转换、高清显示、自动校准、自动关机等功能；

6.适用于水质检测、实验研究、农业用途等方面。

### 标的名称10：医用纸塑袋自动裁切机

- 1.控制系统：≥4.3英寸彩色液晶触摸屏；

- 2.切割最大宽度：≥400mm(可多卷同时切割) ；
3.切割长度：≥50mm，切割数量任意设置；
4.切割速度：12±0.5m/min，采用光控技术实现封口自动检测；

5.工作环境：5～45℃；
6.微电脑智能温度控制，内置时钟和参数可以设置并具有自动存储功能；

7.具有自动进纸切割功能，只需根据实际需要设置好所需的纸塑袋长度和数量，启动程序后，设备即可完成自动进袋、自动切割；

8.可根据实际需要装入多卷不同宽度的纸塑袋；

9.浮动式弹性压力卷动结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的切割需要；

10.具有故障自动报警指示；

11.具有计数功能；

12.尾料监测功能，防止最后带胶部分的纸塑袋进入设备。

### 标的名称11：绝缘检测仪（手持）

1.功能：能够对带电源手术器械进行绝缘检测；

2.电压调节：无档式电压调节，调节范围：0-5KV；

3.最小调节单位：≤0.1KV；

4.检测方式：手持主机式检测，检测不同器械只需更换不同探测器；

5.屏幕：LCD显示屏显示机器工作电压；

6.报警方式：声、光两种报警方式；

7.电池：充电锂电池，电量降低时有低电量提示；

8.充电时间：时间≤6小时，具有过充保护；

9.工作续航时间：≥15小时；

10.输出电流：≤0.1mA（探测器末端）；

11.工作模式：恒定电流，高阻抗，形成导通回路。

### 标的名称12：绝缘检测仪（台式）

1.功能：对带电源外科器械进行绝缘检测；

2.输出电压：AC, 0.5-10kV；

3.电压调节：无档式电压调节，步进≤100V；

4.检测方式：手持手柄式检测，检测不同器械只需更换不同探测器；

5.连续检测：Boost升压，输出电压恒定，实现连续不间断检测；

6.LCD屏幕：LCD显示屏显示机器工作状态及电池输出电压；

7.开机显示：开机显示电池电压。打开高压开关，显示输出电压；

8.报警方式：声、光两种报警方式；

9.电池及输出电压：充电镍氢电池，DC 12V；

10.充电时间：时间≤3小时，具有过充保护；

11.续航时间：正常工作≥50小时；

12.输出电流：≤0.1mA（探测器末端）；

13.人体保护：具备电容感应系统，检测到人体触碰，自动断电保护人体；

14.器械保护：具备等电位体系统，检测到漏电点，报警后自动断电；

15.测试电流：≤0.1mA；

16.工作模式：恒定电流，高阻抗，形成导通回路。

### 标的名称13：电子秤（测量器械包重量）

1.精度：≤0.001g；

2.LED显示；

3.电源方式：锂电池；

4.功能:超载显示，低电压显示，并具备出错提醒功能。

### 标的名称14：温度计（测液面溫度）

1.温度要求：0-600℃；

2.具有一键开机功能；

3.具有LED显示屏；

4.℃/℉单位可切换；

5.可用于蒸汽、气体、液体的测试；

6.响应快 （相应时间≤10s）测试准（误差≤0.1℃）

7.无汞设计；304不锈钢材质

### 标的名称15：喷车清洗机

1.采用感应电机，

2.壳体及车架采用一体化高强度ABS制成。

3.设有插枪座，水枪配有可调式喷嘴，枪柄有安全锁扣。

4.重量≤4.5kg。

5.压力：0-70Bar,可调；流量≥10LMin，功率≥1400W。

6.进水方式：接水式或自吸式。

### 标的名称16：预处理清洗机

1.外壳材料：奥氏体不锈钢；

2.电源

2.1壁挂式；

3.2输入：100-240V AC，50Hz；

2.3输出：24V DC；

3.化学兼容性-液体泵

4.泡沫喷枪长度：≥420mm；

5.泡沫喷枪材料：PP,ABS,不锈钢；

6.吸液管：≥1.8m；

7.出液管长度：≥9m弹簧管。

### 标的名称17：胶带自动切割机

1.电源：AC 220V 50HZ；

2.切割长度范围：20mm-999mm；

3.胶带最大外径：≥170mm；

4.适用于：醋酸胶带、纤维胶带、双面胶带、高温胶带、美纹胶带、透明胶带等；5.金属材质导向轮，不卡胶、不粘连；压力松紧旋钮可调节；

6.LED数码管显示屏；

7.胶带污染时可一键将废胶纸减掉，并有双位长度设置。

### 标的名称18：小型压力蒸汽灭菌器

1.容量：≥45L；

2.屏幕：≥5英寸彩色触摸屏；

3.门控方式： 自动门；

4. 腔体尺寸：≥315*620；

5.电源： AC220V 50Hz；输入功率≤4600W；

6.打印机：配备外置；

7.最高真空：不低于 -0.92bar；

8.器械剩余湿度：≤0.1%；

9.传感器精度：温度≤ 0.01 度，压力≤ 0.0001Kpa ；

10.三次预真空；

11.真空干燥功能；

12.不锈钢独立蒸汽发生器；

13.自动水质检测；

14.智能负载检测；

15.可设置预热功能；

16.外置水箱，外循环水，不用清洗和放水；

17.内置超大容量存贮器（存储≥ 4000 条灭菌记录）；

18.可以承受大负载 7*8 小时连续灭菌；

19.可断电后应急打开门锁；

20.过温自动切断电源；

21.双安全阀；

22.具备真空泵；

23.灭菌记录可补打、可按日期查询、可通过 U 盘导出、可在屏幕上 直接浏览。

### 标的名称19：采血设备

1.技术指标

1.1采用蜗杆取管方式，可做成自锁机构的机械方式；

▲1.2处理能力：单台智能试管贴标机最大处理速度≥1800管/小时；

▲1.3试管容量：装载量≥140支；

▲1.4采血管种类：≥9种；

1.5采血管规格：直径：12～18mm，长度：75～100mm，塑胶盖符合要求的尿管都可以；可同时贴标采血管和尿管；

1.6打印机：内置式热敏打印机；

1.7条码打印机：单台智能试管贴标机内嵌3台打印机，主打印机，副打印机，回执单打印机。当其中设置的主打印机故障时，可由副打印机打印标签；整机嵌入式设计回执单打印机；

1.8整机嵌入设计条码阅读器；

1.9供电参数：AC220V，50Hz；

2.功能指标

2.1每个采血窗口旁放置一台智能试管贴标机，贴好标签的空试管无需传输装置就能出现在采血工作人员身旁；

2.2采血方式：病人到达采血工位后进行选管和贴标；

2.3试管仓设定：具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能；

2.4采血管定位：取试管后试管永远按照首尾一致的方向进入打印贴标位置，无需判别试管盖子的方向；

2.5分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能，并且能够在屏幕上指导用户处理故障；

2.6余量探测：采血管余量探测，LED灯预警，用完设备自动报警；

2.7试管仓指引：仓位上可放置样管，直观指引使用者放入正确类型的采血管

2.8打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等；

2.9容纳的标签数量：每台智能试管贴标机容纳≥2卷标签纸，每卷≥2000张标签；

2.10打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆；

2.11试管标签：试管标签内容可设，标签粘贴位置可设；

2.12原标签覆盖功能：自动识别原标签的位置，在原标签的位置进行粘贴试管，可保留一条观察试管中血液的透明窗口；

2.13其中任何一台智能试管贴标机发生故障不影响其它采血窗口的智能试管贴标机正常运转；

2.14具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动在采血管仓中选择出正确的采血管的功能；

2.15具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动把选择出来的各采血管的对应信息打印在标签上的功能；

2.16具备把各打印好的标签各自动粘贴在对应的已选择出来的采血管固定位置上的功能。

3.软件功能

3.1操作终端配操作指南：在需要对仪器进行操作时，仪器会提供操作指南；

3.2自我诊断机能：主机故障自我诊断，报告输出系统故障自我诊断；

3.3故障位置报警：可通过触摸显示屏显示本设备故障方位；

3.4系统软件包：能完成采血工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能；

3.5软件具备工作人员登陆功能，工作量统计功能；患者信息查询，患者采血状态查询，患者影像记录功能；

3.6中央调度系统；

3.7服务器，具备从医院 HIS/LIS 系统下载采血相关信息的功能；

3.8具备把从医院 HIS/LIS 系统下载的采血相关信息分配到系统各子系统或模块的功能；

3.9具备收集各子系统或模块反馈信息的功能；

3.10具备向医院 HIS/LIS 系统反馈采血相关信息的功能；

3.11具备响应采血工作人员（或采血者）的请求，自动把病人相对应采血项目的采血管传送到发出请求的采血工位功能。